## zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Rękawice diagnostyczne bezpudrowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane lub polimerowane od wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD -potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt | Op. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane lub polimerowane od wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD -potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt | Op. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, chlorowane od wewnątrz, powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rękawice kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po min. 200 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. | Op. | 90 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | Op. | 60 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: kart technicznych produktu ze wskazaniem nr strony na której znajdują się wymagane w opisie przedmiotu zamówienia normy, oraz dokumentów stwierdzających badania niezależnej jednostki zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2) Dostarczyć próbkę (minimum 1 opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.