Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Aparat HDR SagiNova s/n: 111 z trzema stacjami planowania

Producent  Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* |  | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat HDR SagiNova s/n: 111 wraz z trzema stacjami planowania – objęte obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji, tj. od dnia 17.12.2024 r. z dostawą i wymianą 14 szt. źródeł promieniotwórczych Ir-192 od dnia 23.07.2024 r. | 36 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Aparatu HDR SagiNova

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Harmonogram przeglądów – uzgodniony z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia, o ile dotyczy;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie zdalnego dostępu :

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem;

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

  - Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta  w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne).  Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Nielimitowane wizyty serwisowe – czas interwencji maksymalnie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia (rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd inżyniera serwisowego);

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie  5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku konieczności  zamówienia i sprowadzenia części, naprawa powinna być wykonana w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie modyfikacji:

  - Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

  - Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software’u systemowego, aplikacyjnego, aktualizacje oprogramowania;

  - Wykonanie modernizacji komponentów urządzenia w związku z zakończeniem dla nich wsparcia technicznego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych, także komponentów specjalnych, w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów  uległy całkowitemu  zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  komponentów niezbędnych do przeprowadzania modyfikacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- Źródła promieniotwórcze Ir-192:

  - Dostawa 14 szt. źródeł promieniotwórczych Ir-192, zgodnych ze specyfikacją, z częstotliwością jedno źródło na trzy miesiące w okresie obowiązywania umowy wraz z dostarczeniem niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów;

  - Wymiana i instalacja nowych źródeł w aparacie do brachyterapii SagiNova od dnia 23.07.2024 r.;

  - Terminy wymian – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Czynności serwisowe należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzenia podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Odbiór zużytych źródeł promieniotwórczych Ir-192;

  - Utylizacja zużytych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z wymianą źródła, wykonanie niezbędnych testów potwierdzających prawidłowe działanie aparatu do brachyterapii SagiNova;

  - Dokumentacja czynności serwisowych. Wykonanie każdej wymiany i instalacji nowego źródła w aparacie do brachyterapii SagiNova musi być poświadczone dostarczeniem niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów oraz wystawieniem raportu serwisowego potwierdzonego przez przedstawiciela COZL.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy