|  | Sprawa Nr … |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 | Załącznik Nr … |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarko-zamrażarka |  |  |  | kpl | 2 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Konstrukcja szafowa z dwiema niezależnymi sekcjami – chłodziarką i zamrażalnikiem. Każda sekcja otwierana oddzielnymi drzwiami. Drzwi chłodziarki z wbudowanym, szklanym oknem obserwacyjnym. Zamek w obu drzwiach. Pojemność użytkowa chłodziarki: od 160 do 180 litrów. Pojemność zamrażarki od 30-80 litrów. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 70cm x 200 cm Zakres temperatury w chłodziarce umożliwia nastawienie w granicach: od +2° C do +12° C. Zakres temperatury w zamrażalce umożliwia nastawienie w granicach: od -5° C do -30° C. Wyposażona w stalowe półki ażurowe (co najmniej 3 sztuki w chłodziarce i 1 sztuka w zamrażalniku). Część chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza i oświetleniem (światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi chłodziarki). Świtało może być wyłączane przez użytkownika. Wnętrze komory wykonano ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego, odpornego na środki dezynfekcyjne. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED. Chłodziarka i zamrażalnik programowane z pojedynczego, wspólnego panelu kontrolnego. Chłodziarka posiada system chłodzenia z automatycznym odszranianiem. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, otwarcia drzwi. Sekcja chłodzenia wyposażona w niezależne od alarmów podstawowych zabezpieczenie przed przegrzaniem i przechłodzeniem. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi. Może posiadać funkcję blokady klawiatury zapobiegającą przypadkowej zmianie nastaw. Wyposażona w dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub ustawienia wyciszenia permanentnego. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 30 mm (1 sztuka w chłodziarce i 1 sztuka w zamrażalce) oraz styki bezpotencjałowe NO/NC. System sterowania pracą kompresora i system chłodzenia musi być cichy i niezawodny. Poziom hałasu nie większy niż 40dB. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..…………….………………

(znak graficzny podpisu)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Warszawa Zespół Medyczny | ul. Szaserów 128 04 – 349 Warszawa | 261-816-186 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261-216-510 | 1 |