## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 3: Dostawy implantów do zespoleń kości
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
A | implaty do zespoleń kończyny górnej
1 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-13 z przeskokiem co 1. Długość: 95-235 mm z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4,2 mm, szerokość 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: tytan |  | 40
2 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, nadkłykciowa, ilość otworów 4-7-10, długość: 104-188 mm, z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. |  | 20
3 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej, ilość otworów 3-9 z przeskokiem co 13 mm, długość: 76-154 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość 11,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | 20
4 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, ilość otworów 3-9, długość 89-167 mm, z przeskokiem co 13 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | 20
5 | Płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | 30
6 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | 40
7 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 3-4-5-6, długość: 67-108 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan. |  | 15
8 | Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu. |  | 50
9 | Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 1, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu. |  | 40
10 | Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. |  | 250
11 | Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. |  | 100
12 | Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | 250
13 | Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | 100
14 | Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | 50
15 | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu. |  | 50
16 | Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu |  | 50
17 | Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej, o średnicach 7-8 lub 7 mm lub o średnicach 8-9mm oraz długościach 110, 160-260 mm lub 180mm, lub o średnicach 7,8,9mm i dł. 195-285mm, z przeskokiem co 20 mm lub 15mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. |  | 40
18 | Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm lub 4mm lub 4,5mm o długościach 18-40 mm lub 20-60mm lub 24-66 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. |  | 150
19 | Śruba blokująca o średnicy 5 mm lub 3,5mm o długościach 20-50 mm lub 60-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Lub 20-60 mm z przeskokiem co 2 mm.Niesterylna. Materiał: stop tytanu. |  | 150
20 | Zaślepka o średnicy 5 mm lub 0-10 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. |  | 40
B | implaty do zespoleń kończyny dolnej
1 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, przeznaczony do złamań przezkrętarzowych. Średnica gwoździa w części proksymalnej wynosi 16,6mm. Kąt szyjkowo - udowy 130°. Gwóźdź występuje w średnicach 9,10,11,12 mm i odpowiednio w długościach: 170mm - jeden gwóźdź zarówno do prawej i lewej kończyny oraz długościach 200 i 240 mm - z podziałem na gwóźdź do prawej i lewej kończyny. W części proksymalnej z odchyleniem kąta przyśrodkowo - bocznego wynoszącym 5°, ze ścięciem po stronie bocznej pozwalającym na lepsze, bliższe anatomii, dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Gwóźdź posiadający dwie opcje blokowania w części proksymalnej, za pomocą śruby z ostrzem spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm lub śruby z ostrzem gwintowanym o średnicy 10,5mm i długościach 95-120mm, obie śruby zawierające skośny koniec dystalny. Gwóźdź posiada system zapewniający stabilność antyrotacyjną i zapobiegający cofaniu się ostrza. W części dystalnej możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego. Wykonany ze stopu tytanu. Produkt sterylny. . |  | 60
2 | Śruba blokowana o średnicy 4,9mm z gwintem gwiazdkowym , o długościach w zakresie 26-78mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach 80 i 85mm. Materiał: stop tytanu. Produkt niesterylny. |  | 120
3 | Śruba z ostrzem gwintowanym lub spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm, z przeskokiem co 5mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny. |  | 60
4 | Kaniulowana zaślepka do gwoździa, przeznaczona do blokowania statycznego lub dynamicznego, z przedłużeniem w zakresie od 0 do 15mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny |  | 60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3 :
KOMIS - 2* zestaw implantów każdego rozmiaru wraz z dedykowanymi śrubami.