Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	Opis oferowanego urządzenia / uwagi

	Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – 
dzierżawa 24 miesiące – 2szt.
I.

Opis ogólny


	1. 
	Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej 
z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową wyprodukowany w 2013 r. lub nowszy;
	Tak
	

	2. 
	Kasetowy, jednorazowy system filtra 
i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów;
	Tak
	

	3. 
	Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem, dających możliwość wyboru rodzaju terapii CRRT: SCUF,CVVHD, CVVHF, CVVHDF
	Tak
	

	4. 
	Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP);
	Tak
	

	5. 
	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu;
	Tak
	

	6. 
	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie;
	Tak
	

	7. 
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt);
	Tak
	

	8. 
	Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu;
	Tak
	

	9. 
	Możliwość jednoczasowego podłączenia 
4 worków: trzech z płynami podawanymi 
i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy;
	Tak
	

	10. 
	Pamięć zdarzeń: 96 godz.;
	Tak
	

	II.
	Rodzaje terapii
	
	

	1. 
	Hemodializa (CVVHD);
	Tak
	

	2. 
	Hemofiltracja ( CVVH);
	Tak
	

	3. 
	Hemodiafiltracja (CVVHDF);
	Tak
	

	4. 
	Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF);
	Tak
	

	5. 
	Powolna ultrafiltracja (SCUF);
	Tak
	

	6. 
	Plazmafereza (TPE);
	Tak
	

	7. 
	Hemoperfuzja (HP);
	Tak
	

	8. 
	Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją;
	Tak
	

	9. 
	Możliwość podłączania zestawów pediatrycznych do CVVHDF, o objętości wypełnienia do 60 ml;
	Tak
	

	III.
	Budowa aparatu
	
	

	1. 
	Pompa krwi i cztery pompy płynów 
z systemem bilansującym:

·  ultrafiltratu,

·  płynu PBP,

·  płynu dializacyjnego,

·  płynu substytucyjnego;
	Tak
	

	2. 
	Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: 
+/- 1 g;
	Tak
	

	3. 
	Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa;
	Tak
	

	4. 
	Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta;
	Tak
	

	5. 
	Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, 
o wielkości min. 12”;
	Tak
	

	6. 
	Jeden detektor przecieku krwi;
	Tak
	

	7. 
	Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej;
	Tak
	

	8. 
	Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym;
	Tak
	

	9. 
	Automatyczna regulacja poziomu płynu 
w komorze odpowietrzającej;
	Tak
	

	10. 
	Automatyczna identyfikacja założonego filtra;
	Tak
	

	11. 
	Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG;
	Tak
	

	12. 
	Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi;
	Tak
	

	13. 
	Możliwość integracji z systemem informatycznym za pośrednictwem interfejsu HL7;
	Tak
	

	14. 
	Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min.
	Tak
	

	IV.
	Zakresy regulacja dla terapii CRRT
	
	

	1. 
	Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 
10 - 450 ml/min;
	Tak, podać
	

	2. 
	Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h;
	Tak, podać
	

	3. 
	Przepływ płynu PBP  w zakresie: 
0 - 4000 ml/h;
	Tak, podać
	

	4. 
	Przepływ płynu dializacyjnego  w zakresie: 
0 - 8000 ml/h;
	Tak, podać
	

	5. 
	Przepływ płynu substytucyjnego  w zakresie: 
0 - 8000 ml/h;
	Tak, podać
	

	6. 
	Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 
0 - 2000 ml/h;
	Tak, podać
	

	7. 
	Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej 
w zakresie: 33 - 43 ºC;
	Tak, podać
	


	Lp. 

	Parametry techniczne

	Parametry wymagane

	Opis oferowanego urządzenia / uwagi


	Gwarancja i serwis:


	1.

	Pełna gwarancja na oferowane urządzenia na cały okres dzierżawy (min. 24 miesiące)

	Tak, podać

	
	2.

	Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzeń do użytkowania

	Tak

	
	3.

	Gwarancja obejmuje:

- przeglądy w okresie jej trwania

- wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz     podzespołów

- dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy

- robociznę 

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych

	Tak, podać
	
	4.

	W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie 
z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy

	Tak, podać

	
	5.

	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy)

	Tak

	
	6.

	Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku importu części - max 120 godzin
	Tak, podać

	
	7.

	Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego  importu części – max 72h (dni robocze) 
	Tak, podać

	
	8.

	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny (dni robocze) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń zastępczych. 
	Tak, podać
	
	9.

	Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą).
	Tak, podać

	
	Szkolenia:


	10.

	Szkolenia dla personelu medycznego:

- pierwsze podczas instalacji i montażu urządzeń

- drugie przypominające po 8 tygodniach od oddania urządzeń do użytkowania

Zakres szkolenia:

- obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów

- konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych 

	Tak

	
	Dodatkowe wymagania:


	11.

	Oryginalny i aktualny katalog umożliwiający identyfikację i weryfikacje zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami z SWZ (dokładne wskazanie oferowanych produktów) – załączone do oferty (jeżeli dotyczy)
	Tak
	
	12.

	Instrukcja obsługi i użytkowania urządzeń w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy sprzętów.

	Tak

	

	


………………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ 

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy

PAGE  
32

