Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Nazwa: Stanowisko do pomiarów właściwości ferroelektrycznych i magnetoelektrycznych materiałów multiferroicznych.

W skład stanowiska wchodzą:

- Jednostka główna-analizator umożliwiająca pomiar ładunku elektrycznego i realizująca następujące zadania:

- zakres pomiaru dla ładunku: 1 fC – 50 mC z rozdzielczością minimalną 1 fC,

- tryb pomiaru pętli histerezy ferroelektrycznej w paśmie 0.1 Hz – 100 kHz lub szerszym, z dokładnością nie gorszą niż 0.5%, wyniki pomiaru wyświetlane w uC/cm2

- wbudowane źródło napięcia stałego min. 200V, z możliwością rozszerzenia zakresu do min. 10kV przy podłączeniu zewnętrznego interfejsu i wzmacniacza wysokiego napięcia (HV)

- możliwość przykładania stałego napięcia elektrycznego do próbki tzw. DC bias w zakresie 0 – 200 V lub przy rozszerzeniu o interfejs i wzmacniacz HV 0 – 10 kV,

- możliwość pomiaru pojemności próbki w funkcji napięcia, tzw. small signal capacitance

- pomiar pętli histerezy ferroelektrycznej w trybie PUND 5-impulsowym (positive up, negative down) w celu rozdzielenia polaryzacji remanencyjnej od nieremanencyjnej

- minimalna szerokość impulsu nie większa niż 0.5 us

- maksymalna szerokość impulsu co najmniej 0.1 s

- minimalny czas narastania impulsu 400 ns (przy napięciu 5V)

- możliwość pomiaru prądu upływu przy przyłożonym na próbkę napięciu stałym

- możliwość pomiaru krzywej energetycznej elementu pojemnościowego, która charakteryzuje straty energetyczne elementu podczas zmiany stanu polaryzacji elektrycznej

- możliwość realizacji pomiarów piezoelektrycznych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu próbki i czujnika odkształcenia)

- możliwość realizacji pomiarów piroelektrycznych przy zastosowaniu specjalnego uchwytu na próbkę i kontrolera temperatury

- minimum dwa wejścia zewnętrznych sygnałów napięciowych +/- 10V o rozdzielczości minimum 18 bitowej

- możliwość pomiarów zmęczeniowych (ang. fatigue) z częstotliwością maksymalną nie mniejszą niż 100 kHz

- wbudowany arbitralny generator funkcyjny (sinusoida, prostokąt, trójkąt, przebieg zdefiniowany przez użytkownika) o częstotliwości maksymalnej nie mniejszej niż 1 MHz (dla sinusoidy) i rozdzielczości ADC min. 16bit

- dedykowane oprogramowanie na komputer typu PC umożliwiające sterowanie analizatorem i urządzeniami współpracującymi oraz akwizycję i prezentację danych pomiarowych. Możliwość programowania wieloetapowych zadań pomiarowych. Komunikacja pomiędzy komputerem i jednostką główną przez złącze USB.

- obudowa przystosowana do montażu w szafie ze standardem Rack

- Urządzenie powinno posiadać gniazdo uziemienia ochronnego.

- Interfejs wysokiego napięcia (ang. HV interface) – jednostka pośrednicząca w komunikacji pomiędzy analizatorem (jednostką główną poz.1) a zasilaczem wysokiego napięcia (poz.3) i zapewniająca ochronę użytkownika przed wysokim napięciem

- sterowanie z poziomu oprogramowania jednostki głównej

- maksymalna wartość wysokiego napięcia AC obsługiwanego i zadawanego na próbkę 10kV lub więcej

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe operatora, zabezpieczenie przed przepływem prądu wstecznego z próbki do jednostki głównej,

- obudowa przystosowana do montażu w szafie typu Rack

- możliwość podłączenia wyłącznika bezpieczeństwa np. do drzwi szafy Rack

- Urządzenie powinno posiadać gniazdo uziemienia ochronnego.

- Wzmacniacz wysokonapięciowy – urządzenie sterowane napięciem w zakresie 0 – 10V i wzmacniające je do poziomu 0 – 10kV:

- Sterowanie z poziomu oprogramowania jednostki głównej (poz.1) za pośrednictwem interfejsu HV (poz.2)

- Maksymalna wartość napięcia stałego DC  +/- 10kV

- Maksymalna amplituda napięcia przemiennego  AC +/- 10kV

- Wydajność prądowa DC minimum +/- 5 mA

- Wydajność prądowa AC minimum +/- 5 mA amplitudy prądu

- Moc maksymalna nie mniejsza niż 50 W

- Współczynnik wzmocnienia nie mniejszy niż 1000x (1 V -> 1000V)

- Podstawowa dokładność nie gorsza niż 0.5%

- Wyjście wysokiego napięcia - złącze z izolacją min 15 kV DC

- Możliwość sterowania przez złącze USB lub I2C

- Wyłącznik bezpieczeństwa typu „push button”

- Wyjście monitora wartości wysokiego napięcia BNC, z dokładnością nie gorszą niż 0.2% zakresu

- Wyjście monitora wartości natężenia prądu BNC, z dokładnością nie gorszą niż 1% zakresu

- Wyświetlacz LCD

- Sygnalizacja włączonego napięcia HV na panelu frontowym

- Sygnalizacja osiągnięcia limitu natężenia prądu na panelu frontowym

- Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury urządzenia na panelu frontowym

- Obudowa przystosowana do montażu w szafie typu Rack

- Wzmacniacz powinien posiadać gniazdo uziemienia ochronnego.

- Wysokonapięciowa cela pomiarowa dla próbek ferroelektrycznych typu „bulk” o przybliżonym kształcie walca:

- Budowa – komora zewnętrzna, szczelnie zamykana wykonana z dobrego izolatora elektrycznego (rezystywność ( > 1012 (m) o niskiej względnej przenikalności dielektrycznej (( < 10).

- Uchwyt próbki wewnątrz komory – pionowa geometria pola elektrycznego, geometria kondensatora płaskiego.

- Dolna elektroda nieruchoma, górna elektroda z regulowanym położeniem - możliwość założenia próbek o różnych grubościach.

- Możliwość instalacji próbki o średnicy od 5 do min. 20 mm

- Możliwość instalacji próbki o grubości od 0.3 – 5 mm

- Dwa wyprowadzenia wysokonapięciowe mające kontakt z elektrodami, możliwość aplikowania napięć do 10kV lub więcej.

- Możliwość wypełnienia wnętrza komory (otoczenia próbki) cieczą zapobiegającą przebiciu przez powietrze np. olejem

- Komora przystosowana do temperatur w zakresie 20(C - 200(C

- Możliwość podłączenia wyprowadzeń do interfejsu wysokiego napięcia opisanego w punkcie 2.

- Cela pomiarowa powinna mieć przybliżony kształt walca o średnicy zewnętrznej nie większej niż 150mm i wysokości nie większej niż 200 mm.

- Mechanizm zakładania próbki do celi pomiarowej: cela powinna składać się z dwóch części – górnej i dolnej. Powinien istnieć mechanizm otwierania komory, odłączenia części górnej od dolnej (poprzez odkręcenie lub wyjęcie).

- Moduł do pomiarów piezoelektrycznych/piroelektrycznych z kontrolą temperatury próbki:

- Sterowanie pracą i akwizycja danych z poziomu oprogramowania jednostki głównej (poz.1)

- Zakres regulacji temperatury min 20( – 200( C, dołączony kontroler temperatury próbki. Dokładność regulacji temperatury min. 0.5(C lub lepsza.

- Dołączona komora pomiarowa umożliwiająca wykonywanie pomiarów ładunku elektrycznego i pętli histerezy ferroelektrycznej próbek objętościowych typu „bulk”

- Komora powinna posiadać mocowanie czujnika odkształcenia

- Dołączony optoelektroniczny czujnik odkształcenia próbki. Ramię czujnika powinno być zamocowane w obudowie komory pomiarowej – akwizycja i analiza sygnału z czujnika z poziomu oprogramowania jednostki głównej (pkt.1). Na ramieniu powinien być zamocowany mechanizm umożliwiający kalibrację położenia czujnika wewnątrz komory.

- Komora pomiarowa przystosowana do aplikowania wysokich napięć do (10 kV) pomiędzy elektrody próbki

- Komora pomiarowa przystosowana do pracy w zakresie temperatur 20( – 200( C lub szerszym.

- Możliwość wypełnienia wnętrza komory cieczą dielektryczną zapobiegającą przebiciu przez powietrze (np. kąpiel olejowa) i możliwość pracy w zakresie temperatur 20( – 200( C lub szerszym, w obecności kąpieli

- Możliwość instalacji próbki o średnicy od 5 do min. 20 mm

- Możliwość instalacji próbki o grubościach w zakresie 0.3 – 5 mm lub szerszym.

- Możliwość realizacji pomiarów piezoelektrycznych (odwrotność współczynnika d33) – pomiar odkształcenia z rozdzielczością 0.1 um lub lepszą próbki pobudzonej napięciem elektrycznym. Możliwość pomiaru odkształcenia próbki w zakresie 0.1 um – 1 mm lub szerszym. Możliwość realizacji pomiarów piezoelektrycznych w funkcji temperatury, w zakresie  temperatur 20( – 200( C lub szerszym.

- Możliwość realizacji pomiarów piroelektrycznych – pomiar ładunku/polaryzacji elektrycznej/napięcia na próbce poddawanej stopniowemu nagrzewaniu/chłodzeniu w zakresie temperatur 20( – 200( C lub szerszym.

- Możliwość rejestracji pętli histerezy ferroelektrycznej w zależności od zmieniającej się temperatury w zakresie min. 20( – 200( C.

- Moduł do pomiarów magnetoelektrycznych próbek typu „bulk” powinien posiadać następujące elementy i funkcjonalności:

- Podstawowy tryb pracy - realizowany przez jednostkę główną (poz. 1) pomiar ładunku elektrycznego generowanego w odpowiedzi na pobudzenie stałym lub wolnozmiennym (min. do 2 Hz) polem magnetycznym.

- Możliwość pomiaru pętli histerezy ferroelektrycznej w obecności stałego pola magnetycznego o natężeniu w zakresie 0 – 50 Oe lub  szerszym

- Możliwość przeprowadzania pomiarów PUND w obecności stałego pola magnetycznego w zakresie natężeń 0 – 50 Oe lub  szerszym

- Możliwość pomiarów przewodności próbki jako funkcji natężenia pola magnetycznego w zakresie natężeń 0 – 50 Oe lub  szerszym

- Pole magnetyczne o natężeniu w zakresie 0 – 50 Oe lub  szerszym wytwarzane przez parę cewek Helmholtza o parametrach:

- średnica wewnętrzna karkasu - nie mniejsza jak 120 mm i nie większa jak 200 mm

- średnica zewnętrzna cewek – nie mniejsza jak 150 mm, nie większa jak 250 mm

- szerokość pojedynczej cewki – nie większa niż 30 mm

- grubość nawoju razem z karkasem – nie większa niż 50 mm

- rezystancja cewek nie większa niż 12 ( i nie mniejsza niż 6 (,

- indukcyjność cewek nie większa niż 50 mH,

- cewki zamocowane i unieruchomione na trwałej podstawie w odległości Helmholtza (około 50-60 mm) z dokładnością +/- 1 % lub lepszą.

- cylindryczny obszar pola jednorodnego w centrum układu cewek (+/- 0.5%)  o rozmiarach co najmniej 40 mm (szerokość), 40 mm średnica.

- połączenie cewek szeregowe

- kontakty elektryczne – np. gniazdo laboratoryjne banan 4 mm

- Źródło prądu stałego do zasilania cewek Helmholtza. Max. wydajność prądowa nie mniejsza niż 2 A. Tryb stabilizacji natężenia prądu. Zasilacz prądowy powinien być sterowany napięciem z jednostki centralnej (poz.1). Zasilacz powinien być wyposażony w dwa wyjścia BNC typu „Current Monitor” i Voltage Monitor. Źródło powinno posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe, sygnalizację przekroczenia maksymalnej wartości natężenia prądu i napięcia oraz gniazdo/wyprowadzenie uziemienia ochronnego. Obudowa umożliwiająca montaż w szafie Rack

- Ekranowana celka pomiarowa mocowana w szczelinie pomiędzy cewkami Helmholtza. Szerokość celki powinna być ściśle dopasowana do odległości między cewkami. Ekran (puszka Faraday’a) powinna być wykonana z metalu paramagnetycznego w temp. pokojowej np. Al, Cu. W środku puszki na izolowanej podstawie powinien znajdować się uchwyt na próbkę składający się z dwóch elektrod: dolnej – nieruchomej i górnej mocowanej na sprężenie tak aby możliwe było zakładanie próbek o różnych grubościach (w zakresie grubości od 1 do 5mm lub szerszym). Uchwyt powinien umożliwiać przeprowadzanie pomiarów próbek w geometrii kondensatora płaskiego. Uchwyt próbki wewnątrz ekranowanej obudowy powinien mieć regulację kąta obrotu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny cewek tak aby możliwa była równoległa i prostopadła orientacja płaszczyzny próbki względem linii pola magnetycznego wytworzonego przez cewki Helmholtza. Kontakty próbki (górny i dolny) powinny być połączone z gniazdami BNC lub SMA (jedno gniazdo dla jednego kontaktu).

- Mała ekranowana celka pomiarowa dostosowana do cewek Helmholtza o szczelinie 28 mm:

- szerokość celki minimum 20, maksimum 28 mm

- materiał ekranu celki (puszki Faraday’a) – metal paramagnetyczny w temp. pokojowej np. Al. lub Cu

- wewnątrz celki, na izolowanym podłożu powinien być umieszczony uchwyt próbki typu „bulk”. Dolna elektroda uchwytu nieruchoma, górna ruchoma ze sprężyną umożliwiająca zakładanie i unieruchamianie próbek o grubościach w zakresie 0.5 – 4 mm lub szerszym.

- uchwyt próbki powinien umożliwiać przeprowadzanie pomiarów ładunku zgromadzonego na powierzchniach próbki w geometrii kondensatora płaskiego. Średnica próbki w zakresie 5 – 15 mm lub szerszym.

- elektrody próbki powinny być podłączone do gniazd typu SMA lub BNC zamocowanych na stałe w obudowie celki.

- wszystkie elementy celki powinny być wykonane z materiałów niemagnetycznych w temperaturze pokojowej.

- Wraz z zestawem opisanym w punktach 1-6 powinny być dostarczone przewody zasilające poszczególne urządzenia oraz kompletne okablowanie umożliwiające połączenie:

- Toru wysokonapięciowego – dowolny standard o napięciu granicznym izolacji min. 15 kV,

- Toru sygnałowego – standard BNC,

- Toru prądowego – dowolny standard np. banan 4mm lub inny umożliwiający przewodzenie prądu o natężeniu do 10A lub więcej.

- Gwarancja na całe stanowisko i poszczególne podzespoły: 1 rok lub dłuższa

- Autoryzowany serwis na terenie Unii Europejskiej

Część 2

Nazwa: Elektromagnes z cewkami modulującymi i Gausomierzem - komplet

Główną funkcjonalnością niniejszego kompletu będzie możliwość wytworzenia stałego jednorodnego pola magnetycznego modulowanego polem magnetycznym sinusoidalnie zmiennym o zadanej częstotliwości i amplitudzie modulacji.

W skład kompletu wchodzą:

- Elektromagnes powinien posiadać następujące cechy i funkcjonalności:

- Dwie cewki (uzwojenia) o kształcie kolistym ustawione równolegle względem siebie w odległości nie mniejszej jak 90mm i nie większej jak 130 mm. Średnica zewnętrzna cewek nie mniejsza niż 200 mm i nie większa niż 420 mm. Średnica wewnętrzna cewek 100 mm. Cewki zamocowane pionowo tzn. linie pola magnetycznego ułożone poziomo względem powierzchni Ziemi.

- Opór uzwojeń połączonych szeregowo nie mniejszy niż 8 ( i nie większy niż 20 (. Pobór mocy cewek połączonych szeregowo nie większy niż 2 kW.

- Jarzmo w kształcie litery U wykonane z miękkiego magnetycznie ferromagnetyka.

- Rdzenie (bieguny) cewek wykonane z miękkiego ferromagnetyka, o kształcie walców. Średnica biegunów dopasowana do średnicy wewnętrznej cewek i równa 100 mm. Odległość biegunów (szczelina elektromagnesu) powinna być regulowana za pomocą śrub w zakresie od 0 do 100 mm lub szerszym.

- Elektromagnes powinien umożliwiać wytwarzanie stałego (DC) i jednorodnego pola magnetycznego pomiędzy nabiegunnikami.

- Indukcja pola magnetycznego w centrum szczeliny powietrznej między nabiegunnikami o średnicy 100mm:

- min. 1.5 T przy odległości nabiegunników 10 mm,

- min. 0.9 T przy odległości nabiegunników 30 mm,

- min. 0.7 T przy odległości nabiegunników 50 mm,

- min. 0.4 T przy odległości nabiegunników 100 mm.

- Dodatkowy komplet biegunów o średnicy 60 mm.

- Chłodzenie elektromagnesu: naturalne (powietrze) lub wymuszone (obieg wody).

- Elektromagnes powinien być osadzony na podstawie o wymiarach nie mniejszych niż 500 x 500 mm (dł. x szer.). Podstawa powinna posiadać cztery koła jezdne umożliwiające swobodne przesuwanie elektromagnesu (przejeżdżanie po twardej nawierzchni) w inne położenie. Podstawa powinna posiadać wysokość nie mniejszą niż 220 mm (wraz z kołami) i nie większą niż 700 mm.

- Zasilacz elektromagnesu powinien posiadać następujące cechy i funkcjonalności:

- Maksymalne napięcie i natężenie prądu wyjściowego powinno być dobrane do rezystancji uzwojeń ale nie mniejsze niż odpowiednio 150 V i 10 A.

- Zasilacz bipolarny i programowalny.

- Zasilacz powinien być przystosowany do pracy z obciążeniami indukcyjnymi o parametrach dopasowanych do cewek opisanych w poz. 1.

- Możliwość kontroli parametrów i trybów pracy z komputera zewnętrznego poprzez interfejs USB lub RS232

- Dołączone dedykowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą zasilacza z poziomu komputera PC. Dostawca powinien dołączyć również listę komend i szczegóły protokołu transmisji umożliwiające sterowanie urządzeniem przy wykorzystaniu oprogramowania niestandardowego.

- Tryb pracy zasilacza – źródło prądowe (stabilizacja natężenia prądu z dokładnością minimum 0.5% lub lepszą)

- Rozdzielczość regulacji natężenia prądu 1 mA lub lepsza.

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

- Możliwość pracy w trybie liniowego narostu/spadku natężenia prądu nie mniejszym niż 1A/s.

- Możliwość automatycznej i szybkiej zmiany kierunku przepływu prądu przez odbiornik.

- Zasilacz powinien posiadać panel frontowy z wyświetlaczem LCD umożliwiający sterowanie ręczne urządzeniem.

- Zasilanie: napięcie przemienne 220 - 240 V / 50 Hz. Moc urządzenia nie większa niż 2 kW.

- Obudowa umożliwiająca montaż w szafie Rack.

- Cyfrowy gausomierz/teslomierz pola magnetycznego  umożliwiający kontrolę wartości natężenia/indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu.

- Dołączona poprzeczna sonda pola magnetycznego, i sonda poprzeczna dla pól sinusoidalnie zmiennych AC, o częstotliwości do 10 kHz lub więcej.

- Możliwość pomiaru pola magnetycznego stałego do min. 2T oraz pól sinusoidalnie zmiennych w zakresie częstotliwości 10 Hz – 10kHz lub szerszym.

- Maksymalna rozdzielczość 0.0001 mT lub lepsza.

- Podstawowa klasa dokładności dla pomiaru DC: 0.5% pomiaru lub lepsza

- Podstawowa klasa dokładności dla pomiaru AC: 2% pomiaru lub lepsza

- Możliwość przełączania pomiędzy ręcznym i automatycznym wyborem zakresu pomiarowego.

- Opcja zerowania odczytu.

- Zmiana jednostek Gauss, Tesla, Oersted, A/m.

- Możliwość zapisywania i pamiętania w urządzeniu min. 100 odczytów.

- Komunikacja i sterowanie z komputera PC za pośrednictwem interfejsu USB lub RS232.

- Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320 x 240 lub większej.

- Zasilanie AC 220-240V, 50 Hz.

- Wyjście analogowego sygnału napięciowego o wartości proporcjonalnej do mierzonej wielkości pola magnetycznego.

- Para cewek Helmholtza niskoczęstotliwościowych - wytwarzających pole magnetyczne AC (modulujących pole DC) w zakresie częstotliwości 100 Hz – 10 kHz lub szerszym:

- Odległość zewnętrzna cewek 50 mm.

- Odległość wewnętrzna cewek (szczelina) 28 mm.

- Średnica zewnętrzna cewek: nie mniejsza niż 100 mm i nie większa niż 150 mm.

- Specjalny uchwyt/statyw dopasowany do cewek umożliwiający ich centralne umieszczanie w szczelinie elektromagnesu (poz.1). Statyw powinien być wykonany z materiału paramagnetycznego. Wysokość statywu powinna być dobrana tak aby zamocowana cewka Helmholtza znajdowała się w położeniu centralnym szczeliny elektromagnesu.

- Cewki powinny umożliwiać wytwarzanie jednorodnego pola AC w szczelinie powietrznej o amplitudzie minimum 5 Oe (0.5 mT w powietrzu) w zakresie częstotliwości 100 Hz – 10 kHz.

- Para cewek Helmholtza wysokoczęstotliwościowych - wytwarzających pole magnetyczne AC (modulujących pole DC) w zakresie częstotliwości 10 kHz – 100 kHz lub szerszym:

- Odległość zewnętrzna cewek 50 mm.

- Odległość wewnętrzna cewek (szczelina) 28 mm.

- Średnica zewnętrzna cewek: nie mniejsza niż 100 mm i nie większa niż 150 mm.

- Specjalny uchwyt/statyw dopasowany do cewek umożliwiający ich centralne umieszczanie w szczelinie elektromagnesu (poz.1). Statyw powinien być wykonany z materiału paramagnetycznego.

- Cewki powinny umożliwiać wytwarzanie jednorodnego pola AC w szczelinie powietrznej o amplitudzie minimum 5 Oe (0.5 mT w powietrzu) w zakresie częstotliwości 10 kHz – 100 kHz.

- Generator funkcyjny DDS:

- Wytwarzanie sygnałów napięciowych sinus, prostokąt, trójkąt, arbitralnych.

- Pasmo częstotliwości 1 Hz – 10 MHz dla sygnału sinusoidalnego lub szersze.

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

- Liczba kanałów wyjściowych - 3 standardowe wyjścia 50 (.

- Zakres amplitud generowanych sygnałów 0 – 20 Vpp lub szerszy.

- Krok zmiany amplitudy 0.01V lub mniejszy.

- Regulowany współczynnik wypełnienia (dla przebiegu prostokątnego).

- Możliwość dodawania składowej stałej w zakresie od 0 do +/-5V lub większym.

- Pionowa rozdzielczość sygnału min. 14 bitów.

- Częstotliwość próbkowania min. 250 MSa/s.

- Wyświetlacz LED o rozdzielczości min. 240x320.

- Zasilanie 220-240V AC, 50 Hz.

- Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu komputera PC poprzez interfejs USB lub RS232.

- Wzmacniacz mocy sygnału z generatora funkcyjnego (poz. 6) przystosowany do zasilania niskoczęstotliwościowych cewek Helmholtza z poz. 4:

- Maksymalny prąd wyjściowy 10 App lub więcej

- Maksymalne napięcie wyjściowe 50 Vpp lub więcej

- Zakres amplitud sygnałów wejściowych 0 – 5 V lub szerszy

- Moc maksymalna 500 W lub wyższa.

- Zasilanie 220-240V AC, 50 Hz.

- Wzmacniacz mocy sygnału z generatora funkcyjnego (poz. 6) przystosowany do zasilania wysokoczęstotliwościowych cewek Helmholtza z poz. 5:

- Maksymalny prąd wyjściowy 4 App lub więcej

- Maksymalne napięcie wyjściowe 500 Vpp lub więcej

- Zakres amplitud sygnałów wejściowych 0 – 5 V lub szerszy

- Zasilanie 220-240V AC, 50 Hz.

- Moc maksymalna 2 kW lub wyższa.

- Uchwyt próbki umożliwiający pozycjonowanie próbki w centralnym położeniu między biegunami elektromagnesu (poz.1). Uchwyt próbki powinien być wyposażony w celkę/klatkę Faraday’a ekranującą próbkę od zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Wewnątrz uchwytu powinna się mieścić próbka o rozmiarach 10 mm x 10 mm x 10 mm lub większa.

- Gwarancja: minimum 1 rok.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest analizator impedancji nazywany również mostkiem RCL lub miernikiem RCL wraz z akcesoriami.

Niniejszy komplet powinien posiadać następujące cechy i funkcjonalności:

- Pasmo częstotliwości sinusoidalnego sygnału testowego w zakresie nie mniejszym niż 5 Hz – 1 MHz

- Krok zmiany częstotliwości sygnału wymuszającego:

- nie większy niż 0.1 Hz w zakresie od 5Hz do 1kHz,

- nie większy niż 1 Hz w zakresie od 1kHz do 10kHz,

- nie większy niż 10 Hz w zakresie od 10kHz do 100kHz,

- nie większy niż 100 Hz w zakresie od 100kHz do 1MHz

- Możliwość przeprowadzania pomiarów w układzie:

- 2 przewodowym

- 4 przewodowym

- Wejścia/Wyjścia: 4 złącza BNC na panelu czołowym (dwa napięciowe Hpot, Lpot, i dwa prądowe Hcur , Lcur)

- Osobny terminal uziemienia ochronnego na panelu czołowym lub na panelu tylnym

- Impedancja źródła sygnału wymuszającego 10 (, 100( (możliwość przełączania)

- Zakres amplitud sygnału wymuszającego dla nieobciążonego wyjścia 100 (: 10 mV – 9 V lub szerszy.

- Krok zmiany amplitudy sygn. wymuszającego dla nieobciążonego wyjścia 100(: 10 mV lub mniejszy.

- Zakres amplitud sygnału wymuszającego dla nieobciążonego wyjścia 10 (: 10 mV – 1 V lub szerszy.

- Krok zmiany amplitudy sygn. wymuszającego dla nieobciążonego wyjścia 10(: 1 mV lub mniejszy.

- Zakres amplitud natężenia prądu sygnału wymuszającego dla wyjścia 100 (:

  - mA – 50 mA lub szerszy.

- Krok regulacji natężenia prądu dla wyjścia 100 (: 0.1 mA lub mniejszy.

- Zakres amplitud natężenia prądu sygnału wymuszającego dla wyjścia 10 (:

  - mA – 100 mA lub szerszy.

- Krok regulacji natężenia prądu dla wyjścia 10 (: 1 mA lub mniejszy

- Możliwość dodawania do napięciowego sygnału wymuszającego składowej stałej (tzw. bias voltage) w zakresie 0 – 9V lub szerszym (dla wyjścia 100 () oraz 0 – 1V lub szerszym (dla wyjścia 10 ().

- Płyta czołowa wyposażona w ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 pikseli lub większej.

- Zakres pomiaru kąta fazowego -180( do +180(.

- Zakres pomiaru rezystancji/impedancji

- dla wyjścia 100 (: 1m(  -  100 M( lub szerszy,

- dla wyjścia 10 (: 1m( - 100 ( lub szerszy.

- Wielkości wskazywane na wyświetlaczu (możliwość wyboru co najmniej dwóch pokazywanych jednocześnie):

- moduł impedancji Z,

- moduł reaktancji X,

- rezystancja R,

- kąt przesunięcia fazowego natężenia prądu względem napięcia ( [(],

- pojemność kondensatora w modelu równoległym Cp,

- pojemność kondensatora w modelu szeregowym Cs,

- indukcyjność cewki w modelu szeregowym Ls,

- indukcyjność cewki w modelu równoległym Lp,

- opór zastępczy w modelu szeregowym Rs,

- opór zastępczy w modelu równoległym Rp,

- współczynnik jakości Q lub/i współczynnik stratności D.

- opór dla wymuszenia DC RDC.

- Możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza napięcia stałego w celu rozszerzenia zakresu składowej stałej (external DC bias) do 40 V lub więcej.

- Możliwość wyboru trybu szybkości pomiaru np. (slow/medium/fast) – co najmniej trzy dostępne stopnie regulacji.

- Podstawowa dokładność pomiaru rezystancji/impedancji 0.1% lub lepsza.

- Podstawowa dokładność pomiaru kąta fazowego 0.05( lub lepsza.

- Możliwość przemiatania (sweepingu) ręcznego lub automatycznego ze względu na:

- częstotliwość sygnału testowego w zakresie i z rozdzielczością opisanymi w punktach 1) i 2),

- amplitudę sygnału testowego w zakresie i z rozdzielczością opisanymi w punktach 7) – 10) .

- składową stałą sygnału wymuszającego (bias voltage) w zakresie i z rozdzielczością opisaną w punkcie 16.

Liczba punktów pomiarowych w opcji przemiatania nie mniejsza niż 200.

Możliwy ręczny wybór zakresu i kroku przemiatania. Możliwa graficzna prezentacja wyniku pomiaru przeprowadzonego z opcją przemiatania na ekranie urządzenia. Dołączone oprogramowanie na PC umożliwiające konfigurowanie/uruchamianie przemiatania oraz akwizycję danych pomiarowych.

- Możliwość wyzwalania pomiaru sygnałem zewnętrznym (tzw. trigger). Wejście sygnału wyzwalającego w standardzie BNC na frontowym lub tylnym panelu urządzenia.

- Możliwość kontroli i akwizycji danych przez interfejs USB oraz LAN.

- Możliwość zerowania/kalibracji uchwytów pomiarowych w warunkach:

- obwodu otwartego

- zwarcia

- obciążenia o znanych parametrach charakterystycznych.

- Dołączony uchwyt pomiarowy w postaci klipsów/zacisków Kelvina pracujących dla sygnału wymuszającego o częstotliwości do 100 kHz lub wyższej i napięciu maksymalnym do 40V lub wyższym.

- Dołączony uchwyt do pomiaru elementów SMD (dwie elektrody punktowe o regulowanym rozstawie ze sprężyną dociskającą) pracujący dla sygnału wymuszającego o częstotliwości do 1 MHz lub wyższej i napięciu maksymalnym do 40V lub wyższym.

- Dołączony uchwyt do pomiaru dielektryków stałych typu „bulk” w geometrii kondensatora płaskiego:

- Uchwyt powinien składać się z dwóch płaskich elektrod o kształcie kolistym. „Dolna” elektroda nieruchoma, „górna” z możliwością regulacji położenia (odległości od dolnej elektrody) w zakresie 0 – 10 mm lub szerszym.

- Regulacja odległości elektrod pomiarowych za pomocą śruby mikrometrycznej (lub innego mechanizmu precyzyjnego) z dokładnością do 0.05 mm lub lepszą.

- 4 gniazda/wtyki BNC w standardzie pasującym do wyprowadzeń analizatora LCR opisanego w podpunktach 1- 26.

- Dwie opcje elektrody pomiarowej „górnej” :

- elektroda A o średnicy nie mniejszej niż 5mm i nie większej niż 10 mm

- elektroda B o średnicy w zakresie 20 – 40 mm.

- Możliwość pracy w orientacji pionowej (płaszczyzna elektrod równoległa do płaszczyzny stołu laboratoryjnego) i poziomej.

- Uchwyt powinien być przystosowany do częstotliwości sygnałów testowych w zakresie 5 Hz – 1 MHz lub szerszym.