Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/16/23

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do pomiaru przepływu krwi w pomostach aortalno-wieńcowych |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Aparat przeznaczony do śródoperacyjnego pomiaru przepływów w naczyniach | TAK |  |  |
| 1.2 | Aparat mobilny z zintegrowaną podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady | TAK |  |  |
| 1.3 | Ergonomiczny kolorowy monitor LCD (dotykowy) o przekątnej 21” | TAK, podać |  |  |
| 1.4 | Ramię z monitorem obracane w każdym kierunku. | TAK, podać | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.5 | System fabrycznie skalibrowany. Sondy nie wymagają kalibracji przed pomiarem | TAK |  |  |
| 1.6 | Autokalibracja systemu | TAK |  |  |
| 1.7 | Oprogramowanie oparte na systemie Windows dedykowane do pomiarów w obszarze kardiochirurgii | TAK |  |  |
| 1.8 | Intuicyjna obsługa systemu z graficznym interfejsem (piktogramy) | TAK |  |  |
| 1.9 | Aparat wyposażony w 3 pomiarowe kanały: - przepływu – 2 - pomocniczy – 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.10 | Obliczenia w kanale przepływu, m.in. w: - maksymalny, minimalny i średni przepływ, wskaźnik pulsacyjności (PI), - wskaźnik napełnienia rozkurczowego (DF), - stopień niewydolności, - całka i pochodna maksymalna. | TAK, podać |  |  |
| 1.11 | Obliczenia w kanale pomocniczym: wartości maksymalne, minimalne i średnie oraz maksymalna pochodna | TAK |  |  |
| 1.12 | Pomiar przepływu skorelowany z sygnałem EKG. Graficzna ilustracja na ekranie ciśnienia rozkurczowego oraz skurczowego w trakcie wykonywania pomiarów. Identyfikacja parametru DF% na ekranie | TAK/NIE podać | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.13 | Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 1.14 | Analiza pomiarów metodą przepływu objętościowego | TAK |  |  |
| 1.15 | Sondy pomiarowe różnych rozmiarów min. 4 rozmiary tj. 2mm, 3 mm, 4mm oraz 5mm o charakterystycznym kształcie i mechanizmie blokującym otaczające naczynie. | TAK, podać | Za każdy dodatkowy rozmiar – 10 pkt. |  |
| 1.16 | Sondy pomiarowe poddawane sterylizacji gazowej, plazmowej lub w autoklawie | TAK, podać |  |  |
| 2. | System operacyjny, archiwizacja |  |  |  |
| 2.1 | System operacyjny MS Windows, wersja systemu nie starsza niż Windows 10 w wersji Profesional | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Baza danych pacjentów | TAK |  |  |
| 2.3 | Archiwizacja wyników na dysku twardym, możliwość archiwizacji poprzez złącze USB | TAK |  |  |
| 2.4 | Porty USB min. 2 | TAK, podać |  |  |
| 2.5 | Pamięć systemowa min. 500 GB | TAK, podać |  |  |
| 3. | Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 3.1. | Możliwość dostosowania aparatu do współpracy z epikardialną sondą USG wielokrotnego użytku. | TAK/NIE podać | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3.2. | Możliwość rozbudowy o interfejs DICOM. | TAK |  |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 4.1 | Sondy pomiarowe o rozmiarach: - 2 mm – 1 szt. - 3 mm – 1 szt. - 4 mm – 1 szt. - 5 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 5.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK, podać |  |  |
| 5.2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 5.3 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.4 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.5 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.6 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 6.2 | Model | TAK, podać |  |  |
| 6.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/