ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych

w postępowaniu nr D25M/252/N/36-56rj/23 na:

Zakup napędu wraz z wyposażeniem dla Pododdziału Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

| Napęd i wyposażenie – 1 komplet PRODUCENT - MODEL, TYP - KRAJ POCHODZENIA - NAZWA KATALOGOWA - ROK PRODUKCJI nie wcześniej niż 2023 r. (fabrycznie nowy) - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK/NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Konsola zasilająca napędy neurochirurgiczne oraz laryngologiczne: |  |  |
|  | Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm ) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw. Konsola wyposażona w dwie pompy perystaltyczne oraz uchwyt do mocowania na stojaku pracująca z napędami neurochirgicznymi oraz laryngologicznymi | Tak |  |
|  | Konsola z możliwością podłączenia różnych napędów elektrycznych tj. neurochirurgicznej do podstawy czaszki, otologicznych i microdebridera - min. 4 różne napędy | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania wiertarkami lub microdebriderem, umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza microdebridera - (obrót okna ostrza o min. 180 stopni) | Tak |  |
|  | Sterownik nożny posiadający uchwyt do podnoszenia stopą przez użytkownika podczas operacji | Tak |  |
|  | Konsola zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów | Tak |  |
| II | Shaver laryngologiczny: |  |  |
|  | Shaver laryngologiczny sterowany z konsoli z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć) | Tak |  |
|  | Shaver laryngologiczny z możliwością zastosowania jednorazowych ostrzy dedykowanych do chirurgii krtani o różnej długości w przedziale od 13 cm do 45 cm | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej shavera laryngologicznego: min. od 50 obrotów na minutę do maksimum 30 000 obrotów na minutę | Tak |  |
|  | Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera: min. od 50 obrotów na minutę do maksymalnie 7 500 obrotów na minutę | Tak |  |
|  | Shaver laryngologiczny posiadający możliwość zastosowania jednorazowych wierteł o kącie zagięcia min. 5, 40, 55 i 70 stopni z możliwością pracy do 30 000 obrotów na minutę, wraz z dystalnym kanałem ssącym dedykowanych do złożonych procedur laryngologicznych w obrębie podstawy czaszki | Tak |  |
|  | Shaver laryngologiczny kompatybilny z prostymi jednorazowymi ostrzami obrotowymi oraz jednorazowymi ostrzami o różnym kącie zagięcia min. 12, 40, 60, 90, 120 stopni sterowanymi w środowisku sterylnym za pomocą pokrętła umieszczonego na shaverze z możliwością blokady ustawienia | Tak |  |
| III | Szybkoobrotowy motor do zabiegów laryngologicznych: |  |  |
|  | min. zakres pracy motoru: od 200 obr./min. do 60 000 obr./min. | Tak |  |
|  | waga rękojeści bez kabla: max. do 110 g | Tak |  |
|  | długość rękojeści do 140mm | Tak |  |
|  | kątnica montowana zatrzaskowo, dedykowana do wierteł jedno i wielorazowego użytku, dł. max. 115 mm, śr. max. 20 mm, waga max. 70 g | Tak |  |
|  | prostnica montowana zatrzaskowo dedykowana do wierteł jedno i wielorazowego użytku, dł. max. 60mm, śr. max. 17mm, waga max. 17 g | Tak |  |
|  | irygacja ciągła i przerywana | Tak |  |
| IV | Szybkoobrotowy silnik neurochirurgiczny wyposażowny w nasadkę narzędziową (kraniotom), nasadkę narzędziową (perforator do trepanacji) oraz nasadkę narzędziową (kątnicę): |  |  |
|  | Napęd neurochirurgiczny - mikrosilnik obsługujący wszystkie akcesoria systemu o mocy 148 W, niewymagające wymuszonego systemu chłodzenia, zintegrowany z przewodami zasilająco sterującymi, Waga napędu 90 g.( bez przewodu zasilająco -sterującego), Długość: 9,73 cm × Średnica: 1,55 cm Długość: 9,73 cm × Średnica: 1,55 cm. Długość przewodu napędu: 460 cm. Możliwość sterylnej wymiany, podczas zabiegu, końcówek (kątnica, prostnica, kraniotom, perforator trepana) mocowanych do jednego silnika, taca wraz z kontenerem do sterylizacji | Tak |  |
|  | Kraniotom ze stopką osłaniającą oponę twardą, wyposażony w obrotowy uchwyt | Tak |  |
|  | Napęd perforatora - Nasadka narzędziowa perforatora czaszki z uchwytem typu Hudson | Tak |  |
|  | Nasadka narzędziowa - kątnica 20° o zewnętrznej długości roboczej 70 mm lub 100 mm z możliwością regulacji ekspozycji wiertła do 12 mm, skok co 1 mm | Tak |  |
| V | Piła sagitalna, oscylacyja oraz posuwisto-zwrotna: |  |  |
|  | Piła posuwisto zwrotna, sterowana sterownikiem nożnym, Wymiary: Szerokość 2,3 cm × długość 20,3 cm, waga: 300 g, obroty: 1400–14 000 cykli/min, ostrza i tarki jednorazowe | Tak |  |
|  | Piła strzałkowa, sterowana sterownikiem nożnym, Wymiary : Szerokość 2,3 cm × długość 17,3 cm, waga: 250 g, obroty: 2000–20 000 cykli/min, ostrza jednorazowe | Tak |  |
|  | Piła oscylacyjna, sterowana sterownikiem nożnym, Wymiary: Szerokość 2,3 cm × długość 19,8 cm, waga: 300 g, obroty : 1600–16 000 cykli/min, ostrza jednorazowe | Tak |  |

Uwaga:

*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH  WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |