## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
1. TESTY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Testy do identyfikacji tlenowych bakterii Gram-ujemnych | a: 60
2. | Testy do identyfikacji tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich | a: 40
3. | Testy do identyfikacji bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych (Neisseria spp., Haemophilusspp) | a: 40
4. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | a: 40
5. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | a: 40
6. | Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram-ujemnych z określeniem wartości MICi z potwierdzeniem ESBL | a: 300
7. | Testydo identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich z określeniem wartości MIC | a: 480
8. | Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram-ujemnych izolowanych z moczu | a: 200
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to h; j
1. | Dodatkowe odczynniki niezbędne do przygotowania i odczytu testów | a: Ilość adekwatna do ilości oznaczeń
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  |  | -
WYMOGI GRANICZNE DLA TESTÓW STOSOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1 | Zawartość opakowania zbiorczego – maksymalnie 20 testów | i: TAK
2 | Termin ważności testów - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia użytkownikowi | i: TAK
3 | Testy oznakowane danymi: nazwa testu, nr serii, data ważności, temperatura przechowywania | i: TAK
4 | Załączyć wykaz drobnoustrojów możliwych do zidentyfikowania przyzastosowaniu oferowanych testów. Wymagane aktualnie stosowane nazewnictwo drobnoustrojów | i: TAK
5 | Załączyć wykaz wszystkich oferowanych testów do badania lekowrażliwości z Uwzględnieniem zastosowanych antybiotyków oraz ich stężeń wraz z informacją o ograniczeniach testu. | i: TAK
6 | Testy do identyfikacjii określania lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnychzawierające naniesione podłoże wzrostowe I różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych (metoda mikrorozcienczeń w bulionie) | i: TAK
7 | Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdego rodzaju i serii testów | i: TAK
2. Dzierżawa - 12 miesięcy
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | Rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Analizator mikrobiologiczny | a: 12
WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1. | Aparat nowy lub używany wyprodukowany nie wczesniej niż w 2018r. po pełnym przeglądzie serwisowym | i: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2. | Max dopuszczalny rozmiar aparatu (S*G*W,mm): 650*620*800 | i: TAK/PODAĆ ROZMIAR
3. | Analizator rmikrobiologiczny, wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym (komputer z monitorem i drukarką, system zasilania awaryjnego UPS), z oprogramowaniem do przetwarzania testów bakteriologicznych (lekowrazliwość, identyfikacja) osprzętowanie pomocnicze (densytometr, zestaw do standaryzacji zawiesiny z drobnoustrojami wg Mc Farlanda. Urządzenie Pipetujące umożliwiające jednoczasową inokulację paneli / modułów) | i: TAK
4. | Możliwość wykonania testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym | i: TAK
5. | Posiada czytnik do identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów | i: TAK
6. | System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii gram dodatnich i gram ujemnych. | i: TAK
7. | Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej. | i: TAK
8. | System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe zawierające informację o rodzaju testu oraz danych pacjenta. | i: TAK
9. | Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii gram ujemnych. | i: TAK
10. | Możliwość wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów na panelach testowych - zgodnie z metodą referencyjną oceny lekowrażliwości drobnoustrojów : ISO 20776-1:2006 | i: TAK
11. | Możliwość identyfikacji: Istotnych klinicznie bakterii tlenowych i beztlenowych, o dużych wymaganiach odżywczych ( Neisseria spp., Haemophilus spp.), oraz grzybów drożdżopodobnych | i: TAK
12. | System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości niezależnie od wyników identyfikacji. | i: TAK
13. | Możliwość przygotowania wystandaryzowanej zawiesiny bakteryjnej 0,5 McFarlanda (bez konieczności weryfikacji przy użyciu densytometru) za pomocą specjalnej wykalibrowanej kapilary inokulacyjnej (zmniejszenie ryzyka pobrania mieszaniny kolonii bakteryjnych) oraz przy użyciu standardowej metody turbidymetrycznej). Stabilność zawiesiny co najmniej 4 h. | i: TAK
14. | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC, w postaci kategorii : S, I, R | i: TAK
15. | Wykrywanie/sugerowanie mechanizmów oporności (ESBL, AmpC, karbapenemazy, MRS, MLSB, VRE, HLAR ) | i: TAK
16. | Interpretacja wyników lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (rekomendacje EUCAST oraz CLSI) | i: TAK
17. | System ekspercki pracujący zgodnie z wymaganiami EUCAST, aktualizowany nieodpłatnie po ukazaniu się najnowszych zaleceń. | i: TAK
18. | Możliwość wprowadzania do system wyników identyfikacji drobnoustrojów prowadzonych inną metodą. | i: TAK
19. | Możliwość wprowadzania do system wyników lekowrażliwości wykonanej metodą dyfuzyjno – krążkową. | i: TAK
20. | Możliwość umieszczania w formularzu wyniku badania komentarzy dotyczących wyizolowanego szczepu, oraz komentarzy do całego badania. | i: TAK
21. | Program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzeni epoprawności jego działania z użyciem testów i wszystkich niezbędny do wykonania badania odczynników. Automatyczna kalibracja czytnika. | i: TAK
22. | Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu. | i: TAK
23. | W systemie istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych przypadków. | i: TAK
24. | Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium. | i: TAK
25. | Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych. | i: TAK
26. | Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruku wyników do wymagań laboratorium oraz archiwizację wyników | i: TAK
27. | Możliwość zintegrowania analizatora z użytkowanym przez zamawiającego systemem informatycznym – dwukierunkowa transmisja danych | i: TAK
28. | Instrukcja obsługi systemu w j. polskim | i: TAK
29. | Coroczny przegląd aparatu, możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem oraz części zamienne przez okres obowiązywnia umowy. | i: TAK
30. | Bezpłatne 1 szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz 1 szkolenie dla jednej osoby dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń szpitalnych w miejscu podanym przez zamawiającego | i: TAK
31. | Oferent przedstawi certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, co najmniej z normą ISO 9001:2015 w zakresie minimum „Marketing, sprzedaż, dystrybucja, usługi serwisu technicznego oraz konsultacje I szkolenia w zakresie wyrobów do diagnostyki, diagnostyki in vitro I badań naukowych (odczynniki, aparaty, oprogramowanie). | i: TAK