| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego) |  | Opis oferowanego sprzętu (Parametry funkcjonalno-techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Typ mikroskopu: dolno-stolikowy do badań w świetle przechodzącym z optyką o w systemie korekcji do nieskończoności |  |  |
|  | Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x / imersja olejowa |  |  |
|  | Głowica binokularowa pochylona pod kątem 30°, obrotowa w zakresie 360°, ze śrubą pozwalającą na jej łatwe unieruchomienie głowicy w wybranym położeniu. Fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki okularowej. |  |  |
|  | Konstrukcja tubusów okularowych w głowicy musi pozwalać na ustawienie wysokości roboczej okularów w zakresie min. od 370.0 mm do 432.9 mm. Tubusy okularowe wyposażone muszą być w śruby stabilizujące okulary w odpowiednim położeniu. |  |  |
|  | Regulacja rozstawu między-źrenicowego od 48 do 75 mm. |  |  |
|  | Okulary szeroko-polowe WHN 10x / 20mm z niezależną regulacją dioptrii w każdym okularze w zakresie +/-5 dioptrii z mocowaniem zapobiegającym wypadnięciu lub utracie okularu w czasie użytkowania i przenoszenia. Okulary pokryte warstwą antygrzybiczną, wyposażone w elastyczne i wywijane, wymienne osłonki gumowe. |  |  |
|  | Cztero-gniazdowy rewolwer obiektywowy, wbudowany w statyw, pochylony do tyłu. Obiektyw PLAN-ACHROMATYCZNY z korekcją do nieskończoności z dużym dystansem roboczym (spełniające minimalne wymagania): 4x/0,1 WD 27.5 mm, 10x/0,25 WD 8.0 mm 40x/0,65 WD 0,6 mm 100x/1,25 WD 0,13 mm Długość optyczna maksymalnie 45 mm Pokryte warstwą grzybobójczą |  |  |
|  | Statyw o konstrukcji ażurowej umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji. Stabilny i wytrzymały korpus wykonany ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa umieszczonymi na górze bazy mikroskopu, pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu. Współosiowe pokrętła ustawienia ostrości makro/mikro z zakresem przesuwu minimalnym 15 mm z blokadą ustawień przesuwu makro w celu ochrony preparatu i obiektywów. Skala na pokrętle makro z minimalną wartością 2.5um. Regulacja siły nacisku (momentu obrotowego) śruby zgrubnej regulacji ostrości. Zamontowana z tyłu korpusu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru. |  |  |
|  | Stolik przedmiotowy mechaniczny bezzębatkowy (bez wystającej szyny przesuwu w osi X), z rolkowym mechanizmem przesuwu. Pokrętła przesuwu X-Y po prawej stronie. Wyskalowane osie. Wymiary stolika nie większe niż 135x125mm. Zakres przesuwu stolika nie mniejszy niż 76x30mm. Prowadnice przesuwu X-Y po prawej stronie z uchwytem na jeden preparat |  |  |
|  | Kondensor Abbego o aperturze NA1.25 z regulacją wysokości. Wbudowana, regulowana przesłona aperturowa. Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów na pokrętle przesłony |  |  |
|  | Oświetlenie typu LED o żywotności min 20 000h, regulacja natężenia światła płynna po prawej stronie statywu. |  |  |
|  | Zasilacz: 100-240V 50/60 Hz 0.4A Kabel zasilający musi posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę |  |  |
|  | Pokrowiec antystatyczny na mikroskop oraz przewód sieciowy. |  |  |
|  | Oferowany sprzęt posiada deklarację zgodności CE zgodnie z obowiązującą Dyrektywą IVD (lub równoważna) |  |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)