| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego) | Opis oferowanego sprzętu (Parametry funkcjonalno-techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność łaźni: 12L Wymiary wewnętrzne (DxSxW): 255x290x150mm (±5mm) Wymiary zewnętrzne (DxSxW): 455x385x240mm (±5mm) |  |
|  | Stalowa obudowa malowana proszkowo, odporna na odczynniki chemiczne |  |
|  | Wanna łaźni bezszwowa, wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Pokrywa łaźni wykonana z PC |  |
|  | Zakres temperatur: od +5°C do +120°C, Dokładność nastawy temperatury: ±0,5°C |  |
|  | Moc grzewcza 1400 W |  |
|  | Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem |  |
|  | Cyfrowa regulacja wartości zadanej temperatury |  |
|  | Wbudowany timer umożliwiający programowanie czasu pracy |  |
|  | Zasilacz 230/50-60 V/Hz Klasa bezpieczeństwa 3.1 Stopień ochrony IP 42 |  |
|  | Waga: 6,2 kg (±0,5kg) |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)