Załącznik nr 2 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/96/20

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| A. LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA – 11 sztuk |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED Miejsce instalacji: parter – gabinet przyjęć 1 0/10 (E21b), gabinet przyjęć 2 0/12 (E21b), gabinet przyjęć 3 0/13 (E21b), gabinet kolposkopii 0/15 (E21b), gabinet 1 0/33 (E21b), gabinet 2 0/30 (E21b), I - piętro – przygotowanie pacjenta 1/16 (E21b), 1/43 (E21b), gabinet zabiegowy 1/57 (E21b), II – piętro – przygotowanie pacjenta 2/51 (E21b), gabinet zabiegowy 2/64 (E21b) | TAK |
|  | Lampa o czaszy w kształcie wielokąta zbliżonego do trójkąta. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. | TAK |
|  | Kopuła o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK |
|  | Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy | TAK |
|  | Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux] | TAK |
|  | Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED | TAK |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED. | TAK |
|  | Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | TAK |
|  | Żywotność diod LED min. 60 000 godzin | TAK |
|  | Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100% | TAK |
|  | Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy. | TAK |
|  | Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K] | TAK |
|  | Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96 | TAK |
|  | Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96 | TAK |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2)≥ 153 [cm] | TAK |
|  | Zużycie energii 15W. | TAK |
|  | Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm) | TAK |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º | TAK |
| II. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
| B. LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA – 4 sztuki |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Lampa operacyjna z mocowaniem do sufitu Miejsce instalacji: II – piętro – sale porodowe 2/14 (E21b), 2/17 (E21b), 2/22 (E21b), 2/24 (E21b) | TAK |
|  | Lampa operacyjna o czaszy w kształcie koła. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. | TAK |
|  | Kopuła o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK |
|  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na ramieniu przy czaszy. Zakres 16-25 cm +/-2cm | TAK |
|  | Źródło światła min. 36 diod LED. Diody LED umieszczone w modułach. | TAK |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED. | TAK |
|  | Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | TAK |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min. 3 uchwyty brudne. | TAK |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. | TAK |
|  | Natężenie oświetlenia czaszy min. 120 000 lux | TAK |
|  | Regulacja natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%. w max. 8 krokach | TAK |
|  | Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia. | TAK |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych. | TAK |
|  | Stała temperatura barwowa: 4500° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej. | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96 | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 96 | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98 | TAK |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2)≥ 97 [cm] | TAK |
|  | Wielkość napromieniowania max. 470 w/m2 | TAK |
|  | Zużycie energii max 47 W | TAK |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 170 cm | TAK |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: 360 º | TAK |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: 360 º | TAK |
|  | Możliwość podnoszenia lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. | TAK |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 75º na przegubie łączącym ramiona. | TAK |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: 360 º | TAK |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | TAK |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP 52 | TAK |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga. < 1° C | TAK |
|  | Średnica czaszy max. 53 cm | TAK |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |
|  | Żywotność źródła światła min. 60. 000 godzin. | TAK |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK |
| II. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
| C. LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA – 6 sztuk |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe: jednosegmentowe w kształcie koła ze źródłem światła w postaci białych diod LED. Miejsce instalacji: I - piętro – sale operacyjne 1/14 (E22k), 1/17 (E22k), 1/41 (E22k), 1/44 (E22k), II - piętro – sala cięć cesarskich 2/47 (E22k), 2/49 (E22k) | TAK |
|  | Wszystkie diody LED białe, eliminujące „efekt tęczy” w tonie białe zimne i białe ciepłe. | TAK |
|  | Kopuły o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | TAK |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | TAK |
|  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na ramieniu przy czaszy. Zakres 18-29 cm +/-2cm dla obu czasz | TAK |
|  | Źródło światła max 72 diod LED dla czaszy głównej oraz max. 56 diod dla czaszy satelitarnej. Diody umieszczone w modułach. | TAK |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED. | TAK |
|  | Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | TAK |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu. Czasze wyposażone w min. 3 uchwyty brudne. | TAK |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. | TAK |
|  | Natężenie oświetlenia dla czaszy głównej min. 160 000 lux | TAK |
|  | Natężenie oświetlenia dla czaszy satelitarnej min. 140 000 lux | TAK |
|  | Regulacja natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%. w max. 8 stopniach | TAK |
|  | Kopuły posiadające ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu | TAK |
|  | Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia. | TAK |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych. | TAK |
|  | Lampa z funkcją pamięci indywidualnych ustawień użytkownika dla każdej z czasz | TAK |
|  | Regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500 – 5500 [K] w max. 5 stopniach | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96 | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 94 | TAK |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98 | TAK |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2)≥ 91 [cm] dla czaszy głównej | TAK |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2)≥ 94 [cm] dla czaszy satelitarnej | TAK |
|  | Zużycie energii max. 66 W dla czaszy głównej, max. 62 W dla czaszy pomocniczej | TAK |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: 360 º | TAK |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: 360 º | TAK |
|  | Możliwość podnoszenia lampy minimum 20º na przegubie łączącym ramiona. | TAK |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 75º na przegubie łączącym ramiona. | TAK |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340 º | TAK |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | TAK |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga. < 1° C | TAK |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP 52 | TAK |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |
|  | Żywotność źródła światła min. 60 000 godzin. | TAK |
|  | Czasza główna wyposażona w kamerę HD montowaną w miejsce centralnego uchwytu sterylizowanego | TAK |
|  | 3szt kamera HD o min. parametrach: Przetwornik obrazu: 1/ 2,8 CMOS Standard video – Full HD 1080i/p 50/60 Hz Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 Piksele – 2,38 mln Proporcja obrazu – 16:9 Stosunek sygnału do szumu (dB) ≥ 50 Zoom optyczny – min. 10x Zoom cyfrowy – min. 12x Funkcja „zamrażania” obrazu Wyjścia wideo: 2 x HDSDI, 1 x DVI, 1 x HD Y/Pb/Pr Zoom automatyczny i manualny Balans bieli automatyczny i manualny Waga kamery – 1,2 kg Kalsa ochrony I Certyfikat CE Możliwość przekładania kamery pomiędzy wszystkimi salami operacyjnymi z lampami dwuczaszowymi bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | TAK |
|  | Kamera wideo HD przeznaczona do transmitowania bezprzewodowo lub przewodowo obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. | TAK |
|  | Sterownie funkcjami kamery poprzez bezprzewodowy pilot. | TAK |
|  | Lampa wyposażona w dodatkowe trzecie ramię wychodzące wraz z ramionami kopuł z wspólnego zawiesia sufitowego – osi centralnej. Ramię przygotowane do montażu monitora medycz max. 24”. | TAK |
|  | Lampa wyposażona w sterownik ścienny membranowy przeznaczony do sterowania funkcjami każdej z czasz lampy w zakresie min. włączenie/wyłączenie lamp, regulacja temperatury barwowej, regulacja średnicy plamy świetlnej, włączenie/wyłączenie światła do typu Endo | TAK |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK |
| II. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
| WYMAGANIA DLA SPRZĘTU W CZĘŚCI A, B i C |
| I. | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Sprzęt będący wyrobem medycznym, fabryczne nowy, nie powystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 r. | TAK |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC tj.: - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli jest wymagane), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeśli jest wymagane). | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Wypisane paszporty techniczne sprzętu | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta. Ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Każdy przegląd zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego. Przystąpienie do przeglądów technicznych sprzętu bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego | TAK. podać częstotliwość przeglądów podczas odbioru |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie do 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu. W przypadku stwierdzenia wad elementu lub modułu/podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt | TAK |
|  | Wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, wykaz dostarczyć podczas odbioru |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;