Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Unit stomatologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019/2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty , - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca membranowa : - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, bez sprayu wodno-powietrznego). | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem LED w mikrosilniku i wewnętrznym min. 3 punktowym sprayem wodno-powietrznym (10 szt. dla każdego unitu), z zaworem antyretrakcyjnym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem LED w mikrosilniku (5 szt. dla każdego unitu). z zaworem antyretrakcyjnym - z wewnętrznym chłodzeniem - z min. 3 punktowym sprayem wodno-powietrznym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Turbina (10 szt. dla każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - z łożyskami ceramicznymi - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390 tys obr/min. - z zaworem antyretrakcyjnym - z min. 3 punktowym sprayem wodnopowietrznym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 14 | Skaler piezoelektryczny (1 szt. dla każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min po 3 tipy do każdego unitu - klucz dynamometryczny do każdego unitu | Tak |  |
| 16 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
| 17 | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
|  | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji.(do każdego unitu) Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
| 18 | Blok spluwaczki |  |  |
|  | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych. | Tak |  |
| 19 | Ramie asysty |  |  |
|  | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, z co najmniej 3 gniazdami na narzędzia: - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą. - Klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
| 20 | Fotel pacjenta |  |  |
|  | - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max 0,55 m -nośność fotela min. 200 kg -łatwo zmywalna przezierna, osłona fotela na obuwie pacjenta w dystalnej części fotela | Tak |  |
| 21 | Lampa LED |  |  |
|  | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-35 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 23 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). | Tak |  |
| 24 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB - wydajność min.1000 l.min | Tak |  |
| 25 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
|  | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
| 28 | Wymagania ogólne |  |  |
| 29 | Gwarancja na wszystkie zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 30 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 31 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 32 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 33 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz zutylizuje je zgodnie z przepisami. Po utylizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Działu Aparatury Medycznej kartę odpadu potwierdzającą utylizację unitów. | Tak |  |

| Pakiet nr 1 zad 1 | Unit stomatologiczny typ I (3 szt) zgodnie z powyższym OPZ | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 zad 2 | Unit stomatologiczny typ II (1 szt) zgodnie z powyższym OPZ dodatkowo wyposażony w: - separator amalgamatu (zgodny z obowiązującym prawem w tym zakresie) | TAK |  |
| Pakiet nr 1 zad 3 | Unit stomatologiczny typ III (1 szt) zgodnie z powyższym OPZ dodatkowo wyposażony w: - prostnicę 1:1 bez światła z wewnętrznym sprayem wodnopowietrznym, - rekaw wyposażony w kauter (1 sztuka) (rękojeść + moduł + min 2 końcówki), - mikroskop stomatologiczny: - zasilanie 230V/ 50-60 Hz, - głowica bez wentylatora, - światło LED minimum 50 tys Lux, - uchylność binokularu 0-180 stopni, - zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, w zakresie min. 200- 430 mm, - powiększenie okularu w zakresie 12,5x, - 5-cio lub 6-cio stopniowe powiększenie, - filtry: biały i żółty, - mikroskop na statywie jezdnym, z możliwością blokowania ustawienia, - możliwość rozbudowy. | TAK, podać typ |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)