## Część_1_
Tabela A –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia - Angiograf do nowej części Pracowni Elektrofizjologii
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1.	Mocowanie statywu na podłodze	Nie dotyczy
2.	Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiającym wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej i kończyn dolnych.	Nie dotyczy
3.	Przejazd statywu do pozycji przy głowie pacjenta oraz z prawej i lewej strony stołu pacjenta	TAK- 10pkt / Nie 0-pkt
4.	Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm) Min. 180 cm.	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
5.	Głębokość ramienia C min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia	Nie dotyczy
6.	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu przy głowie pacjenta [°] Min. 240°	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
7.	Zakres projekcji CRAN/CAUD [°]w pozycji statywu przy głowie pacjenta [°] Min. 90°	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
8.	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu z boku stołu pacjenta [°] Min. 90°	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
9.	Zakres projekcji CRAN/CAUD [°]w pozycji statywu z boku stołu pacjenta [°] Min. 60°	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
10.	Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej Min. 18 °/s	Nie dotyczy
11.	Maksymalna szybkość ruchów statywu w [ o/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej Min. 18 °/s	Nie dotyczy
12.	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu przy głowie pacjenta Min. 40°/s	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
13.	Dwufazowa angiografia rotacyjna umożliwiająca skanowanie podczas ruchu statywu w jedną stronę oraz podczas powrotu z zadaną przerwą między fazami	TAK – 5pkt / Nie – 0pkt
14.	Wykonywanie angiografii rotacyjnej w pozycji z boku stołu pacjenta w zakresie co najmniej 180°	TAK – 10pkt / Nie - 0 pkt
15.	Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji z prawej i lewej strony stołu pacjenta z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu.	Po obu stronach statywu - 20 pkt Po jednej stronie statywu 5 pkt / Brak - 0 pkt
16.	Pamięć pozycji statywu	≥500 –10 pkt / ≥150 – 5 pkt / ˂100 – 1 pkt
17.	Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej	Nie dotyczy
18.	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją	Pojemnościowy – 20 pkt, inne – 0 pkt
19.	Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu	Elektroniczny obrót obrazu – 10 pkt, Mechaniczny obrót detektora – 0 pkt
20.	Stół pacjenta
21.	Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych z wcięciem profilowym na głowę pacjenta.	Nie dotyczy
22.	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] Min. 120 cm	Nie dotyczy
23.	Regulacja wysokości stołu [cm]	Nie dotyczy
24.	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) Zakres ≥90°	Nie dotyczy
25.	Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] Zakres ≥28 cm	Nie dotyczy
26.	Pochylanie stołu Trendelenburg i anty Zakres ≥30°	Nie dotyczy
27.	Szerokość płyty pacjenta min 45 cm	Nie dotyczy
28.	Długość płyty pacjenta min 280 cm	≥315 cm –10 pkt / ≥300 cm – 5 pkt / ˂300 cm – 1 pkt
29.	Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl	≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. / ≥1,0 mmAl – 5 pkt. / ≥1,2 mmAl – 1pkt
30.	Dopuszczalne obciążenie stołu [kg] Min. 200 kg	Nie dotyczy
31.	Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu	TAK – 5 pkt Nie 0 pkt
32.	Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg). Min. 50 kg.	Nie dotyczy
33.	Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron.	Nie dotyczy
34.	Akcesoria minimum: materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), stabilizator głowy pacjenta z możliwością regulacji wysokości, kąta skręcenia głowy i blokowania położenia głowy w określonej pozycji, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne, regulowana na wysokość podkładka pod ramie do iniekcji.	Nie dotyczy
35.	Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań	Nie dotyczy
36.	Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania	Nie dotyczy
37.	Generator
38.	Moc [kW] ≥ 100 kW	Nie dotyczy
39.	Zakres napięć (kV) 50 – 125 kV	Nie dotyczy
40.	Min czas ekspozycji [ms] ≤ 1 ms	Nie dotyczy
41.	Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego 10 minut ) Min 2400 W	Nie dotyczy
42.	Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych	Nie dotyczy
43.	Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA] ≥ 100 mA	Nie dotyczy
44.	Włączniki ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i w sterowni	Nie dotyczy
45.	Lampa RTG/przysłony
46.	Lampa min. dwu ogniskowa	Nie dotyczy
47.	Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 [mm]≤ 1 mm	Nie dotyczy
48.	Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 [mm] ≤ 0.5 mm	Nie dotyczy
49.	Pojemność cieplna anody [kHU] ≥ 5000 kHU	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
50.	Pojemność cieplna kołpaka [kHU]≥ 7000 kHU	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
51.	Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem	Nie dotyczy
52.	Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką	TAK–10 pkt, / Nie - 0 pkt
53.	Przysłona prostokątna	Nie dotyczy
54.	Filtry półprzepuszczalne (klinowe)	Nie dotyczy
55.	Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h	Nie dotyczy
56.	Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach / ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w [mm Cu]	˂ 0,9 – 0 pkt / = 0,9 – 1 pkt / > 0,9 - 5 pkt
57.	Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania.	Nie dotyczy
58.	Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta	Nie dotyczy
59.	Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
60.	Rozmiar piksela detektora ≤ 154 µm	Nie dotyczy
61.	Detektor matrycowy o wymiarach min 30X40 cm	Nie dotyczy
62.	DQE ≥ 73%	Nie dotyczy
63.	Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm	Wartość największa – 10 pkt / Najmniejsza – 0 pkt
64.	Głębia bitowa detektora Min. 14 bit,	14bit- 0pkt / >14bit 5pkt
65.	Ilość pól obrazowych FOV. Min. 5	Wartość największa – 10 pkt / Najmniejsza – 0 pkt
66.	Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania	Nie dotyczy
67.	1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej minimum 55", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. / Możliwość jednoczesnej prezentacji: / - obrazu live / - obrazu referencyjnego / - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych / - parametrów hemodynamiki / - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS)	Sterowanie ręczne – 0 pkt / Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt
68.	Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól	Nie dotyczy
69.	Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora min 56” niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów	TAK – 10pkt / Nie – 0pkt
69.	Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora min 55” niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów	TAK – 10pkt
		Nie – 0pkt
70.	2 monitory obrazowe angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19’’	Nie dotyczy
71.	Możliwość podziału każdego z monitorów na minimum 4 pola wraz z możliwością kontrolowania podłączonych do angiografu aplikacji (również ze źródeł zewnętrznych) za pomocą jednej klawiatury i myszy	Nie dotyczy
72.	Dodatkowy monitor angiografu w sterowni wraz z klawiaturą i myszą umożliwiający obsługę wszystkich aplikacji podłączonych do systemu angiografu również ze źródeł zewnętrznych	TAK – 10pkt / Nie- 0pkt
73.	System cyfrowy /postprocessing /archiwizacja
74.	Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
75.	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w dodatkowy opcjonalny pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych	TAK- 40 pkt / Nie- 0 pkt
76.	Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu ≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach	Nie dotyczy
77.	Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym (nazwa zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i i jej opis)	Nie dotyczy
78.	Matryca prezentacyjn a≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach	Nie dotyczy
79.	Głębokość przetwarzania [bit] > 12 bit	Nie dotyczy
80.	Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii	Nie dotyczy
81.	Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s) w zakresie ≥ 0,5 – 30 obrazów/s.	Nie dotyczy
82.	Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli (obrazów/s) w zakresie ≥ 1 – 6 obrazów/s.	Nie dotyczy
83.	Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) ≥ 50 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej.	Nie dotyczy
84.	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne minimum 0,5-30 pulsów/s:30; 15 i 7,5 obrazów/s	Nie dotyczy
85.	Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania	Nie dotyczy
86.	Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania	Nie dotyczy
87.	Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcję dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc)	TAK – 5pkt / Nie- 0pkt
88.	Zoom w postprocessing’u	Nie dotyczy
89.	Angiografia rotacyjna w trybie DR	Nie dotyczy
90.	LIH	Nie dotyczy
91.	DSA i roadmapping 2D	Nie dotyczy
92.	Ustawianie pozycji przesłon poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań.	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
93.	Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań.	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
94.	Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
95.	Narzędzie do obrysowywania struktur anatomicznych z poziomu ekranu dotykowego angiografu w Sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem pozycji stołu, statywu, pola roboczego detektora i odległości SID	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
96.	Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające obrysowywanie elementów anatomicznych na panelu dotykowym angiografu w Sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D ze śledzeniem pozycji stołu i statywu oraz powiększenia detektora	TAK -10pkt / Nie- 0pkt
97.	Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni.	Nie dotyczy
98.	Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w Sali badań	Nie dotyczy
99.	Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych w czasie rzeczywistym dla potrzeb pozycjonowania stentów wieńcowych	Nie dotyczy
100.	Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu	Nie dotyczy
101.	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej wyposażony w ekran dotykowy	Nie dotyczy
102.	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni	Nie dotyczy
103.	Dynamiczny roadmapping wieńcowy czyli nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym	TAK - 5pkt / Nie- 0 pkt
104.	Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA	Nie dotyczy
105.	Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej	Nie dotyczy
106.	Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID)	Nie dotyczy
107.	Analiza zwężeń na obiekcie 3D	Nie dotyczy
108.	Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu	Nie dotyczy
109.	Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu	Nie dotyczy
110.	Sterowanie narzędziami do trójwymiarowej angiografii rotacyjnej oraz roadmapingu 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta.	Nie dotyczy
111.	Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast.	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
112.	Sterowanie procesem akwizycji i rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego poprzez prowadzenie sposobem krok po kroku w zakresie wykonania akwizycji 3D uwzgledniające umieszczenie pacjenta w izocentrum oraz sugerowane protokoły kontrastowe.	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
113.	Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta	TAK – 5pkt / Nie- 0pkt
114.	Rekonstrukcja niskokontrastowa 3D o wysokiej rozdzielczości w której jeden piksel w detektorze odpowiada jednemu pikselowi na obrazie.	Nie dotyczy
115.	Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów wieńcowych działające zarówno w czasie rzeczywistym jak i w postprocessingu	Nie dotyczy
116.	Przeznaczony do zabiegów elektrofizjologicznych skan rotacyjny 3D w zakresie max 59° RAO - 100°LAO umożliwiający wykonywanie rekonstrukcji 3D struktur serca	TAK – 10 pkt / Nie 0pkt
117.	Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja,	Nie dotyczy
118.	Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające segmentację struktur serca na badaniach CT/MR wraz z wykorzystaniem takiej segmentacji jako roadmappingu 3D z śledzeniem pozycji stołu statywu oraz kąta ramienia C	Nie dotyczy
119.	Eksport wyników segmentacji z oprogramowania opisanego powyżej do systemów Carto oraz Ensite	Nie dotyczy
120.	Automatyczna segmentacja tchawicy	TAK- 5pkt / Nie- 0pkt
121.	Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja,	Nie dotyczy
122.	Wykonywanie ww. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji – funkcjonalnośc realizowana przez system cyfrowy angiografu a nie zewnętrzną stację postporcessingową	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
123.	Zmiana programów anatomicznych podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
124.	Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej	Nie dotyczy
125.	DICOM 3.0:Dicom SendDicom Query/RetrieveDicom ReceivedDICOM PrintWorklistStorage commitment	Nie dotyczy
126.	Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpitu sterowniczego w Sali zabiegowej	Nie dotyczy
127.	Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera	Nie dotyczy
128.	Eksport obrazów i filmów w powszechnie stosowanych niemedycznych formatach graficznych	Nie dotyczy
129.	Stacja hemodynamiczna
130.	Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie	Nie dotyczy
131.	Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami	Nie dotyczy
132.	Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie:przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych.	Nie dotyczy
133.	Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni.	Nie dotyczy
134.	Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu	Nie dotyczy
135.	Pomiar i prezentacja częstości akcji serca	Nie dotyczy
136.	Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji	Nie dotyczy
137.	Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips.	Nie dotyczy
138.	Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym	Nie dotyczy
139.	Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych	Nie dotyczy
140.	Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe	Nie dotyczy
141.	Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego.	Nie dotyczy
142.	Wyposażenie dodatkowe
143.	UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. Min 100kVA.	Nie dotyczy
144.	Przygotowane przyłącze (infrastruktura) umożliwiające podłączenie dostępnych na rynku systemów do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR. Wyprowadzenie przewodów umożliwiających ablację w sterowni aparatu.	Nie dotyczy
145.	Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole	Nie dotyczy
146.	Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta	Nie dotyczy
147.	Ochrona radiologiczna: / - fartuchy ochrony radiologicznej dwu częściowe: spódnica i kamizelka – 7 szt / - kołnierzem na tarczycę – 7 szt / - okulary ochronne z ewentualną korekcją wzroku – 7szt. Rozmiary dopasowane na żądnie zamawiającego. Stojak na fartuchy.	Nie dotyczy
148.	Lampa oświetlająca pole cewnikowania.	Nie dotyczy
149.	Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa	Nie dotyczy
150.	Wstrzykiwacz kontrastu kompatybilny z zaoferowanym angiografem, z możliwością podawania soli fizjologicznej i środka kontrastującego.	Nie dotyczy
151.	Stymulator do czasowej stymulacji serca – 2 szt.	Nie dotyczy
152.	Defibrylator typu AED	Nie dotyczy
153.	Łóżko transportowe z centralnym hamulcem dla pacjentów transportowanych pomiędzy salami zabiegowymi -minimalny udźwig 200 kg	Nie dotyczy
154.	Wózek narzędziowy	Nie dotyczy
155.	Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. Zasilanie bezposrednio z sieci ,zasilacz wbudowany w urządzenie. Praca na akumulatoracj powyżej 10 godzin przy przepływie 5ml/h.Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów .Dostępne opcje przeliczania - powierzchni ciała pacjenta w m² w zakresie od 0,05 m² do 4,5 m² , minimalny przyrost 0,01m² oraz wagi, w zakresie 0,25-350 kg z dostępną regulacją co 10 gramów; 5 sztuk pomp	Nie dotyczy
156.	Statyw jezdny ze stacją dokującą. Stacja pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 pomp infuzyjnych. Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji	Nie dotyczy
157.	Rolki do transportu pacjenta – 2 sztuki	Nie dotyczy
Tabela A.1. –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia - Angiograf do aktualnie istniejącej Pracowni
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY WSKAZAĆ PARAMETRY OFEROWANE
1.	Mocowanie statywu na podłodze	Nie dotyczy
2.	Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu statywu umożliwiających wykonywanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej.	Nie dotyczy
3.	Obszar badania pacjenta w osi wzdłużnej stołu bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (cm). Min. 90 cm	Nie dotyczy
4.	Obszar badania pacjenta w osi poprzecznej stołu bez przekładania/przesuwania go na stole Min. 50 cm	≥140 cm –10 pkt / ≥100 cm – 5 pkt / ˂100 cm – 0 pkt
5.	Głębokość ramienia C lub G min. 90 cm mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia	≥105 cm –10 pkt / ≥100 cm – 5 pkt / ˂100 cm – 0 pkt
6.	Zakres projekcji LAO/RAO [°] Min. 220°	Nie dotyczy
7.	Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] Min 90°	Nie dotyczy
8.	Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej Min 18 °/s	Nie dotyczy
9.	Maksymalna szybkość ruchów statywu w [ o/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej Min 18 °/s	Nie dotyczy
10.	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej. Min 40°/s	Nie dotyczy
11.	Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron)	Nie dotyczy
12.	Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej	Nie dotyczy
13.	Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej.	Z uchwytem po obu stronach statywu - 20 pkt Z uchwytem Po jednej stronie statywu 5 pkt / Brak - 0 pkt
14.	Pamięć pozycji statywu	≥500 –10 pkt / ≥150 – 5 pkt / ˂100 – 1 pkt
15.	Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej	Nie dotyczy
16.	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją	Pojemnościowy – 10 pkt, elektromechaniczny – 5pkt / Softwareowy 2pkt inne – 0 pkt
17.	Stół pacjenta
18.	Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych.	Nie dotyczy
19.	Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm]. Min. 100 cm.	Nie dotyczy
20.	Regulacja wysokości stołu [cm]	Nie dotyczy
21.	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] Zakres ≥90°,	≥250° -5 pkt / <250° -0 pkt
22.	Przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] Zakres ≥28 cm	Nie dotyczy
23.	Pochylenie stołu pacjenta w osi wzdłużnej [°] Zakres ≥30°,	Nie dotyczy
24.	Szerokość płyty pacjenta min 45 cm	Nie dotyczy
25.	Długość płyty pacjenta. Min,280 cm.	≥315 cm –10 pkt / ≥300 cm – 5 pkt / ˂300 cm – 1 pkt
26.	Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta,≤ ekwiwalent 1,4 mmAl,	≤ 0,8 mm Al. – 10 pkt. / ≥1,0 mmAl – 5 pkt. / ≥1,2 mmAl – 1pkt
27.	Dopuszczalne obciążenie stołu [kg], co najmniej 200 kg	Nie dotyczy
28.	Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu	Nie dotyczy
28.	Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu	TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt

29.	Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) co najmniej 50 kg.	Nie dotyczy
30.	Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron.	Nie dotyczy
31.	Wyświetlanie i przeglądanie obrazów, blendowanie, powiększanie zapamiętywanych obrazów oraz wybór obrazu referencyjnego przy użyciu dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań	TAK – 20 pkt / Nie – 0 pkt
32.	Akcesoria. minimum: materac pokrywający cała długość stołu, stabilizator głowy, podkładka do badań od strony promieniowej, statyw na płyny infuzyjne	Nie dotyczy
33.	Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze zawieszonym sufitowo w Sali badań	Nie dotyczy
34.	Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania	TAK – 5 pkt / Nie 0 pkt
35.	Generator
36.	Moc [kW] ≥ 100 kW	Nie dotyczy
37.	Zakres napięć [kV] 50 – 125 kV	Nie dotyczy
38.	Min czas ekspozycji [ms] ≤ 3 ms	Nie dotyczy
39.	Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego 10 minut), min 2400 W.	Nie dotyczy
40.	Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych	Nie dotyczy
41.	Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA] ≥ 100 mA	Nie dotyczy
42.	Włączniki ekspozycji (do prześwietleń i zdjęć) w sali badań i w sterowni	Nie dotyczy
43.	Lampa RTG/przysłony
44.	Lampa min. dwu ogniskowa	Nie dotyczy
45.	Wymiar największego ogniska zgodnie z normą IEC 336 [mm] ≤ 1 mm	Nie dotyczy
46.	Wymiar kolejnego mniejszego ogniska zgodnie z normą IEC 336 [mm] ≤ 0,5 mm	Nie dotyczy
47.	Pojemność cieplna anody [kHU] ≥ 5000 kHU	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
48.	Pojemność cieplna kołpaka [kHU] ≥ 7000 kHU	Wartość największa 10 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt
49.	Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem	Nie dotyczy
50.	Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką	Nie dotyczy
51.	Przysłona prostokątna	Nie dotyczy
52.	Filtry półprzepuszczalne (klinowe)	Nie dotyczy
53.	Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h	Nie dotyczy
54.	Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, ≥ odpowiednik 0.9 mm Cu, podać wartość filtra maksymalnego w odpowiedniku [mm Cu]	˂ 0,9 – 0 pkt / = 0,9 – 1 pkt / > 0,9 - 5 pkt
55.	Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od rodzaju badania.	Nie dotyczy
56.	Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta	Nie dotyczy
57.	Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
58.	Rozmiar piksela detektora (µm)	≤ 154 µm
59.	Detektor matrycowy o przekątnej	≥ 29 cm
60.	DQE	≥ 77% podać
61.	Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 3,2 lp/mm	Nie dotyczy
62.	Głębia bitowa detektora	min 16bit, podać
63.	Ilość pól obrazowych FOV	Min 5, podać
64.	Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie- bez promieniowania	TAK–10 pkt, / Nie - 0 pkt
65.	1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. / Możliwość jednoczesnej prezentacji: / - obrazu live / - obrazu referencyjnego / - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych / - parametrów hemodynamiki / - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS)	Sterowanie ręczne – 0 pkt / Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt
65.	1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 55", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie.	Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt
	Możliwość jednoczesnej prezentacji:
	- obrazu live
	- obrazu referencyjnego
	- obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych
	- parametrów hemodynamiki
	- obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS)
66.	Możliwość podziału monitora w sali badań na min. 8 pól	TAK
67.	Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
68.	2 monitory obrazowe angiografu (live) typu ,,flat’’ (TFT/LCD) w sterowni o przekątnej min 19’’	z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań – 20 pkt / brak możliwości – 0 pkt
69.	System cyfrowy /postprocessing /archiwizacja
70.	Dodatkowy pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
71.	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w dodatkowy opcjonalny pakiet rozwiązań umożliwiających redukcję dawki promieniowania o min 50% stosunku do rozwiązania standardowego potwierdzony w minimum 3 badaniach klinicznych (wskazać publikacje)	TAK- 40 pkt / Nie- 0 pkt
72.	Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu	≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach
73.	Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym (należy podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać)	Nie dotyczy
74.	Matryca prezentacyjna	≥ 1024 na 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach
75.	Głębokość przetwarzania [bit]	> 12 bit
76.	Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii	Nie dotyczy
77.	Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na 1024 pikseli (obrazów/s)	w zakresie / ≥ 0,5 – 30 obrazów/s. Podać.
78.	Szybkość zapisywania obrazów DSA na dysk twardy aparatu w matrycy > 1024 na1024 pikseli (obrazów/s)	w zakresie / ≥ 1 – 6 obrazów/s. Podać.
79.	Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD)	≥ 100 000 obrazów w matrycy > 1024 na 1024 pikseli i głębokości min 10 bit bez kompresji stratnej. Podać
80.	Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne	TAK, minimum 3 wartości: / 30; 15 i 7,5 obrazów/s / Podać ilość wartości częstotliwości
81.	Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania	Nie dotyczy
82.	Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania lub bez opisanego parametru	Tak lub NIE
83.	Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc)	TAK – 5pkt / Nie- 0pkt
84.	Zoom w postprocessing’u	Nie dotyczy
85.	Angiografia rotacyjna w trybie DR	Nie dotyczy
86.	Dynamiczny roadmap wieńcowy tj. nakładanie obrazu ruchomej tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym	TAK – 20pkt / Nie- 0pkt
87.	LIH	Nie dotyczy
88.	Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni.	Nie dotyczy
89.	Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w Sali badań	Nie dotyczy
90.	Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych Działające w czasie rzeczywistym	Nie dotyczy
91.	Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu	Nie dotyczy
92.	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej	Nie dotyczy
93.	Ustawianie pozycji przesłon poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań.	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
94.	Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań.	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
95.	Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
96.	Narzędzie do obrysowywania struktur anatomicznych z poziomu ekranu dotykowego angiografu w Sali badań wraz z wykorzystaniem takiego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem pozycji stołu, statywu, pola roboczego detektora i odległości SID	TAK – 10 pkt / Nie – 0 pkt
97.	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni	Nie dotyczy
98.	Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 56 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: / - zmiana programu anatomicznego / - zmiana prędkości filmowania / - sprzężenie strzykawki / - zmian ustawień fluoroskopii / - zmiana ustawień roadmappingu / - przeglądanie serii / - ustawienie obrazu referencyjnego	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
98.	Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 55 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej:	TAK- 10pkt Nie- 0pkt
	- zmiana programu anatomicznego
	- zmiana prędkości filmowania
	- sprzężenie strzykawki
	- zmian ustawień fluoroskopii
	- zmiana ustawień roadmappingu
	- przeglądanie serii
	- ustawienie obrazu referencyjnego
99.	Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów)	Nie dotyczy
100.	Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji	TAK- 10pkt / Nie- 0pkt
101.	Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sterowni i Sali zabiegowej	Nie dotyczy
102.	DICOM 3.0: / Dicom Send / Dicom Query/Retrieve / Dicom Received / Worklist / Storage commitment	Nie dotyczy
103.	Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych)	Nie dotyczy
103.	Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych)	TAK- 10pkt Nie- 0pkt

104.	Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera	Nie dotyczy
105.	Stacja hemodynamiczna
106.	Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie	Nie dotyczy
107.	Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami	Nie dotyczy
108.	Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych.	Nie dotyczy
109.	Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni.	Nie dotyczy
110.	Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu	Nie dotyczy
111.	Pomiar i prezentacja częstości akcji serca	Nie dotyczy
112.	Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji	Nie dotyczy
113.	Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips.	Nie dotyczy
114.	Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym	Nie dotyczy
115.	Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych	Nie dotyczy
116.	Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe	Nie dotyczy
117.	Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu. angiograficznego	Nie dotyczy
118.	Wyposażenie dodatkowe
119.	UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. Min 100kVA.	Nie dotyczy
120.	Przygotowane przyłącze (infrastruktura) umożliwiające podłączenie dostępnych na rynku systemów do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR. Wyprowadzenie przewodów umożliwiających ablację w sterowni aparatu.	Nie dotyczy
121.	Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole	Nie dotyczy
122.	Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta	Nie dotyczy
123.	Ochrona radiologiczna: / - fartuchy ochrony radiologicznej dwu częściowe: spódnica i kamizelka – 6 szt / - kołnierzem na tarczycę – 6 szt / - okulary ochronne z ewentualną korekcją wzroku – 6szt. / Rozmiary dopasowane na żądnie zamawiającego. / Stojak na fartuchy.	Nie dotyczy
124.	Lampa oświetlająca pole cewnikowania.	Nie dotyczy
125.	Interkom do komunikacji sterownia – sala zabiegowa	Nie dotyczy
126.	Wstrzykiwacz kontrastu kompatybilny z zaoferowanym angiografem, z możliwością podawania soli fizjologicznej i środka kontrastującego.	Nie dotyczy
127.	Defibrylator typu AED	Nie dotyczy
128.	Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, na stojaku jezdnym z hamulcami. Algorytm zapewniający precyzyjne i dokładne wspomaganie krążenia u pacjentów z najcięższymi zaburzeniami rytmu serca i częstością akcji serca dochodzącą do 200 uderzeń na minutę. Technologia kontrapulsacji określająca moment zamknięcia zastawki aorty, zapewniająca dokładne ustawienie czasu inflacji balonu w trakcie uderzenia serca 1-3. Ekran dotykowy lub klawiatura szybkiego dostępu do menu.	Nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego angiografu opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego angiografu opisanego w Tabeli A.1.
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Tabela C - Cena oferty
	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A.1.
	Wykonanie dokumentacji projektowej
	Wykonanie robót budowlanych

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Tabela A –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia - Ultrasonografy – 2 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Mobilny, przenośno-przewoźny aparat USG w formie laptopa z dedykowaną stacją dokującą w formie wózka na 4 kółkach.	Nie dotyczy
2	Możliwość wyjęcia systemu z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny. Waga aparatu bez wózka maksymalnie 12 kg	Nie dotyczy
3	Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080	większa rozdzielczość -10 pkt
4	Ekran/panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku (jak w tablecie)	Nie dotyczy
5	Ekran/panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu użytkownika min. od 0 do 60 stopni	TAK - 10 pkt. / NIE - 0 pkt.
6	Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika	TAK - 10 pkt. / NIE - 0 pkt.
7	Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC)	Nie dotyczy
8	Przeznaczony do oferowanego aparatu fabryczny wózek transportowy z regulacją wysokości góra/dół wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich zablokowania, uchwyty/wieszaki na głowice, min. 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych z opcją tzw. multiportu umożliwiającego jednocześnie przełączania podłączonych sond w sposób elektroniczny z poziomu aparatu	Nie dotyczy
9	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy i opisów obrazu/badań dostępna na dotykowym panelu, oraz wysuwana z wózka transportowego	Nie dotyczy
10	Praca na fabrycznie zainstalowanej wbudowanej w aparat/wózek baterii pozwalającej na pracę min. 110 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia.	dłuższy czas pracy akumulatora -10 pkt
11	Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby.	TAK – 5pkt / NIE - 0 pkt.
12	Min. 2 porty USB 3.0 wbudowane w aparat, dla archiwizacji na pamięci Pen-Drive, formaty zapisu DICOM, AVI, JPEG	Nie dotyczy
13	Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 500 000	Nie dotyczy
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 21,0 MHz	Nie dotyczy
15	Dynamika aparatu min. 280 dB	Nie dotyczy
16	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund	Nie dotyczy
17	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG	Nie dotyczy
18	Zasilanie sieciowe 220-240 [V]	Nie dotyczy
19	Drukarka medyczna - videoprinter czarno-biały zintegrowany fabrycznie z oferowanym aparatem/wózkiem jezdnym	Nie dotyczy
	Głowice ultrasonograficzne
20	Głowica sektorowa przezprzełykowa matrycowa, o częstotliwości pracy min. od 2,0 do 8,0 MHz (+/- 1MHz), ilości elementów min. 2.500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°	Nie dotyczy
21	Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. / 3,0 MHz – 13,0 MHz (+/-1MHz), ilość elementów akustycznych min. 300, Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 40 mm; / Linie lub znaczniki dostępne na głowicy pozwalające na precyzyjne utrzymanie toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną obrazowania (np. w procedurach interwencyjnych Out-of-Plane); / Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, harmoniczne. / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.	Nie dotyczy
22	Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80 lub w technologii matrycowej min. 700 elementów); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 6,0 MHz (+/-1MHz); kąt widzenia min. 90°; Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, Doppler CW, TDI, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.	Nie dotyczy
	Obrazowanie i funkcje użytkowe
23	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm	Nie dotyczy
24	Tryb pełnoekranowy, gdzie wyświetlany obraz diagnostyczny wypełnia min. 70 % powierzchni ekranu monitora	Nie dotyczy
25	Funkcja zdublowania, wyświetlenia na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych	TAK- 10 pkt / NIE – 0 pkt.
26	Obrazowanie harmoniczne, oraz obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tak zwaną inwersją fazy)	Nie dotyczy
27	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz	Nie dotyczy
28	Tryb Doppler Kolorowy (CD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej min. -300 cm/s do 0 oraz od 0 do +300 cm/s	Większy zakres prędkości – 10 pkt
29	Tryb Power Doppler (PD) z oznaczeniem kierunku przepływu	Nie dotyczy
30	Tryb Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji	prędkość powyżej 20m/s -10 pkt
31	Tryb Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanej prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) min. od -900 cm/s do 0 oraz od 0 do +900 cm/s z możliwością przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera	Nie dotyczy
32	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1,0 mm - 20,0 mm	Nie dotyczy
33	Tryb Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny (TDI)	Nie dotyczy
34	Tryb Duplex (2D+ PWD) , Triplex (2D+ CD/PD + PWD)	Nie dotyczy
35	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy 2D drugi obraz 2D + CD	Nie dotyczy
36	Tryb M-Mode, M-mode Anatomiczny	Nie dotyczy
37	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min: kardiologicznych, naczyniowych ( w tym TCD )	Nie dotyczy
38	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 15x	większe powiększenie – 5 pkt
39	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	Nie dotyczy
40	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	Nie dotyczy
41	Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	Nie dotyczy
42	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na zaoferowanych głowicach liniowych	Nie dotyczy
43	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy np. SRI lub równoważne	Nie dotyczy
44	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum, oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum / (min. S, D, PI, RI, HR)	Nie dotyczy
45	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku)	Nie dotyczy
46	Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media	Nie dotyczy
47	Możliwość wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań min. MRI, CT, X-Ray, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami	Nie dotyczy
48	Obrazowanie poprawiające widoczność/wizualizację prowadzenia igły np. procedurach interwencyjnych w płaszczyźnie In-Plane	Nie dotyczy
49	Obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach, oraz tkankach	Nie dotyczy
50	Oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących	Nie dotyczy
51	Oprogramowanie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości	Nie dotyczy
52	Pomiary min. 8 odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości	Nie dotyczy
53	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów, oraz kalkulacji	Nie dotyczy
54	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów	Nie dotyczy
55	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych	Nie dotyczy
56	W zakresie jednego z oferowanych aparatów wymagane są dodatkowe oprogramowania: 1) do całkowicie automatycznej analizy lewej komory za pomocą technologii 2D speckle tracking z automatycznym rozpoznawaniem jam serca w projekcjach dwujamowych , czterojamowych i trzyjamowych. Min. wyznaczanie wartości GLS, wyświetlanie wyników z podziałem na min. 18 segmentów w postaci graficznej tarczy tzw. oko byka; 2) do prób wysiłkowych Stress Echo.	Nie dotyczy
56	W zakresie jednego z oferowanych aparatów wymagane są dodatkowe opcje: 1) oprogramowanie do całkowicie automatycznej analizy lewej komory za pomocą technologii 2D speckle tracking z automatycznym rozpoznawaniem jam serca w projekcjach dwujamowych , czterojamowych i trzyjamowych. Min. wyznaczanie wartości GLS, wyświetlanie wyników z podziałem na min. 18 segmentów w postaci graficznej tarczy tzw. oko byka; 2) oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo; 3) drukarka medyczna - videoprinter czarno-biały zintegrowany fabrycznie z oferowanym aparatem/wózkiem jezdnym	Nie dotyczy
	Możliwość rozbudowy
57	Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 6,0 MHz (+/-1MHz), ilość elementów akustycznych min. 300, kąt widzenia min. 110°, Obrazowanie 2D, Doppler CD/PD, Doppler PWD, harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt
58	Możliwość rozbudowy o głowice liniową szerokopasmową wysokiej rozdzielczości / o zakresie częstotliwości min. od 1,0 do 21,0 MHz (+/- 1MHz), ilość elementów min. 1.500	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt
59	Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (+/- 1MHz), min. 350 elementów akustycznych, Kąt widzenia min. 100°.; szerokość płaszczyzny skanowania (FOV) min. 50 mm.	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt
60	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, śródoperacyjną hokejową szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 7,0 – 16.0 MHz. (+/- 1MHz), min. 250 elementów akustycznych, szerokość płaszczyzny skanowania (FOV) max. 25 mm	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt
61	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej oceny frakcji wyrzutowej lewej komory z użyciem technologii ‘speckle tracking’ wraz z modułem do zaawansowanej oceny parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt
62	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych	Tak-5 pkt:Nie- 0 pkt

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
	1. USG bez oprogramowań opisanych w poz. 57 56Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	2. USG z oprogramowaniami opisanymi w poz. 57 56 Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	USG, o którym mowa w Tabeli B pkt 1
	USG, o którym mowa w Tabeli B pkt 2

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym