Numer postępowania: MCM/WSM/ZP15/2021

Załącznik Nr 5.6 do SWZ

Pakiet nr 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Aparat EEG sztuk 1

Nazwa producenta:		…...................................................

Nazwa i typ:	         ......................................................

| L.p. |  | - Parametr / warunek wymagany |  | - parametr oferowany – podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba kanałów 24 |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy 0,16-1000Hz |  |  |  |
|  |  | Zakres stałej czasowej 1s ± 5% |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wartość mierzonego napięcia ± 8 mV |  |  |  |
|  |  | Zaszumienie Maks. 1.8 μVp-p |  |  |  |
|  |  | IMR Min. 140 dB |  |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru amplitudy ± 2% |  |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru czasu ± 0,1% |  |  |  |
|  |  | Wewnętrzna częstotliwość próbkowania Min. 6 kHz/kanał |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość zapisu 200-3000 Hz |  |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa Min. 10 GΩ ¦¦ 35pF |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru impedancji Min. 0 – 50 kΩ |  |  |  |
|  |  | Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz |  |  |  |
|  |  | Maksymalny pobór mocy Maks. 600 VA |  |  |  |
|  |  | Zasilanie głowicy wzmacniacza Maks. 2 x 3,7V/2200mAh |  |  |  |
|  |  | Czas pracy na głowicy przy pełnym naładowaniu Min. 60 godzin |  |  |  |
|  |  | Wymiary systemu z wózkiem Maks. 85cm x 140cm x 60 cm |  |  |  |
|  |  | Wymiary głowicy wzmacniacza Maks. 100mm x 50 mm x 150mm |  |  |  |
|  |  | Waga wzmacniacza z bateriami Maks. 400 g |  |  |  |
|  |  | Waga systemu Ok. 50 kg |  |  |  |
|  |  | Przesyłanie danych z głowicy do komputera za pomocą włókna optycznego |  |  |  |
|  |  | Klasa urządzenia IIa |  |  |  |
|  |  | Składowe systemu: - Głowica EEG z ładowaniem indukcyjnym oraz ramieniem mocowanym do wózka - Wózek z fotostymulatorem LED na ramieniu mocowanym do wózka (dwa kolory światła biały i czerwony) - Wbudowany w wózek komputer PC z cichym systemem chłodzenia (procesor min. Intel i3, min. 4GB RAM, HDD min. 1TB* ) - Monitor min. 24” LCD - Zasilacz medyczny zintegrowany z wózkiem |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie: - Oprogramowanie do akwizycji sygnału EEG - Baza danych pacjentów - Przeglądanie zarejestrowanych badań EEG - Oprogramowanie do odtwarzania zarejestrowanych badań oraz jego analizy - Mapping amplitudowy/częstotliwościowy/kohenerncji - Moduł umożliwiający eksport danych z gotową aplikacją dla pacjenta/lekarza umożliwiającą przeglądanie badania na dowolnym komputerze. |  |  |  |
|  |  | Minimalne wymagane funkcje oprogramowania: - Możliwość przygotowywania własnych szybkich markerów - Stały pomiar impedancji widoczny na ekranie komputera - Możliwość tworzenia dowolnej liczby montaży - Wbudowane montaże producenta - Możliwość programowania stymulatora LED - Możliwość nagrywania i obserwacji pomiaru na dzielonym ekranie - Możliwość eksportu zapisanego badania na pendrive - Możliwość eksportu danych do programów Matlab i Excel |  |  |  |
|  |  | W zestawie drukarka laserowa montowana na wózku |  |  |  |
|  |  | Akcesoria: - czepek pre-wired w rozmiarze M - żel przewodzący min. 500 ml - środek do czyszczenia czepków - pasta przewodząca |  |  |  |
|  |  | Gwarancja 24 min. mies. |  |  |  |
|  |  | Dostępność części 10 lat |  |  |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………..

Podpis Wykonawcy