{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Rękawy,testy,pap.(1)"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rękawy,testy,pap.(1)","index":0,"n_rows":77,"n_cols":11,"rows_kept":77,"merged":[[1,1,1,6],[39,0,44,0],[47,0,50,0],[66,0,67,10]]}
[null,"Załacznik nr 1a -Pakiet nr 1"]
[null,"Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Nr ","Nazwa"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","katalogowy","producenta"]
[1,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik typ 5 wg EN ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu  – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2. Wymagane deklaracja zgodności potwierdzająca typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","op.",10]
[2,"Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny  do 20 minut inkubacji. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC. Populacja spor 106. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datą ważności oraz testem chemicznym typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy.\nAktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. . Opakowanie zawiera 25 wskaźników","op.",25]
[3,"Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja tlenkiem etylenu (wynik po 4 godzinach) op.=50 szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3. ","op.",7]
[4,"Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika  dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa  zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.  Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","op.",2]
[5,"Oryginalne naboje gazowe, dopuszczone przez producenta sterylizatora (sterylizator 3M Steri-Vac 5XL) na 100% tlenku etylenu. Opakowanie a'12 sztuk","op.",30]
[6,"Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej.  Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","szt.",2]
[7,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","szt",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[8,"Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m,  nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.  Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","szt",100]
[9,"Taśma do zamykania pakietów  bez wskaźnika procesu  o wymiarach 18 mm x 50 m,  nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.  Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","szt",250]
[10,"Papier do drukarki sterylizatora Steri-Vac 5XL rok produkcji 2003 op.=2szt.","op.",5]
[11,"Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.50mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5","szt",5]
[12,"Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.75mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5","szt",5]
[13,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.100mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",15]
[14,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.125mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868  ","szt",30]
[15,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.150mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",15]
[16,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.200mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",6]
[17,"Rękaw foliowo-papierowy , wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szr.150 mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt.",50]
[18,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.200mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",50]
[19,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.250mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",10]
[20,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą, szer.300mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",5]
[21,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą EN 11607","ark",100]
[22,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":4500,"d":"4,500"}]
[23,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[24,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",100]
[25,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":4500,"d":"4,500"}]
[26,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[27,"Naprzemiennie pakowane arkusze syntetyczne polipropylenowe, w kolorze niebieskim i zielonym , bez zawartości celulozy, gramatura nominalna 55g/m2 ±5%. , jeden z arkuszy 4-warstwowy, posiadający Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania:  1,5 kN/ w kierunku poprzecznym 1,2 kN/m, wydłużenie w kierunku walcowania: min. 65%/ w kierunku poprzecznym: min. 70%. Drugi arkusz 3-warstwowy posiada  wytrzymałośćna rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 1,5  kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8  kN/m,  wydłużenie w kierunku walcowania: min. 50%/ w kierunku poprzecznym: min. 70%. Spełnia wymogi bariery mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt jest zgodny z normą EN868-2 oraz wszystkimi odpowiadającymi aspektami normy ISO 11607-1. Produkt oznakowany znakiem CE znajdującym się na etykiecie. Rozmiar 100 x 100 cm","ark",{"v":8000,"d":"8,000"}]
[28,"Włóknina miękka III generacji w kolorze niebieskim - celuloza wzmocniona syntetycznymi włóknami, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,8 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na zerwanie  w kierunku walcownia nie mniej niż  1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż  1600 mN,  wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 220 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar  100 x 100 cm. ","szt.",250]
[29,"Syntetyczne, 2 - warstwowe, fioletowe arkusze ochronne z warstwą chłonącą.\nOchronny materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa w systemie opakowaniowym,\nwolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu z dodatkową warstwą wysokochłonną,  gramatura 75 g/m2,\nchłonność powierzchni 85 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,8 kN/m w kierunku walcowania i 0,8 kN/m\nw kierunku poprzecznym. Stosowany jako warstwa ochronna w systemie bariery sterylnej. Rozmiar 100 x 100 cm\n","ark",200]
[30,"Trwały marker do opisywania pakietów, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych. Kolor czarny","szt.",200]
[31,"Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, dostepne w czterech kolorach (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). Zgodne z normą EN","op.",1]
[32,"Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w tlenku etylenu do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1","op.",1]
[33,"Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie a'25 sztuk. ","op.",4]
[34,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie.. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. W opakowaniach po 200 szt.","op.",100]
[35,"Mata dekontaminacyjna stosowana przed wejście do pomieszczeń, , mata zbiera i zatrzymuje kurz oraz bakterie. Mata zawiera kila adhezyjnych warstw folii PE zawierających klej oraz środek bakteriobójczy. 115 x 60 cm a’40 listków - op. a'6 szt.","op.",5]
[36,"Szczoteczki do mycia narzędzi;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki x dł całkowita: tolerancję średnicy +/-1mm oraz +/-2cm dla długości"]
[null,"dł. 25 cm; śr. 2 mm -3 szt.","op.",1]
[null," dł. 25 cm; śr. 3 mm-3 szt.","op.",1]
[null,"dł. 30,5 cm; śr. 5 mm-3 szt.","op.",1]
[null,"dł. 30,5 cm; śr. 5 mm-3 szt.","op.",1]
[null,"dł. 40,6 cm; śr. 5 mm-3 szt","op.",1]
[37,"Wklad uzupełniający do kasety w ilości 180 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 2,8-5,0 mm","op.",3]
[38,"Zestaw uzupełniajacy czyścików do posiadanego dozownika:                   - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m                                                         - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m                                         - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt.                               - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm   - 50 szt.                                         - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm  -  50 szt.                                     - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm -   20 szt.                                   - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m","op.",1]
[39,"Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe , pojedyncze czyściki. Wymiary: średnica x długość :"]
[null,"3mmx150mm/bawełna-nylon ","szt",200]
[null,"9mmx300mm/ runo poliestrowe ","szt",200]
[null,"12mmx300mm/runo poliestronowe ","szt",200]
[40,"Czyścik z włókniny; czyścik włókniny do czyszczenia metalu z rdzy i innych zabrudzeń, brązowy, szorstki. Wymiary: 150x100mm ","szt",6]
[41,"Szczotka wielkrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z włosiem ze stali nierdzewnej. Opakowanie 3 szt.","szt",36]
[42,"Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 ± 1 c - włosie nylon","szt",12]
[43,"Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. ","szt",3]
[44,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy  do zastosowania z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu  natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","op",30]
[45,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.","op",30]
[46,"Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet  i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji  - w opakowaniach po 100 szt.","op",6]
[47,"Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet  i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji  - w opakowaniach po 100 szt.","op",2]
[]
[]
[null,"Wartość pakietu netto:   "]
[null,"Wartość pakietu brutto:   "]
[null,"Warunki płatności: przelew 60 dni"]
[]
[null,"Próbki wymagane celem oceny jakości"]
["Wykaz próbek: pozycje 1,3,4,7,  po 1 sztuce ,od 11-20 ( 1 sztuka z dowolnej pozycji), od 21-26 ( 1 szt. z dowolnej pozycji), od 27-29 ( 1 szt. z dowolnej pozycji)  \n"]
[]
["Do oferty należy załączyc:"]
[null,"Deklarację Zgodności  - dotyczy pozycji: 11-29"]
[null,"Karta charakterystyki preparatu, pozwolenie na obrót preparatem biobójczym - dotyczy pozycji: 4"]
[null,"Oświadczenie o oznaczeniu CE - dotyczy poz. 4"]
[null,"dot. Poz.4** Określenie czy oferowane produkty podlegają rejestracji "]
[null,"zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i"]
[null,"rady z dnia 18 grudnia 2006 (z póź. zm. w sprawie rejestracji, oceny"]
[null,"udzielnania zamówień i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów"]
[null,"REACH."]