## Rękawy,testy,pap.(1)
Załacznik nr 1a -Pakiet nr 1
Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Nr | Nazwa
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | katalogowy | producenta
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik typ 5 wg EN ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2. Wymagane deklaracja zgodności potwierdzająca typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 10
2 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC. Populacja spor 106. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datą ważności oraz testem chemicznym typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. . Opakowanie zawiera 25 wskaźników | op. | 25
3 | Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja tlenkiem etylenu (wynik po 4 godzinach) op.=50 szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3. | op. | 7
4 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 2
5 | Oryginalne naboje gazowe, dopuszczone przez producenta sterylizatora (sterylizator 3M Steri-Vac 5XL) na 100% tlenku etylenu. Opakowanie a'12 sztuk | op. | 30
6 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 2
7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 4000
8 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 100
9 | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 250
10 | Papier do drukarki sterylizatora Steri-Vac 5XL rok produkcji 2003 op.=2szt. | op. | 5
11 | Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.50mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5 | szt | 5
12 | Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.75mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5 | szt | 5
13 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.100mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 15
14 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.125mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 30
15 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.150mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 15
16 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.200mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 6
17 | Rękaw foliowo-papierowy , wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szr.150 mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt. | 50
18 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.200mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 50
19 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.250mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 10
20 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą, szer.300mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 5
21 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą EN 11607 | ark | 100
22 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 4500
23 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 5000
24 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 100
25 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 4500
26 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 5000
27 | Naprzemiennie pakowane arkusze syntetyczne polipropylenowe, w kolorze niebieskim i zielonym , bez zawartości celulozy, gramatura nominalna 55g/m2 ±5%. , jeden z arkuszy 4-warstwowy, posiadający Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 1,5 kN/ w kierunku poprzecznym 1,2 kN/m, wydłużenie w kierunku walcowania: min. 65%/ w kierunku poprzecznym: min. 70%. Drugi arkusz 3-warstwowy posiada wytrzymałośćna rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wydłużenie w kierunku walcowania: min. 50%/ w kierunku poprzecznym: min. 70%. Spełnia wymogi bariery mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt jest zgodny z normą EN868-2 oraz wszystkimi odpowiadającymi aspektami normy ISO 11607-1. Produkt oznakowany znakiem CE znajdującym się na etykiecie. Rozmiar 100 x 100 cm | ark | 8000
28 | Włóknina miękka III generacji w kolorze niebieskim - celuloza wzmocniona syntetycznymi włóknami, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,8 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1600 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 220 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar 100 x 100 cm. | szt. | 250
29 | Syntetyczne, 2 - warstwowe, fioletowe arkusze ochronne z warstwą chłonącą. Ochronny materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu z dodatkową warstwą wysokochłonną, gramatura 75 g/m2, chłonność powierzchni 85 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,8 kN/m w kierunku walcowania i 0,8 kN/m w kierunku poprzecznym. Stosowany jako warstwa ochronna w systemie bariery sterylnej. Rozmiar 100 x 100 cm | ark | 200
30 | Trwały marker do opisywania pakietów, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych. Kolor czarny | szt. | 200
31 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, dostepne w czterech kolorach (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). Zgodne z normą EN | op. | 1
32 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w tlenku etylenu do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1 | op. | 1
33 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie a'25 sztuk. | op. | 4
34 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie.. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. W opakowaniach po 200 szt. | op. | 100
35 | Mata dekontaminacyjna stosowana przed wejście do pomieszczeń, , mata zbiera i zatrzymuje kurz oraz bakterie. Mata zawiera kila adhezyjnych warstw folii PE zawierających klej oraz środek bakteriobójczy. 115 x 60 cm a’40 listków - op. a'6 szt. | op. | 5
36 | Szczoteczki do mycia narzędzi;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki x dł całkowita: tolerancję średnicy +/-1mm oraz +/-2cm dla długości
| dł. 25 cm; śr. 2 mm -3 szt. | op. | 1
| dł. 25 cm; śr. 3 mm-3 szt. | op. | 1
| dł. 30,5 cm; śr. 5 mm-3 szt. | op. | 1
| dł. 30,5 cm; śr. 5 mm-3 szt. | op. | 1
| dł. 40,6 cm; śr. 5 mm-3 szt | op. | 1
37 | Wklad uzupełniający do kasety w ilości 180 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 2,8-5,0 mm | op. | 3
38 | Zestaw uzupełniajacy czyścików do posiadanego dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | op. | 1
39 | Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe , pojedyncze czyściki. Wymiary: średnica x długość :
| 3mmx150mm/bawełna-nylon | szt | 200
| 9mmx300mm/ runo poliestrowe | szt | 200
| 12mmx300mm/runo poliestronowe | szt | 200
40 | Czyścik z włókniny; czyścik włókniny do czyszczenia metalu z rdzy i innych zabrudzeń, brązowy, szorstki. Wymiary: 150x100mm | szt | 6
41 | Szczotka wielkrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z włosiem ze stali nierdzewnej. Opakowanie 3 szt. | szt | 36
42 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 ± 1 c - włosie nylon | szt | 12
43 | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. | szt | 3
44 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 30
45 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 30
46 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji - w opakowaniach po 100 szt. | op | 6
47 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji - w opakowaniach po 100 szt. | op | 2
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności: przelew 60 dni
Próbki wymagane celem oceny jakości
Wykaz próbek: pozycje 1,3,4,7, po 1 sztuce ,od 11-20 ( 1 sztuka z dowolnej pozycji), od 21-26 ( 1 szt. z dowolnej pozycji), od 27-29 ( 1 szt. z dowolnej pozycji)
Do oferty należy załączyc:
Deklarację Zgodności - dotyczy pozycji: 11-29
Karta charakterystyki preparatu, pozwolenie na obrót preparatem biobójczym - dotyczy pozycji: 4
Oświadczenie o oznaczeniu CE - dotyczy poz. 4
dot. Poz.4** Określenie czy oferowane produkty podlegają rejestracji
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i
rady z dnia 18 grudnia 2006 (z póź. zm. w sprawie rejestracji, oceny
udzielnania zamówień i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
REACH.