SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH)

MORCELATOR KOMPLETNY DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

załącznik nr 1A

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. MORCELATOR KOMPLETNY 1 ZESTAW – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | folder lub inny dokument | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. min. 5m: - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, - możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie min. 50 - 1000/min., - możliwość wyboru jednego z min. trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa bezpieczeństwa II, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niż 2,5kg. | Tak |  |
|  | Silnik z kablem dł. 3-3,5m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Uchwyt/nakładka na silnik morcelatora, z odpowietrznikami ciepla, przeznaczony do sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Obturator do morcelatora, przeznaczony do sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Rurka tnąca do morcelatora, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Kaniula zewnętrzna do morcelatora, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, przeznaczona do sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji - 1szt | Tak |  |
|  | Jednorazowe rurki tnące do morcelatora z uszczelkami w zestawie, opakowanie 5 zestawów - 1op | Tak |  |
|  | Worek do morcelacji o obj. 3,5-4L z trzema portami oznaczonymi różnymi kolorami; otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op | Tak |  |
|  | Kontener sterylizacyjny, z 1 filtrem labiryntowym typu BIOSTOP, z pokrywą oraz z matą silikonową typu "trawka" - 1 szt | Tak |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). | Tak |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty demontażu/montażu, pakowania wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji podczas którego Dostawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis (jeżeli dotyczy). W okresie obowiązywania gwarancji Dostawca będzie dokonywał bezpłatnie aktualizacji oprogramowania (jeżeli dotyczy). | Tak |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2023, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 72 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane TECHNICZNO – UŻYTKOWE  stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.