## Arkusz1
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 6
Łóżka dla oddziału Neurologii - 4 szt.
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Uzasadnienie/opis | Parametr oferowany
1. | Producent | Podać
2 | Typ, Model | Podać
3 | Rok produkcji, nie starsze niż 2018 | Podać
4 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK
5 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215-220 cm | TAK
6 | Możliwość przedłużenia leża o min. 20 cm | TAK
7 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 95-100cm | TAK
8 | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK | Bezpieczeństwo pacjenta, zapobieganie ryzyku zwiększenia obrażen wynikających z upadku z łózka z większej wysokości
9 | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego | TAK | Bezpieczeństwo pacjenta, zapobieganie ryzyku zwiększenia obrażen wynikających z upadku z łózka z większej wysokości
10 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 35-40 cm | TAK | W zależności od wybranych kółek
11 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 74 cm | TAK | W zależności od wybranych kółek
12 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm (dla podwójnych kółek maks. 130 mm) | TAK | W zależności od wybranych kółek Możliwość współpracy z podnośnikami pacjenta
13 | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron | TAK | Właściwe ułożenie materaca na powierzchni leża zapobiega tworzeniu się zbyt dużych przestrzeni między barierkami a krawędzią materaca co może być powodem zakleszczenia się pacjenta.
14 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. inteligentnym autokonturem | TAK | Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka
15 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65° | TAK
16 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK
17 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-28° | TAK
18 | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20° | TAK
19 | Ruch wsteczny segmentu oparcia | TAK
20 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK
21 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK
22 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -17°) - (+17°) | TAK
23 | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7° -, materac pompuje się do maksymalnego ciśnienia. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK | Ułatwienie pracy z pacjentem, łatwiejsze repozycjonowanie w połączeniu z P max na materacu powietrznym
24 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK
25 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK
26 | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud, podnosi jednocześnie segment oparcia do 45° oraz obniża powierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka | TAK
27 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK
28 | Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe | TAK | Bezpieczeństwo pacjenta, zapobieganie ryzyku zwiększenia obrażen wynikających z upadku z łózka z większej wysokości
29 | 4 podwójne antystatyczne, kółka o średnicy 125 mm | TAK | Koła do wyboru
30 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | TAK
31 | Alarm niezaciągniętego hamulca | TAK
32 | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. | TAK | Rozbudowana funkcja mechanicznego CPR przyspiesza pracę personelu i pozwala w pełni skoncentrować się na pacjencie
33 | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. | TAK | Dodatkowa funkcja dająca alternatywę dla mechanicznego CPR
34 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK
35 | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK | Wskaźniki poprawiają skuteczność ustawienia segmentu oparcia pod odpowiednim kątem zmniejszającym prawdopodobieństwo pojawienia się powikłań typu VAP
36 | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK
37 | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora | TAK
38 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK
39 | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | TAK | Właściwe ułożenie pacjenta na łóżku zmniejsza ryzyko powstawania lub pogłębiania się odleżyn
40 | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służacy do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. | TAK | Wyświetlacz ułatwia pracę, ikony i czytelne komunikaty usprawniają obsługę łóżka niewelując wiele dodatkowych przycisków na panelach sterowania
41 | Automatyczne wygaszenie ekranu LCD po 10 minutach | TAK | Po 1 minucie bezczynności ekran powróci do widoku głównego, po kolejnej 1 minucie włączy się blokada ekranu, a po następnych 8 minutach ekran wyłączy się.
42 | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów | TAK | Alarm inforumje personel o nieautoryzowanym obniżeniu segmentu oparcia poniżej wartości korzystnych z terapeutycznego punktu widzenia
43 | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością zaprogramowania jednego z 3 trybów, tj. 1. pacjent porusza się na łóżku, 2. pacjent próbuje wyjść z łóżka, 3. pacjent znajduje się poza łóżkiem | TAK | Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
44 | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | TAK | Klasa III dokładności gwarantuje dokładne i powtarzalne pomiary
45 | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porówniania zmiany masy ciała pacjenta | TAK | Możliwość weryfikacji zmian wagi - szybsza reakcja personelu
46 | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g | TAK
47 | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | TAK
48 | Segment oparcia przezierny dla promieniowania RTG z możłiwością zamontowania kasety/detektora od strony szczytu górnego. Precyzyjny system pozycjonowania kasety RTG bez konieczności repozycjonowania pacjenta. | TAK | Wygodny system pozycjonowania kasety RTG w poziomie i pionie (ustawiane względem obojczyka pacjenta)
49 | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | TAK | Dbałość o ochronę wrażliwych danych pacjenta
50 | 5-te koło sterujące umieszczone centralnie pod leżem | TAK
51 | Nieruchomy szczyt górny | TAK
52 | Dodatkowa półka na pościel | TAK
53 | Łóżko wyposażone w zaawansowany, zintegrowany materac powietrzny | TAK
54 | Materac wymiarami dostosowany do wymiarów leża | TAK
55 | Grubość materaca 21,5 cm | TAK
56 | Materac z możliwościa pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwość wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia.wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzą: 3 sekcje mikrokomór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy. | TAK
57 | Materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. | TAK | Dzięki temu poziom ciśnienia w materacu jest dopasowany do indywidualnego przypadku w celu zapewnienia optymalnego rozkładu ciśnienia w poszczególnych komorach
58 | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania | TAK | Minimalizacja konieczności repozycjonowania pacjenta do wykonania badania
59 | Materac wyposażony w system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwa go na zewnątrz materaca. | TAK | Funkcja poprawiająca terapeutyczne właściwości materaca umożliwiająca lepsze wentylowanie skóry pacjenta.
60 | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej 160 kg | TAK
61 | Aktywacja maksymalnego napompowania materaca poprzez menu na dotykowym wyświetlaczu oraz poprzez krótkie naciśnięcie przycisku służącego do repozycjonowania pacjenta. | TAK
62 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | TAK
63 | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK
64 | 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK
65 | Obustronny pedał regulacji wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem | TAK
66 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg | TAK
67 | Statyw infuzyjny 4 haki z regulacją wysokości | TAK
68 | Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego | TAK | Alternatywna do czyszczenia środkami dezynfekcyjnymi/VHP metoda pozwalająca na eliminację drobnoustrojów
69 | Gwarancja producenta, obejmująca wszystkie składowe elementy min. 24 miesięcy | TAK/podać
| ………………………………………………. |  | …………………………………………………………
| miejscowość, data |  | Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby