## Arkusz1
Pakiet nr 1
	Narzędzie endoskopowe	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Wielkość depozytu w szt.	Nazwa handlowa produktu oferowanego
1	Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm.	5	szt.					1
2	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 100, 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.	2000	szt.					200
3	Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE).	150	szt.					15
4	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm lub 17 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm.	25	szt.					5
5	Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 - 11.5 mm	10	szt.					2
6	Strzykawki 60ml z manometrem jednorazowego użytku (op. 5szt)	1	op.					1
7	Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy. 1 op = 5 szt.	50	szt.					5
8	Jednokomorwa pułapka na polipy 1op=50 sztuk	6	op.					2
9	Czterokomorowa pułapka na polipy 1op=25sztuk	1	op.					1
10	Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8mm lub 180 cm pediatryczne do kanału 2,0mm; szerokość otwarcia szczęk 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. 2 systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie 1op=5szt.	1	op.					1

	Ogólna wartość brutto…………………………………………………..

	Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………………………..

## Arkusz2
Pakiet nr 2
	Narzędzie endoskopowe	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Wielkość depozytu w szt.	Nazwa handlowa produktu oferowanego
1	Klipsownica jednorazowego użytku, z możłiwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 13 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm.	100	szt.					10
2	Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem ze znacznikami odlegości. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.	2000	szt.					200
3	Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tkaninową, pakowany w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników	3500	szt.					350
4	Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych (opakowanie zawierające szczotkę długą i krótką) a) Szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230 cm, śr. każdej z główek 7 mm, śr. teflonowego cewnika 1,8 mm: b) Szczotka krótka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 12 mm	1500	szt.					300
5	Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230 cm, śr. cewnika 1,9 mm, śr. główek 5 mm, dł. główek 20 mm	1500	szt.					300
6	Szczotka cytologiczna gastroskopowa, jednorazowego użytku, średnica cewnika 1,8 mm, długość 180 cm, zakończona kulką szczelnie zamykającą cewnik po pobraniu materiału	50	szt.					5
7	Szczotka cytologiczna bronchoskopowa, jednorazowego użytku, średnica cewnika 1,8 mm, długość 120 cm, zakończona kulką szczelnie zamykającą cewnik po pobraniu materiału	50	szt.					5
8	Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, dł. 230 cm, śr. 2,3 mm, śr. pętli z siatką 30 x 60 mm	50	szt.					5
9	Kleszcze biopsyjne bronchoskopowe, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. osłonki 1,8 mm. Dł. narzędzia 120 cm	30	szt.					5
10	Ustnik pediatryczny z gumka, jednorazowego użytku	600	szt.					5

	Ogólna wartość brutto…………………………………………………..

	Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………………………..

## Arkusz3
Pakiet nr 3
	Narzędzie endoskopowe	Ilość	Jednostka	opakowanie	Cena jednostkowa netto za op.	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Wielkość depozytu w szt.	Nazwa handlowa produktu oferowanego
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o powiększonej objętości z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach;teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma	2000	szt.	Opakowanie =20szt					200
2	Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach;	150	szt.	Opakowanie = 10szt					10
3	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi	10	szt.	Opakowanie = 5szt					5
4	Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opakowaniu	20	szt.	Opakowanie = 5szt					5
5	FILTRY do ssaka typu KV-5,	200	szt.	Opakowanie = 10szt					30
6	WKŁAD JEDNORAZOWY Z UTWARDZACZEM do KV-5	900	szt.	Opakowanie = 30szt					60
7	ŁĄCZNIK WIELORAZOWY FILTR - POJEMNIK 340 MM do ssaka typu KV-5	200	szt.	Opakowanie = 10szt					3

	Ogólna wartość brutto…………………………………………………..

	Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………………………..