# Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba |
| --- | --- | --- |
|  |  | szt. |
|  | Reometr DSR |  |
| 1 | Reometr - urządzenie fabrycznie nowe lub demonstracyjne wyprodukowane po 30.06.2015 Podstawowe wymagania techniczne: - zgodność z PN-EN 14770, PN-EN 16659, AASHTO T315 / ASTM D7175, EN 13702, AASHTO T391 - Silnik komutowany elektronicznie EC lub DC - Łożysko powietrzne układu pomiarowego - Maksymalny moment obrotowy – nie mniej niż 200 mNm - Minimalny moment obrotowy przy badaniu w schemacie rotacji – nie więcej niż 1 nNm - Minimalny moment obrotowy przy badaniu w schemacie oscylacji – nie więcej niż 0,5 nNm - Minimalne odchylenie kątowe - nie więcej niż 0,5 µrad - Maksymalne odchylenie kątowe - nie mniej niż ∞ - Minimalna prędkość kątowa – nie więcej niż 10-9 rad/s - Maksymalna prędkość kątowa – nie mniej niż 310 rad/s - Prędkość maksymalna - nie mniej niż 3000 obr./min - Minimalna częstotliwość kątowa – nie więcej niż 10-7 rad/s - Maksymalna częstotliwość kątowa – nie mniej niż 620 rad/s - Minimalna siła normalna – nie więcej niż -50 N - Maksymalna siła normalna – nie mniej niż 50 N - Rozdzielczość siły normalnej – nie mniej niż 1 mN - Czas reakcji siły normalnej - nie więcej niż 10ms - Automatyczne regulowanie i nastawianie szczeliny pomiarowej - Bezpośrednia regulacja odkształcenia i naprężenia - Górne płytki pomiarowe montowane na szybkozłącze - Dolne płytki pomiarowe wkręcane - Sterowanie temperaturą górnej i dolnej płytki pomiarowej poprzez układy peltiera o zakresie od -50ºC do 200ºC lub szerszym Niezbędne akcesoria: - Piec reometryczny radiacyjno – konwekcyjny z możliwością podłączenia kamery podczas pomiaru o zakresie termostatowania od 20ºC do 300ºC lub szerszym - urządzenie fabrycznie nowe lub demonstracyjne wyprodukowane po 30.06.2015 - Termostat cyrkulacyjny o zakresie termostatowania od -20ºC do 200ºC lub szerszym - urządzenie fabrycznie nowe lub demonstracyjne wyprodukowane po 30.06.2015 - Dolne płytki pomiarowe wkręcane o średnicach 4 mm, 8 mm, 25 mm – fabrycznie nowy - Górne płytki pomiarowe montowane na szybkozłącze o średnicach 4 mm, 8 mm, 25 mm – fabrycznie nowy - Układ pomiarowy do badań skrętnych umożliwiający badanie w piecu reometrycznym beleczek o przekroju prostokątnym lub kołowym o wymiarach przekroju lub średnicy od 1 do 12 mm – fabrycznie nowy - Osuszacz z zestawem filtrów powietrza – fabrycznie nowy - Zestaw węży długość min. 3m i szybkozłączy niezbędnych do podłączenia i uruchomienia urządzeń– fabrycznie nowy - Przewód do podłączenia długość min. 3m, – fabrycznie nowy - Zestaw niezbędnych akcesoriów do formowania i montażu próbek w urządzeniu – fabrycznie nowy | 1 kpl |
| 2 | Oprogramowanie do obsługi do reometru i obróbki danych: Oprogramowanie sterujące reometrem: Umożliwiające sterowanie reometrem Umożliwiające prowadzenie analiz reologicznych Umożliwiające programowanie własnych procedur badawczych Umożliwiające wyeksportowanie danych do programu typu Excel możliwość zainstalowania i jednoczesnego używania na dowolnej liczbie komputerów, język oprogramowania – polski i angielski | 1 szt. |
| 3 | Urządzenie sterujące: – urządzenie fabrycznie nowe Komputer przenośny o parametrach: procesor 64 bit min. 2,6 GHz, pamięć RAM min. 16 GB, wyświetlacz min. 17", dysk twardy o pojemności min 500 GB, dysk zewnętrzny do tworzenia kopii zapasowej systemu, WLAN, LAN, USB 2.0/USB 3.0, mysz optyczna, system operacyjny spełniający wymagania oprogramowania użytego do obsługi reometru oprogramowanie do edytowania tekstu i wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (licencje bezterminowe) torba. | 1 szt. |

# Warunki dostawy i uruchomienia Reometru DSR.

Dostawa, instalacja  i uruchomienie sprzętu na koszt Wykonawcy.

Dostawa  sprzętu do laboratorium  znajdującego się na piątym piętrze w  gmachu Inżynierii Lądowej przy Al. Armii Ludowej 16, 01-637 Warszawa.

Podłączenie sprzętu do niezbędnych mediów, instalacja i  uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu Politechniki Warszawskiej w zakresie procedur badawczych.

# Warunki gwarancji

Gwarancja:

- 12 miesięcy, gwarancja producenta

# Warunki serwisu

W ramach serwisu gwarancyjnego naprawy serwisowe w miejscu zamawiającego lub dostawca zapewnia transport związany z naprawą i serwisem na własny koszt.

Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.

Czas naprawy do 20 dni roboczych.

Dostawca zapewnia serwis pogwarancyjny dostarczonych urządzeń.

Termin realizacji

Maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.