## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 1 - Stymulator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI oraz elektrody
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stymulator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | szt. | 40
2 | Stymulator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | szt. | 150
3 | Elektrody do stymulatorów jednojamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 53/60 w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 100
4 | Elektrody do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 53/60 w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 200
5 | Mandryny | szt. | 60
6 | Kapturki/zatyczki IS1/IS4 | szt. | 50
7 | Śrubokręty i klucze do mocowania elektrod i aktywacji mechanizmu mocującego | szt. | 60
8 | Kable do pomiarów śródzabiegowych | szt. | 6
9 | Papier do programatora | szt. | 20
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 5 szt.
b) dla pozycji 2 – 5 szt.
c) dla pozycji 3 – 10 szt.
d) dla pozycji 4 – 15 szt.
e) dla pozycji 5 – 5 szt.
f) dla pozycji 6 – 5 szt.
g) dla pozycji 7 – 5 szt.
h) dla pozycji 8 – 2 szt.
i) dla pozycji 9 – 2 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
L.p. | Nazwa parametru/podzespołu |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I | Stymulatory jednojamowe
1 | Żywotność stymulatora min 14 lat ( nastawy nominalne) |  | TAK, podać
2 | Waga max. 21 g |  | TAK, podać
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  | TAK, podać
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,2 – 7,5 [ V ] |  | TAK, podać
5 | Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 – 1,5 [ ms ] |  | TAK, podać
6 | Czułość co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [ mV] |  | TAK, podać
7 | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia |  | TAK
8 | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | TAK
9 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
10 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora |  | TAK
11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji (beat-to-beat) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | TAK
12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | TAK
14 | Automatyczny follow up |  | TAK
15 | Łączny zapis IEGM min.70 s |  | TAK, podać
16 | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | TAK
17 | Grubość stymulatora ≤ 7mm |  | TAK, podać
II | Stymulatory dwujamowe
1 | Żywotność stymulatora min 11 lat ( nastawy nominalne) |  | TAK, podać
2 | Waga max. 24 g |  | TAK, podać
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  | TAK
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,2 – 7,5 [ V ] |  | TAK, podać
5 | Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 – 1,5 [ ms ] |  | TAK, podać
6 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [ mV] |  | TAK, podać
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 – 7,5 [ mV] |  | TAK, podać
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min. 20 – 350 [ ms] |  | TAK, podać
9 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedacji elektrod |  | TAK
10 | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez strefy wykluczenia |  | TAK
11 | Okres refrakcji A / V min. zakres 225 – 400 [ ms] |  | TAK, podać
12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |  | TAK
13 | Program nocny |  | TAK
14 | Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy |  | TAK, podać
15 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
16 | Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków |  | TAK
17 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora |  | TAK
18 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionków |  | TAK
19 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy oraz komorowy próg (komora beat-to-beat) stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | TAK
20 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
21 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | TAK
22 | Automatyczny follow up |  | TAK
23 | Łączny zapis IEGM min.70 s |  | TAK, podać
24 | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | TAK
25 | Grubość stymulatora ≤ 7mm |  | TAK
26 | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | TAK
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
[9 empty] | ............................. | …………………………………………………………………….
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 2 - Stymulator jednojamowy i dwujamowy oraz elektrody do badania MRI 1,5T oraz 3T
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Stymulator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | szt. | 80
2 | Stymulator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | szt. | 200
3 | Elektrody do stymulatorów jednojamowych aktywne i pasywne, sterydowe o rozmiarze 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 180
4 | Elektrody do stymulatorów dwujamowych aktywne i pasywne, sterydowe o rozmiarze 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 320
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 10 szt.
b) dla pozycji 2 – 15 szt.
c) dla pozycji 3 – 15 szt.
d) dla pozycji 4 – 20 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
L.p. | Nazwa parametru/podzespołu |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I | Stymulatory jednojamowe
1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  | TAK, podać
2. | Waga max. 30 [g] |  | TAK, podać
3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. |  | TAK, podać
4. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń |  | TAK
5. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV |  | TAK, podać
6. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |  | TAK, podać
7. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |  | TAK, podać
8. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,25 – 4,0 [mV] |  | TAK, podać
9. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  | TAK, podać
10. | Program nocny |  | TAK
11. | Histereza częstości rytmu |  | TAK
12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
14. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | TAK, podać
15. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | TAK, podać
16. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | TAK
II | Stymulatory dwujamowe
1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  | TAK, podać
2. | Waga max. 30 [g] |  | TAK, podać
3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023r. |  | TAK, podać
4. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń |  | TAK
5. | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia) |  | TAK
6. | Amplituda impulsu min zakres 0,5 – 7,0 V |  | TAK, podać
7. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2 – 1,5 ms |  | TAK, podać
8. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-10,0 [mV] |  | TAK, podać
9. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2-4,0 [mV] |  | TAK, podać
10. | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |  | TAK, podać
11. | Automatyczny PVARP |  | TAK
12. | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  | TAK, podać
13. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe |  | TAK
14. | Program nocny |  | TAK
15. | Histereza częstości rytmu |  | TAK
16. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
17. | Funkcje antyarytmiczne min. 3 |  | TAK, podać
18. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  | TAK
19. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości pracy serca stymulacją z niezależnie programowaną częstością |  | TAK
20. | Dwie metody aktywacji algorytmu reagującego na gwałtowny spadek częstości rytmu serca |  | TAK
21. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
22. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | TAK
23. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | TAK
24. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | TAK
25. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min. 2 typy |  | TAK, podać
26. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | TAK
27. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch min. 1 algorytm |  | TAK, podać
28. | Dostępne histogramy: |  | TAK
- częstości,
- przewodzenia AV,
- aktywności pacjenta.
29. | Rejestracja epizodów: |  | TAK
- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej,
- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej,
- czas trwania arytmii przedsionkowych.
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
.............................
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 3 - Defibrylator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI oraz elektrody
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Kardiowerter-defibrylator Jednojamowy dopuszczonych do MRI bez stref wykluczeń (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | szt. | 50
2 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy dopuszczonych do MRI bez stref wykluczeń (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | szt. | 20
3 | Elektrody defibrylujące aktywne, sterydowe o rozmiarze 55/58/62/65 cm; jedno/dwuzwojowe w zależności od potrzeb zamawiającego. Łączniki DF1/DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | szt. | 70
4 | Elektrody przedsionkowe do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 45, 52, 58, 65 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 25
5 | Kompatybilny transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru (pełny zestaw umożliwiający analizę telemonitoringu) | szt. | 20
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 2 szt.
b) dla pozycji 2 – 2 szt.
c) dla pozycji 3 – 3 szt.
d) dla pozycji 4 – 3 szt.
e) dla pozycji 5 - 4 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
L.p. | Nazwa parametru/podzespołu |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z funkcją umożliwiającą badanie pacjenta w aparacie MRI
1. | Waga poniżej 78 gramów |  | TAK, podać
2. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] |  | TAK, podać
3. | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T oraz 3T) po implantacji bez stref wykluczeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | TAK
4. | Algorytm rozpoznający uszkodzenie elektrody uruchamiający alarm dźwiękowy oraz automatycznie przeprogramowujący parametry detekcji VF w celu uniknięcia nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych |  | TAK, podać
5. | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | TAK
6. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  | TAK, podać
7. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  | TAK
8. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  | TAK, podać
9. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | TAK
10. | Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych minimum 5 |  | TAK, podać
11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  | TAK
12. | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | TAK
13. | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  | TAK
14. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | TAK, podać
15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | TAK, podać
16. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | TAK
17. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | TAK, podać
18. | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego |  | TAK
19. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT |  | TAK
20. | Pomiar trendów: |  | TAK
-epizodów VT/VF
-HRV
-Terapii wysokonapięciowych
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
21. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | TAK
22. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | TAK
23. | Zapis trendów fali R |  | TAK
24. | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | TAK
II | Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z funkcją umożliwiającą badanie pacjenta w aparacie MRI
1. | Waga poniżej 79 gramów |  | TAK, podać
2. | Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] |  | TAK, podać
3. | Możliwość wykonania badania MRI (1,5T oraz 3T) po implantacji bez stref wykluczeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | TAK
4. | Algorytm rozpoznający uszkodzenie elektrody uruchamiający alarm dźwiękowy oraz automatycznie przeprogramowujący parametry detekcji VF w celu uniknięcia nieadekwatnych terapii wysokoenergetycznych |  | TAK, podać
5. | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | TAK
6. | Detekcja i terapie arytmii nadkomorowych |  | TAK, podać
7. | Programowanie własnego przewodnictwa AV w oparciu o zmianę trybu stymulacji <=> w obecności zaburzeń przewodnictwa AV |  | TAK
8. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  | TAK
9. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  | TAK
10. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 |  | TAK, podać
11. | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | TAK, podać
12. | Algorytmy minimalizujące ilość niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych minimum 5 |  | TAK, podać
13. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | TAK
14. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  | TAK
15. | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  | TAK
16. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | TAK
17. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | TAK
18. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | TAK
19. | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego |  | TAK
20. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT |  | TAK
21. | Pomiar trendów: |  | TAK
-epizodów VT/VF
-HRV
-Terapii wysokonapięciowych
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
- czas AF w ciągu dnia
- rytm komorowy w czasie AF
22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | TAK
23 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | TAK
24 | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT (sygnał emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | TAK
25 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | TAK
26 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | TAK
27 | Zapis trendów fali P i R |  | TAK
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
.............................
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 4 - Defibrylator jednojamowy VVIR MRI z bezpośrednią detekcją przedsionkową
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Defibrylator jednojamowy z możliwością bezpośredniej detekcji przedsionka (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | szt. | 60
2 | Elektrody defibrylujące z dipolem wyczuwającym na wysokości przedsionka aktywne, sterydowe o rozmiarze 65 cm; jednozwojowe w zależności od potrzeb Zamawiającego. Łączniki DF1/DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | szt. | 60
3 | Kompatybilny transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru (pełny zestaw umożliwiający analizę telemonitoringu) | szt. | 20
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 5 szt.
b) dla pozycji 2 – 5 szt.
c) dla pozycji 3 – 5 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
L.p. | Nazwa parametru/podzespołu |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
1. | Waga max 82 g |  | TAK, podać
2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  | TAK, podać
3. | DF1/DF4 w zależności od potrzeb Zamawiającego |  | TAK
4. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI, przełączający urządzenie w tryb detekcji |  | TAK
5. | Dyskryminator morfologiczny |  | TAK
6. | Maksymalna dostarczona energia 36 J, min 8 interwencji wysokoenergetycznych w każdej ze stref VT1, VT2, VF |  | TAK
7. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb Zamawiającego. Możliwość dostarczenia ATP w trakcie lub przed ładowaniem kondensatorów. |  | TAK, podać
8. | Programowalne 3 strefy detekcji |  | TAK
9. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | TAK
10. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku ProMRI 1,5T bez stref wykluczenia (FBS) oraz 3T ze strefami wykluczenia (EXZ) |  | TAK
11. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
12. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem z wykorzystaniem dedykowanego transmitera |  | TAK
13. | Transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru |  | TAK
14. | Rejestrowanie trendów oporoności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
15. | Automatyczny follow up |  | TAK
16. | Zapis zdarzeń w kanale przedsionkowym i komorowym. Minimalny zapis IEGM RA i RV min. 28 min |  | TAK, podać
17. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | TAK
18. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 5 lat |  | TAK, podać
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
.............................
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 5 - Defibrylator jednojamowy VVIR MRI i dwujamowy DDDR MRI z możliwością bezpośredniego kontaktu z telefonem komórkowym pacjenta oraz elektrody
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Defibrylator jednojamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. I) | szt. | 20
2 | Defibrylator dwujamowy (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w pkt. II) | szt. | 30
3 | Elektrody defibrylujące aktywne, sterydowe o jedno/dwuzwojowe w zależności od potrzeb zamawiającego. Łącznik DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego | szt. | 50
4 | Elektrody przedsionkowe do stymulatorów dwujamowych aktywne, sterydowe o rozmiarze 52 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 20
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 2 szt.
b) dla pozycji 2 – 2 szt.
c) dla pozycji 3 – 3 szt.
d) dla pozycji 4 – 3 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
L.p. | Nazwa parametru/podzespołu |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I | Defibrylatory jednojamowe
1. | Waga max. 69 g |  | TAK, podać
2. | Standard złącza DF4 |  | TAK, podać
3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  | TAK, podać
4. | Dyskryminator morfologiczny |  | TAK, podać
5. | Maksymalna dostarczona energia 40 J |  | TAK, podać
6. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość dostarczenia ATP w trakcie ładowania kondensatorów. |  | TAK
7. | Programowalne 3 strefy detekcji |  | TAK
8. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | TAK
9. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia |  | TAK
10. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
11. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem. |  | TAK
12. | Możliwość zdalnego nadzoru z wykorzystaniem telefonu komórkowego pacjenta. |  | TAK
13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
14. | Automatyczny follow up |  | TAK
15. | Zapis zdarzeń arytmicznych Minimalny zapis IEGM min.28 min |  | TAK, podać
16. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | TAK
17. | Grubość defibrylatora ≤ 12mm |  | TAK, podać
18. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 8 lat |  | TAK, podać
II | Defibrylatory dwujamowe
1. | Waga max. 71 g |  | TAK, podać
2. | DF4 w zależności od potrzeb zamawiającego |  | TAK, podać
3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  | TAK, podać
4. | Dyskryminator morfologiczny |  | TAK, podać
5. | Maksymalna dostarczona energia 40 J |  | TAK, podać
6. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb Zamawiającego.ATP w trakcie ładowania. |  | TAK, podać
7. | Programowalne 3 strefy detekcji |  | TAK
8. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | TAK
9. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia |  | TAK
10. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | TAK
11. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem. |  | TAK
12. | Możliwość zdalnego nadzoru z wykorzystaniem telefonu komórkowego pacjenta. |  | TAK
13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | TAK
14. | Automatyczny follow up |  | TAK
15. | Zapis zdarzeń arytmicznych w obrębie przedsionków i komór. Minimalny zapis IEGM min.28 min |  | TAK, podać
16. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | TAK
17. | Grubość defibrylatora ≤ 12mm |  | TAK, podać
18. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 8 lat |  | TAK, podać
19. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian oprogramowania i czułości urządzenia. Programowalna. |  | TAK
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. 3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
.............................
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 6 - Elektrody do stymulacji pęczka Hisa wraz z zestawem wprowadzającym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Elektrody stymulatorowe bezsztyletowe bipolarne o średnicy do 4,1 Fr i długości w zakresie 59-74 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego przeznaczone do stymulacji pęczka Hisa | Szt. | szt. | 50
2 | Koszulka do stymulacji pęczka Hisa o stałej krzywiźnie o średnicy wewnętrznej 5,4F ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa – kompatybilne z poz. 1. Różne długości w zależności od potrzeb Zamawiającego |  | szt. | 50
3 | Koszulka do stymulacji pęczka Hisa o regulowanej krzywiźnie końcówki ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicy pęczka Hisa o długości dopasowanej do długości elektrody |  | szt. | 10
4 | Nożyk do rozcinania koszulki elektrody |  | szt. | 50
5 | Kabel zabiegowy wielorazowego użytku do połączenia analizatora z systemem elektrofizjologicznym |  | szt. | 8
6 | Kabel krokodylkowy do pomiarów śródzabiegowych HIS |  | szt. | 5
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 5 szt.
b) dla pozycji 2 – 5 szt.
c) dla pozycji 3 – 5 szt.
d) dla pozycji 4 – 5 szt.
e) dla pozycji 5 – 2 szt.
f) dla pozycji 6 – 2 szt.
Wykonawca na czas zabiegu, po wcześniejszym zgłoszeniu (na co najmniej 5 dni przed zabiegiem) użyczy urządzenie systemu elektrofizjologicznego.
.............................
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [8 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 7 - Elektrody ablacyjne i diagnostyczne oraz dzierżawa systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Elektroda ablacyjna RF kompatybilna do systemu elektroanatomicznego 3D , z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku. Długość 115 cm, średnica 8 Fr; Kompatybilny z dzierzawionym generatorem RF. Liczba biegunów (elektrod) – 4(+2). Czujnik temperatury. Regulowane zgięcie końcówki. Biegun ablacyjny 3,5mm. Do wyboru jedno- lub dwukierunkowa . Czujnik nacisku elektrody na tkankę wskazujący wielkość i wektor siły. | szt. | 100
2 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej | szt. | 5
3 | Zestaw elektrod referencyjnych do systemu elektroanatomicznego 3D. Kompatybilność z systemem elektroanatomicznym 3D | szt. | 100
4 | Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką. Kompatybilność z elektrodami ablacyjnymi do systemu elektroanatomicznego 3 | szt. | 100
5 | Wielopolowa elektroda mapująca. Funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D , 5 –cio ramienna. Elektroda 20(+2) -polowa, średnica 7F z czujnikiem magnetycznym, dwie krzywizny do wyboru, długość 115 cm. Kompatybilny zestaw kabli łączących z systemem elektroanatomicznym 3 D | szt. | 100
6 | Kabel łączący do elektrody diagnostycznej wielopolowej | szt. | 5
7 | Łącznik do elektrody diagnostycznej | szt. | 2
8 | Wielopolowa elektroda mapująca;Funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D ;Elektroda 48 -polowa, 8-ramienna, średnica ≥7F z czujnikiem magnetycznym;Trzy różne spacingi do wyboru, Co najmniej dwie krzywizny do wyboru, długość min. 110 cm, Funkcja automatycznego zbierania punktów i annotacji w systemie elektroanatomicznym 3D | szt. | 40
9 | Zestaw kabli łączących z systemem elektroanatomicznym 3 D do elektrody wielopolowej | szt. | 2
10 | Elektroda sterowalna 10-polowa jednokierunkowa, o długości min. 110cm, dostępne minimum 2 krzywizny, funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D, funkcja automatycznego zbierania punktów i annotacji w systemie elektroanatomicznym 3D | szt. | 30
11 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną | szt. | 2
12 | Koszulka 2-kierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F, Krzywizny: 17mm, 22mm, 50mm, długość użytkowa : 71cm | szt. | 70
13 | Kabel do koszulki sterowalnej | szt. | 5
14 | Elektroda diagnostyczna dziesięciopolowa sterowalna o średnicy 6F, 7F do zatoki wieńcowej CS sterowalna; min 2 dostępne rozstawy biegunów w tym 2-5-2 | szt. | 80
15 | Kabel do elektrody diagnostycznej 10-polowej | szt. | 5
16 | Kabel łączący system elektroanatomiczny z generatorem | szt. | 2
|  | J.m. | Ilość miesięcy | Cena netto dzierżawy miesięcznie [PLN] | [5 empty] | Nazwa, typ, model dzierżawionych urządzeń
17 | *Dzierżawa kompletnego systemu elektroanatomicznego do mapowania 3D, generator, pompa, urządzenie do obsługi elektrody 48 polowej - kompatybilne z pozycjami powyżej | m-c | 19
RAZEM
UWAGA: Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 – 8 szt.
b) dla pozycji 2 – 2 szt.
c) dla pozycji 3 – 8 szt.
d) dla pozycji 4 – 8 szt.
e) dla pozycji 5 – 8 szt.
f) dla pozycji 6 – 2 szt.
g) dla pozycji 7 – 2 szt.
h) dla pozycji 8 – 4 szt.
i) dla pozycji 9 – 2 szt.
j) dla pozycji 10 – 3 szt.
k) dla pozycji 11 – 2 szt.
l) dla pozycji 12 – 5 szt.
ł) dla pozycji 13 – 2 szt.
m) dla pozycji 14 – 5 szt.
n) dla pozycji 15 – 2 szt.
o) dla pozycji 16 – 2 szt.
*Wykonawca na cały czas trwania umowy zapewnia w ramach dzierżawy kompletny system elektroanatomiczny do mapowania 3D, generator prądu wraz z pompą irygacyjną, urządzenie do obsługi elektrody 48 polowej - kompatybilne z oferowanym sprzętem jednorazowym w pakiecie
Wymagania dotyczące dzierżawionych urządzeń
1 | Urządzenia fabrycznie nowe min. 2023r.
2 | Kompatybilny kompletny system elektroanatomiczny do mapowania 3D, generator prądu wraz z pompą irygacyjną, urządzenie do obsługi elektrody 48 polowej
3 | Gwarancja przez cały okres dzierżawy urządzeń
4 | Po stronie Wykonawcy uruchomienie systemu, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń
5 | Przeglądy i serwis przez cały okres dzierżawy urządzeń po stronie Wykonawcy
6 | Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą sprzętu)
…………………………………………………………………….
| Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
Pakiet nr 8 – Zaawansowany stymulator resynchronizujący CRT-P MRI z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej dla pacjentów kachetycznych wraz z kompletem elektrod
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Stymulator resynchronizujący (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w tabeli poniżej) | Szt. | 150
2. | Elektrody do stymulatorów resynchronizujących aktywne, sterydowe o rozmiarze 52-53/58-60 w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 300
3. | Elektrody lewokomorowe do stymulatorów resychronizujących , sterydowe IS4 różne krzywizny w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 150
4 | Zestawy do wprowadzania elektrody lewokomorowej do zatoki wieńcowej. | Szt. | 150
5 | Cewniki do wprowadzania elektrody lewokomorowej do zatoki wieńcowej, Co najmniej 2 krzywizny w zależności od potrzeb zamawiającego | Szt. | 150
6 | Cewniki do wprowadzania elektrody komorowej do żyły docelowej „subselektory” kompatybilne z zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej Co najmniej 2 różne kąty końcówki w zależności od potrzeb zamawiającego | Szt. | 150
7 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | Szt. | 150
Razem
Wykonawca zapewni depozyt: a) dla pozycji 1 – 4 szt. b) dla pozycji 2 – 10 szt. c) dla pozycji 3 – 10 szt. d) dla pozycji 4 – 10 szt. e) dla pozycji 5 – 10 szt. f) dla pozycji 6 – 10 szt. g) dla pozycji 7 - 8 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | [6 empty] | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
1. | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | [6 empty] | TAK, podać
2. | Waga max. 35 [g] | [6 empty] | TAK, podać
3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. | [6 empty] | TAK, podać
4. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń | [6 empty] | TAK
5. | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia) | [6 empty] | TAK
6. | Amplituda impulsu min zakres 0,5 – 7,0 V | [6 empty] | TAK, podać
7. | Szerokość impulsu (A/RV/LV) min zakres 0,2 – 1,5 ms | [6 empty] | TAK, podać
8. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5-7,5 [mV] | [6 empty] | TAK, podać
9. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2-4,0 [mV] | [6 empty] | TAK, podać
10. | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | [6 empty] | TAK, podać
11. | Automatyczny PVARP | [6 empty] | TAK
12. | Okres refrakcji komorowej w zakresie 200-500 ms oraz z refrakcją przedsionkową pracującą w trybie automatycznym | [6 empty] | TAK, podać
13. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe z dostymulowaniem lewej komory | [6 empty] | TAK
14. | Program nocny | [6 empty] | TAK
15. | Histereza częstości rytmu | [6 empty] | TAK
16. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | [6 empty] | TAK
17. | Funkcje antyarytmiczne min. 3 | [6 empty] | TAK, podać
18. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | [6 empty] | TAK
19. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości pracy serca stymulacją z niezależnie programowaną częstością | [6 empty] | TAK
20. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | [6 empty] | TAK
21. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | [6 empty] | TAK
22. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | [6 empty] | TAK
23. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | [6 empty] | TAK
24. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min. 2 typy | [6 empty] | TAK, podać
25. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | [6 empty] | TAK
26. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch min. 1 algorytm | [6 empty] | TAK, podać
27. | Dostępne histogramy: | [6 empty] | TAK
- częstości,
- przewodzenia AV,
- aktywności pacjenta.
28. | Rejestracja epizodów: | [6 empty] | TAK
- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej,
- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej,
- czas trwania arytmii przedsionkowych.
29. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem z wykorzystaniem dedykowanego transmitera | [6 empty] | TAK
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2.Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3.Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | ……………..………………….……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23
po zmianach z dnia 17.11.2023r.
Pakiet nr 9 – Zaawansowany defibrylator resynchronizujący CRT-D MRI z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej dla pacjentów kachetycznych wraz z kompletem elektrod
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Dfibrylator resynchronizujący CRT-D (zgodny z parametrami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w tabeli poniżej) | Szt. | 100
2. | Elektrody defibrylujace aktywne, sterydowe o rozmiarze 62- 75 cm; jedno/dwuzwojowe w zależności od potrzeb zamawiającego. Łączniki DF1/DF4 w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt | 100
3. | Elektrody lewokomorowe do stymulatorów resychronizujących , sterydowe IS4 różne krzywizny w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 100
4. | Zestawy do wprowadzania elektrody lewokomorowej do zatoki wieńcowej. | Szt. | 100
5. | Cewniki do wprowadzania elektrody lewokomorowej do zatoki wieńcowej. Co najmniej 2 krzywizny w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 100
6. | Cewniki do wprowadzania elektrody komorowej do żyły docelowej „subselektory” kompatybilne z zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej Co najmniej 2 różne kąty końcówki w zależności od potrzeb Zamawiającego | Szt. | 100
7. | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | Szt. | 100
8. | Kompatybilny transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru | Szt. | 20
Razem
Wykonawca zapewni depozyt: a) dla pozycji 1 – 3 szt. b) dla pozycji 2 – 10 szt. c) dla pozycji 3 – 10 szt. d) dla pozycji 4 – 10 szt. e) dla pozycji 5 – 10 szt. f) dla pozycji 6 – 10 szt. g) dla pozycji 7 - 10 szt. h) dla pozycji 8 - 3 szt.
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | [6 empty] | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
1. | Waga max. 86 g | [6 empty] | TAK, podać
2. | DF1/DF4 w zależności od potrzeb Zamawiającego | [6 empty] | TAK
3. | IS1/IS4 w zależności od potrzeb Zamawiającego | [6 empty] | TAK
4. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe z dostymulowaniem lewej komory | [6 empty] | TAK
5. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | [6 empty] | TAK, podać
6. | Dyskryminator morfologiczny | [6 empty] | TAK, podać
7. | Maksymalna dostarczona energia 36 J | [6 empty] | TAK, podać
8. | Co najmniej dwa rodzaje terapii ATP programowalne w zależności od potrzeb zamawiającego. ATP w trakcie lub przed ładowaniem | [6 empty] | TAK, podać
9. | Programowalne 3 strefy detekcji | [6 empty] | TAK
10. | Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI lub bez programowalnej funkcji automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | [6 empty] | TAK
11. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku ProMRI 1,5T bez stref wykluczenia (FBS) oraz 3T ze strefami wykluczenia (EXZ) lub bez stref wykluczenia | [6 empty] | TAK
12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | [6 empty] | TAK
13. | Możliwość zdalnego nadzoru nad urządzeniem z wykorzystaniem dedykowanego transmitera | [6 empty] | TAK
14. | Transmiter dedykowany do zdalnego nadzoru | [6 empty] | TAK
15. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | [6 empty] | TAK
16. | Automatyczny follow up | [6 empty] | TAK
17. | Zapis zdarzeń arytmicznych w obrębie przedsionków i komór. Minimalny zapis IEGM min.28 min | [6 empty] | TAK, podać
18. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | [6 empty] | TAK
19. | Grubość defibryllatora ≤ 13mm | [6 empty] | TAK, podać
20. | Minimalna żywotność bez interwencji wysokoenergetycznych 5 lat | [6 empty] | TAK, podać
21. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian oprogramowania i czułości urządzenia. Programowalna. | [6 empty] | TAK
1.W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model/wersję nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2.Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3.Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
Miejscowość…………………., dnia …….…….2023 r. | [7 empty] | ……………..………………….……………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy