Kraków, dnia 17.07.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 214 000 euro

„Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego, na której dostępna jest SIWZ.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 214.000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 4 i 7 będące integralną częścią SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

CPV : 33121200-6

# 4. Termin wykonania zamówienia

Do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie 6 SIWZ.

# 6. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust  7 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy Pzp procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ, o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów :

| L.p. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| 4. | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

- pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

- oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularza cenowego wg Załącznika nr 5 i 6 do SIWZ,

- potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ.271.50.2020.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przetargu jest pracownik Działu Zamówień Publicznych :  Dariusz Bigos  tel. 0-12 614 25 52,  fax. (0-12) 614 34 86  - od pn. do pt. w godz. 800–1400 , e-mail : przetargi@szpitaljp2.krakow.pl.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

5. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

6.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja

10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

7.  Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

8. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

9.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 28 500,00 PLN  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset  00/100 złotych)

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której

wadium dotyczy.

7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a

oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować  zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga : W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnika stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15.1  Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wagi tego kryterium i sposobu oceny ofert.

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

# Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

Wzory:

- Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

A = 4, jeżeli przedział [1,5]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

- Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

A = 4, jeżeli przedział [5,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru – najwyższa punktacja za cały pakiet.

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiących załączniki nr 3a-3c do SIWZ.

- Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy.

# 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.50.2020 – Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

- Załącznik nr 2 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 6 – Formularz Cenowy

- Załącznik nr 7 – Opis Techniczny

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.50.2020 – Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................

Adres : ..................................................................................................................

tel./fax : ................................................................................................................

e-mail : .................................................................................................................

KRS / CEiDG : .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Załącznik nr 3

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych     i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - pełnomocnika

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 214 000 euro – postępowanie nr ………………………………………… o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ………………………………………………………………………………………………., dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie wraz z wykonaniem koniecznych prac budowlano-instalacyjnych.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr ………… do SIWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 12 tygodni od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej 21 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji              i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę razem z fakturą, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji prac budowlano-instalacyjnych wchodzących w zakres niniejszej umowy, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego oświadczenia danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …….. do SIWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze, z tym że łączna wysokość kar umownych    z tego tytułu ograniczona jest do 20% kwoty określonej w § 2 ust. 1.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo do kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, z tym że łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona jest do 20% kwoty określonej w §2 ust. 1.

- W przypadku naruszenia wymogu wskazanego w §5 ust. 5 (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), Zamawiający uprawniony jest do nałożenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku zwłoki w przedłożeniu oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 5 Zamawiający uprawniony jest do nałożenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Na terenie obiektów Zamawiającego (zarówno na zewnątrz budynków jak i w budynkach- w tym również w piwnicach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. Naruszenie powyższego zakazu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów i akcesoriów określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby wykonujące prace budowlano-instalacyjne (prace ogólnobudowlane, prace instalacyjne i montażowe) na terenie Zamawiającego będą zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę.        W tym celu Wykonawca zobowiązany jest:

  - do wprowadzenia odpowiedniego wymogu w umowach zawieranych z podwykonawcami,

  - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia realizacji prac budowlano-instalacyjnych, jak również w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, zawierającego imienną listę pracowników, jak również do dokonywania bieżącej aktualizacji tej listy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji.

- Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej

umowy określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr ……. do SIWZ.

§ 6

Podwykonawcy

W zakresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych, stosuje się poniższe zasady dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć w ramach realizacji niniejszej umowy, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy jak również jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu zamierzonej zmiany takiej umowy. Zamawiający uprawniony do wyrażania zgody na zawarcie przez Wykonawcę przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo wniesienie do nich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od przedłożenia mu odpowiedniego projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zmieniającą umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy), której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest do akceptacji przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo do wniesienia sprzeciwu do nich, w ciągu 14 dni od przedłożenia mu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej taką umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy ), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa      w § 5 ust.1 umowy, chyba że wartość tejże umowy (o podwykonawstwo) przekraczać będzie kwotę 50.000,00 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub jej zmianie będzie dłuższy niż wskazany w ust. 5 poniżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie terminu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 7 pkt d).

- Wykonawca składając Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo lub projekty ich zmian, jak również zawarte umowy o podwykonawstwo lub ich zmiany, zobowiązany jest je składać włącznie          z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzonych prac budowlanych, świadczonych usług lub realizowanych dostaw jak również dokumentacją projektową. Powyższe umowy winny być dostosowane do warunków Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo zamierzonej lub zawartej przez Wykonawcę, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zasady przewidziane w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej stosuje się do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w rozumieniu prawa zamówień publicznych, z tym, że przedkładając odpowiedni projekt umowy lub jej zmiany, wymagane jest przedłożenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (w tym o dalsze podwykonawstwo) o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w przypadku :

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kary umownej w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kary umownej w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust.1 umowy,

  - nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, mimo złożenia przez Zamawiającego, zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania, kary umownej w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

- Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36a           i art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - przed przystąpieniem do wykonania robót budowlano-instalacyjnych podać Zamawiającemu, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlano-instalacyjne,

  - zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w punkcie a) powyżej, w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług,

  - w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawca jest również zobligowany do wykazania w odniesieniu do podwykonawców wskazanych w punkcie c), że nie zachodzą podstawy do ich wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie w stosunku do danego podwykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedstawienie aktualnych na dzień ich składania dokumentów określonych punkcie …….. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -punkt ………… tabeli.        W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych, której wzór stanowi załącznik nr 3c do SIWZ. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli ww. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ……………. w dniu ……………….….

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................               	.................................................

( podpis Wykonawcy  )					( podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 4

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - pełnomocnika

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

<Nazwa> z siedzibą w <adres>, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla <miasto> w <miasto>, <numer -rzymskie> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS <numer KRS>, numer NIP <numer NIP>, numer REGON <numer REGON>, reprezentowaną przez:

<imię, nazwisko>  – <funkcja, np. członek Zarządu>

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których  dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie, identyfikator, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy –również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej- przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie -nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje o tym Zlecającego, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych | CPV: 33121200-6 |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU SPECT |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | Producent | podać |  | – |
| 4 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | Oferowane urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE, o ile oznaczenie dotyczy danego elementu | TAK |  | – |
| 6 | Oferowane urządzenie kompletne, gotowe do użycia, bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających | TAK |  | – |
| 7 | Komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia jako całości w wymaganej poniższą specyfikacją konfiguracji | TAK |  | – |
| 8 | Zalecane przez producenta dedykowane zasilacze UPS pozwalające w razie braku zewnętrznego zasilania na bezproblemowe zakończenie i zapisanie aktualnie wykonywanego badania diagnostycznego oraz bezpieczne wyłączenie systemu | TAK, podać model oferowanego UPS |  | – |
| II. SYSTEM SPECT |  |  |  |
| 1 | Dedykowana kardiologiczna gammakamera | TAK |  | – |
| 2 | Detektory CZT (CdZnTe) | TAK |  | – |
| 3 | Zakres energetyczny detektorów, w zakresie min. 40 – 170 keV | TAK, podać |  | – |
| 4 | Rozdzielczośc energetyczna dla energii 140keV (FWHM) | podać |  | [3,1] |
| 5 | Akwizycja danych objętościowych 3D (SPECT) w trybie statycznym i dynamicznym | TAK |  | – |
| 6 | Automatyczne wyznaczanie centrum pola widzenia akwizycji SPECT (niezależnie od położenia pacjenta na stole lub w fotelu) | TAK |  | – |
| 7 | Rozdzielczość przestrzenna po rekonstrukcji SPECT (bez rozproszenia przy energii 140 keV) | podać |  | [5,1] |
| 8 | Maksymalna szybkość zliczeń detektora (w oknie energetycznym 20%, ze stratą ≤ 5%) | TAK |  | [1,5] |
| 9 | Wykonanie badania w pozycjach pacjenta min. upright (siedzącej) i supine (leżącej na plecach) | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie fotela lub stołu pacjenta min. 200 kg | TAK, podać |  | – |
| 11 | Monitor sygnałów EKG | TAK |  | – |
| 12 | Wykonawca dostarczy: fartuch ochronny RTG dwustronny o ekwiwalencie 0,5 mm Pb - 1 sztuka, osłonę Pb tarczycy – 1 sztuka | TAK |  | – |
| 13 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć źródła kalibracyjne wymagane do wykonywania testów kontroli jakości. W okresie gwarancji, po upływie czasu przydatności dostarczonych źródła/źródeł kalibracyjnych Wykonawca na własny koszt dostarczy nowe źródło oraz na własny koszt zapewni odbiór i utylizację zużytych źródeł kalibracyjnych. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt komplet fantomów niezbędnych do wykonywania testów kontroli jakości | TAK |  | – |
| III. STACJE: AKWIZYCYJNA, ROBOCZA (DO REKONSTRUKCJI), OPISOWA (LEKARSKA) ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI |
| 1 | Stacje: akwizycyjna i stacja do rekonstrukcji i prezentacji badań, zainstalowane w pokoju operatora systemu (w sterowni). Każda ze stacji wyposażona w min. jeden monitor min. 21" | TAK, podać |  | – |
| 2 | Stacja opisowa (lekarska) do opracowywania i opisu badań z oprogramowaniem aplikacyjnym opisanym poniżej (w punktach od III.3 do III.5), zainstalowana w pokoju opisowym. Stacja wyposażona w min. jeden monitor kolorowy z przeznaczeniem do urządzeń medycznych o parametrach: min. rozdzielczość: 1 megapiksel; min. robocza przekątna ekranu: 45 cm; min. luminancja: 200 cd/m2; min. kontrast: 250/1 | TAK, podać model oferowanego monitora |  | – |
| 3 | Stacja opisowa (lekarska) do opracowywania i opisu badań z oprogramowaniem aplikacyjnym od Cedars-Sinai w ostatniej dostępnej wersji (min. tzw. release 2017) zawierającej min.: 1. licencje do oceny ilosciowej perfuzji i funkcji serca w badaniach SPECT i bramkowanych SPECT wraz z normatywnymi bazami danych: - QPS wraz z QPS Companion, - QGS wraz z QGS Companion, 2. licencję Fusion/CT, 3. licencję PlusPack, 4. licencje ARG. Wykonawca w cenie oferty zapewni aktualizację wersji zaoferowanego pakietu licencji oprogramowania Cedars - Sinai (jeżeli będą one dostępne komercyjnie) w ciągu całego okresu udzielonej gwarancji | TAK |  | – |
| 4 | Narzędzia do analizy badań dynam. SPECT oraz do ilościowej oceny rezerwy przepływu wieńcowego | TAK |  | – |
| 5 | W ramach oferty Wykonawca zapewnieni i zrealizuje integrację gammakamery oraz stacji postprocessingowej z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Niezbędne licencje po stronie systemu PACS zapewnia Zamawiający. Oferowany aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Rertieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 Modality Worklist | TAK |  | – |
| 6 | Integracja gammakamery oraz stacji opisowej z systemem informatycznym Zamawiającego w zakresie pobierania DICOM Modality Worklist, DICOM Store, DICOM Query/Retrieve, Storage Commitment. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego urządzenia/stacji opisowej | TAK |  | – |
| 7 | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań modalności obsługiwanych przez oferowane urządzenie | TAK |  | – |
| 8 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje interkomy komunikacyjne (zapewniające dwukierunkową komunikację) pomiędzy: 1. pomieszczeniem opisowym a pomieszczeniem w którym będzie zainstalowany dostarczany system wysiłkowy z bieżnią i monitorem automatycznego pomiaru ciśnienia. 2. pokojem operatora gammakamery (sterownią) a pomieszczeniem w którym będzie zainstalowany dostarczany system wysiłkowy z bieżnią i monitorem automatycznego pomiaru ciśnienia. | TAK |  | – |
| IV. Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla oferowanej gamma kamery i jej wszystkich komponentów (opisanych w częściach I - III) |
| 1 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 2 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48h od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. od podjęcia naprawy | TAK, podać |  | – |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 6 | Wykonawca zapewni: szkolenie w języku polskim Personelu z obsługi oferowanego urządzenia (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem), szkolenie z zakresu kontroli jakości wymaganej polskim prawem | TAK |  | – |
| 7 | Wsparcie aplikacyjne w j. polskim lub przy udziale tłumacza (wszystkie koszty szkoleń oraz tłumacza po stronie Wykonawcy) przez cały okres trwania gwarancji | TAK |  | – |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt przeglądów technicznych i testów specjalistycznych (zgodnych z Dz.U. z 2017 r. poz 884 lub nowelizacją rozporządzenia) przez cały okres trwania udzielonej gwarancji | TAK |  | – |
| 8 | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 9 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| V.A - AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU Z WYPOSAŻENIEM - 1 SZTUKA |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 2 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 3 | Automatyczny jednogłowicowy wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany na dedykowanym wózku wyposażonym w cztery kółka samonastawne, wszystkie odrębnie blokowane | TAK |  | – |
| 4 | Zasilanie: sieciowe 230 V (50/60 Hz), akumulatorowe - podwójny, szczelny akumulator kwasowo - ołowiowy | TAK |  | – |
| 5 | Bezprzewodowa konstrukcja - sterowanie i kontrola nad protokołami wstrzykiwacza zdalne (ze sterowni) z wykorzystaniem połączenia Wi-Fi w technologii P2P pomiędzy wstrzykiwaczem a monitorem przy pomocy pilota zdalnego sterowania IR | TAK |  | – |
| 6 | Pomiary ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 7 | Historia iniekcji - przechowywanie, przeglądanie i możliwość eksportu danych min. 100 ostatnich iniekcji wraz z wartością ciśnienia i prędkości przepływu | TAK |  | – |
| 8 | W zestawie - podgrzewacz środka kontrastowego 37°C ± 4°C | TAK, podać |  | – |
| 9 | Głowica wstrzykiwacza wyposażona w min. ekran dotykowy LCD 5,7", przycisk uzbrojenia, przełącznik programowy wł./wył. | TAK, podać |  | – |
| 10 | Ciśnienie max. 300 psi | TAK |  | – |
| 11 | Prędkość przepływu w zakresie 0,1 do 10 ml/s | TAK, podać |  | [1,2] |
| 12 | Objętość max. 190 ml | TAK |  | – |
| 13 | Prędkość napełniania ręcznego/ automatycznego do 10 ml/s | TAK |  | – |
| 14 | Protokoły wielofazowe: do 6 faz, przechowywanie 20 różnych, nazwanych protokołów | TAK |  | – |
| 15 | W zestawie z oferowanym wstrzykiwaczem Wykonawca dostarczy: jednorazowe zestawy (pakowane indywidualnie): strzykawka 190 ml z dedykowaną rurką do szybkiego napełniania (pakowane w torebce) oraz pojedyncza rurka spiralna 300 psi o długości ok. 150 cm - w ilości 50 kompletów | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla oferowanego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu (opisanego w części V.B) |
| 16 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 17 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 18 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48h od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 19 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. od podjęcia naprawy | TAK, podać |  | – |
| 20 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 21 | Szkolenie w języku polskim personelu z obsługi oferowanego urządzenia (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 22 | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 23 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| V.B - OSŁONNY POJEMNIK DO PRZENOSZENIA STRZYKAWEK Z IZOTOPEM (PODCZAS WYKONANIA DYNAMICZNEGO BADANIA SPECT) - 1 SZTUKA |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 2 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 3 | Minimalna długość wewnętrzna oferowanego pojemnika 20 cm, osłonność 0.32 cm Pb, dwa otwory o średnicy 4 - 5 mm na wprowadzenie linii infuzyjnych (wężyków) do podawania izotopu i soli fizjologicznej, zamek zatrzaskowy | TAK |  | – |
| 4 | Okres gwarancji na pojemnik od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| V.C - WOLFRAMOWE OSŁONKI NA STRZYKAWKI - 4 SZTUKI |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 2 | Oferowane osłonki fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 3 | Wykonawca dostarczy dedykowane osłonki przeznaczone do zredukowania dawki promieniowania gamma i beta, oddziałującego na palce podczas pracy z radiofarmaceutykami. Strzykawka do umieszczenia w oferowanym modelu osłonki i unieruchamiania śrubką | TAK |  | – |
| 4 | Oferowane osłonki dedyk. do osłony strzykawek o pojemnosci 2 ml i długości strzykawek 53 mm | TAK |  | – |
| 5 | Osłonki wykonane są ze szkła akrylowego o grubości 5 mm i warstwy wolframu o grubości 2 mm, włączając w to okienko ołowiane. Dobrą widoczność zawartości strzykawki w osłonce umożliwia okienko z zamontowaną szybką ołowianą oraz jasne wnętrze | TAK |  | – |
| 6 | Okres gwarancji na osłonki od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| V.D - PRZENOŚNY MIERNIK SKAŻEŃ RADIOAKTYWNYCH - 1 SZTUKA |  |  |  |
| 1 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 2 | Oferowane urządznie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 3 | Przenośny monitor/miernik skażeń radioaktywnych przeznaczony do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma | TAK |  | – |
| 4 | Wskazania danych pomiarowych w trzech odrębnych jednostkach: Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa; skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa; µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma | TAK |  | – |
| 5 | Detektor: okienkowy licznik Geigera-Müllera | TAK |  | – |
| 6 | Zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h, skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2, częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps | TAK |  | – |
| 7 | Zakres energ. pomiaru: dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30%, od 20 keV przy otwartej przesłonie (w odniesieniu do Cs-137), prom. beta: powyżej 100keV, prom. alfa: powyżej 4 MeV | TAK |  | – |
| 8 | Podstawowy błąd pomiaru: promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137), promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania) | TAK |  | – |
| 9 | Zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH | TAK |  | – |
| 10 | Czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godzin | TAK |  | – |
| 11 | Masa miernika ok. 500 g | TAK |  | – |
| 12 | Dodatkowe funkcje miernika, min. ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego, odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego, uśredniania wyniku pomiaru, współpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru, zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu, sygnalizujące: przekroczenie zakresu pomiarowego, ustawionego progu alarmu, podwyższonego poziomu promieniowania, niskie napięcie zasilania, zakończenie czasu ładowania akumulatorków | TAK |  | – |
| 13 | W zestawie: oferowany miernik z gniazdem sondy i z wewnętrzną pamięcią na min. 4000 wyniki pomiarów, dedykowany program do rejestracji danych na komputerze PC, kabel USB do połączenia oferowanego miernika z komputerem PC | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla oferowanego miernika skażeń radioaktywnych (opisanego w części V.C) |
| 14 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 15 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 16 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 72h od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 17 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 7 dni od podjęcia naprawy | TAK, podać |  | – |
| 18 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 19 | Szkolenie w języku polskim personelu z obsługi oferowanego urządzenia (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 20 | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| V.E - STSTEM WYSIŁKOWY Z BIEŻNĄ I MONITOREM AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI - 1 ZESTAW |
| 1 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 2 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 3 | W ramach dostawy Wykonawca dostarczy i zainstaluje system wysiłkowy z bieżnią i modułem do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi o parametrach minimalnych jak poniżej, zainstalowany na dedykowanym, fabrycznie przystosowanym wózku diagnostycznym z bezpiecznym zasilaniem i z separacją elektryczną pacjenta | TAK |  | – |
| 4 | Pomiary odcinka ST: amplituda ST, nachylenie ST, nachylenie ST z uwzgl. częstości rytmu serca | TAK |  | – |
| 5 | Detekcja i dokumentacja arytmii | TAK |  | – |
| 6 | Wybór protokołów, m.in. Bruce, zmodyfikowany Bruce, Naughton, Ellestad | TAK |  | – |
| 7 | Stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | – |
| 8 | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 [Hz], filtracja FRF lub Cube Spine | TAK |  | – |
| 10 | Filtr zakłóceń sieciowych (50/60 Hz) | TAK |  | – |
| 11 | Automatyczna kompensacja lini odniesienia | TAK |  | – |
| 12 | Prezentacja uśrednionych zespołów EKG | TAK |  | – |
| 13 | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 14 | Obliczanie MET | TAK |  | – |
| 15 | Okno trendów, m.in. częstości rytmu serca, poziom i nachylenie odcinka ST w funkcji czasu, poziom odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca, VE/min | TAK |  | – |
| 16 | Możliwość wprowadzania leków zażywanych przez pacjenta | TAK |  | – |
| 17 | Akwizycja EKG 12 oraz 15 kanałowa przez cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | TAK |  | – |
| 18 | Moduł akwizycyjny sygnału wyposażony w programowalne przyciski służące do uruchamiana i zatrzymywania, min.: zapisu EKG, zapisu w trybie arytmii, wydruku | TAK |  | – |
| 19 | Analiza EKG pod kątem położenia i nachylenia odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń | TAK |  | – |
| 20 | Wyświetlanie uśrednionych pobudzeń z maksymalnie 5 wybranymi spoczynkowymi EKG w celu porównania lub wydruku | TAK |  | – |
| 21 | System wyposażony w wydzieloną, zintegrowaną, klawiaturę funkcyjną do sterowania przebiegiem badania oraz sterowania pracą bieżni (szybkość, nachylenie, wstrzymanie fazy, przejście do kolejnej fazy, wydruki na żądanie itp.) | TAK |  | – |
| 22 | Wydruki raportów podczas badania, m.in. wydruk 10 s EKG z pamięci urządzenia; 10-sekundowy odcinek EKG w trybie 5s z pamięci i 5s w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 23 | Wydruki raportów po zakończonym teście oraz na zakończenie każdego etapu, na formacie A4 na drukarce laserowej lub termicznej | TAK |  | – |
| 24 | Wbudowana lokalna baza danych pacjentów i badań | TAK |  | – |
| 25 | Oprogramowanie systemu w pełni kompatybilne i umożliwiające podłączenie i współpracę (sterowanie) z zaoferowaną bieżnią | TAK |  | – |
| 26 | Oprogramowanie systemu w pełni kompatybilne i obsługujące zaoferowany moduł do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  | – |
| Bieżnia sterowana za pomocą komputera systemu wysiłkowego |  |  |  |
| 27 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 28 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 29 | Bez skokowa regulacja prędkości pasa w zakresie min. 0 - 24 [km/h] | TAK, podać |  | – |
| 30 | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni w zakresie min. 0 - 25% | TAK, podać |  | – |
| 31 | Nośność bieżni min. 200 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 32 | Długość użytkowa pasa ruchowego min. 150 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 33 | Szerokość pasa ruchowego min. 45 [cm] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 34 | Oferowana bieżnia wyposażona w min. poręcze z przodu i po bokach pasa ruchowego, kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie bieżni, przycisk awaryjnego zatrzymania oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci linki awaryjnej | TAK |  | – |
| 35 | Zasilanie jednofazowe, 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  | – |
| 36 | Samoczynna kalibracja prędkości i kąta nachylenia | TAK |  | – |
| 37 | Interfejsy komunikacyjne min. RS232 oraz USB | TAK |  | – |
| Monitor automatycznego pomiaru ciśnienia |  |  |  |
| 38 | Nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | – |
| 39 | Oferowane urządzanie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok prod. 2020 | TAK |  | – |
| 40 | Automatyczna komunikacja z oferowanym w części V.A systemem wysiłkowym | TAK |  | – |
| 41 | Pomiar ciśnienia w fazach spoczynkowych oraz podczas trwania badania zgodnie z prot. badania | TAK |  | – |
| 42 | Kolorowy wyświetlacz, min. 7" | TAK, podać |  | [1,2] |
| 43 | Zakres pomiarowy min. 20 - 270 [mmHg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 44 | Synchronizacja sygnału EKG z systemem wysiłkowym poprzez TTL | TAK |  | – |
| 45 | Maksymalna waga modułu 2 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 46 | Maksymalne wymiary modułu 25x20x15 [cm] | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla oferowanego systemu wysiłkowego z bieżnią i monitorem automatycznego pomiaru ciśnienia krwi (opisanego w części V.A) |  |
| 47 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 48 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 49 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48h od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 50 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. od podjęcia naprawy | TAK, podać |  | – |
| 51 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 52 | Szkolenie w języko polskim personelu z obsługi oferowanego urządzenia (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 53 | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 54 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| VI. WYMAGANIA ADAPTACYJNO - INSTALACYJNE I POMIAROWO - ODBIORCZE |
| 1 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany oferowany aparat. Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczącą istniejącej infrastruktury technicznej | TAK |  | ─ |
| 2 | w celu dokonania wizji lokalnej, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę - kontakt: Koordynator ds. techniczno - budowlano - instalacyjnych Andrzej Pietrzyk, tel. +48 502 299 843 (Dział Inwestycji i Remontów) lub Paweł Szkodny, tel. +48 504 299 344 (Dział Inżynierii Klinicznej) | TAK |  | ─ |
| 3 | Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na opisane poniże prace adaptacyjno - instalacyjne i wykorzystane materiały na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołów odbioru prac i odbioru instalacji, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego w zakresie poszczególnych branż (budowanej, elektrycznej, etc.). Niniejszy protokół musi być podpisany najpóźniej w dniu podpisania protokołu oferowanej gammakamery | TAK |  | ─ |
| 4 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania na własny koszt i we własnym zakresie: wszystkich niewykorzystanych materiałów budowlano - instalacyjnych, wszelkich opakowań, śmieci, gruzu i innych odpadów, które powstaną przy wykonywaniu poniższych prac oraz do ich ich utylizacji | TAK |  | ─ |
| 5 | Wykonawca w zakresie prac musi wykonać czynności związane z adaptacją pomieszczeń wskazanych na rysunku nr 1 (ZAŁĄCZNIK A) - „ Lokalizacja pomieszczenia gammakamery” oraz adaptację pom. 1.87 na pokój opisowy. Dostosowanie pomieszczeń objętych adaptacją w celu spełnienia wymagań oraz przepisów obowiązujących dla tego typu pracowni oraz wymagań instalacyjnych urządzenia. Zakres dostosowania: - wykonanie projektu aranżacji pracowni i pokoju opisowego w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz prac uwzględnionych w tym projekcie (t. j. demontaż istniejących ścianek działowych systemowych wraz demontażem instalacji tlenu i próżni umiejscowionej w ściance, demontaż drzwi przesuwnych, wykonanie nowych ścianek działowych systemowych (z osłoną antyradiacyjną/ ekranowaniem - jeżeli będzie wymagane), montaż okienka nieotwieralnego, montaż 3 szt. drzwi pełnych („100”-„110”) i drzwi przesuwnych w ściankach systemowych, wymiana wykładziny pcv, wymiana sufitu podwieszanego, wymiana oświetlenia, roboty wykończeniowe- malarskie, wywóz zdemontowanych elementów), - Wykonawca w adaptowanych pomieszczeniach ma obowiązek wydzielić sterownię. Wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki i sposobu wykończenia pomieszczeń oraz wymiary okna sterowni należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wykonania odpowiedniego oznakowania zewnętrznego pomieszczeń pracowni gammakamery, - dostosowanie systemu wentylacji do spełniania wymagań dla danego typu pomieszczeń, - wykonanie projektu powykonawczego dla nowych instalacji | TAK |  | ─ |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawdzającego projektu technicznego potwierdzającego przeniesienie obciążeń przez stropy od montowanego urządzenia opracowany przez jednostkę projektową posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w odpowiedniej branży. W przypadku ciężaru urządzenia oraz wyposażenia przewyższających nośność stropu (i wytrzymałość posadzki) Wykonawca wykona projekt techniczny wzmocnienia stropu oraz na własny koszt uzyska stosowne pozwolenia oraz wykona wzmocnienie stropu i posadzki w pomieszczeniu wg opracowanego projektu. Projekt musi być opracowany przez jednostkę projektową posiadającą wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej branży. W załączeniu rysunek nr 2 (ZAŁĄCZNIK B) – Projekt bud; „Konstrukcja –rzut piwnic” oraz opis techniczny budynku i obliczenia statyczne stropu nad piwnicą (strop żelbetowy gr.15 cm - poz. P-1.1) (ZAŁĄCZNIK C) | TAK |  | ─ |
| 7 | Droga transportu/wprowadzenie urządzenia – Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób dostarczenia i wprowadzenia urządzenia do pomieszczenia, w przypadku zniszczenia elementów wykończeniowych jak i konstrukcyjnych zobowiązuje się do ich pełnego odtworzenia do stanu pierwotnego | TAK |  | ─ |
| 8 | Po stronie Wykonawcy będzie dostarczenie wyposażenia meblowego pracowni (blaty robocze, krzesła ergonomiczne, szafki na akcesoria, itp.) | TAK |  | ─ |
| 9 | W przypadku uszkodzenia warstw wykończeniowych posadzek, ścian, drzwi, okien, itp. w pomieszczeniach, Zakładu Medycyny Nuklearnej, Wykonawca we własnym zakresie doprowadzi do odtworzenia stanu pierwotnego przed zniszczeniem. Zamawiający informuje że w budynku jest ogrzewanie podłogowe wodne | TAK |  | ─ |
| 10 | Wykonawca ma obowiązek dostosować adaptowane pomieszczenie do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK |  | ─ |
| 11 | Wykonawca ma obowiązek dostosować adaptowane pomieszczenia do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31) | TAK |  | ─ |
| 12 | Wykonawca musi dostosować adaptowane pomieszczenie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180, poz. 1325) - w szczególności min. powierzchnia pomieszczenia gamma kamery 20 m2, wysokość pomieszczenia min. 2,5 m | TAK |  | ─ |
| 13 | Wykonawca ma obowiązek dostosować adaptowane pomieszczenie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 884) | TAK |  | ─ |
| 14 | W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ma obowiązek opracować sprawdzający projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym dla istniejącej pracowni tomografii komputerowej oraz w razie takiej potrzeby dostosować obecne osłony do wymagań nowego projektu. We własnym zakresie i na własny koszt, ponadto ww. projekt musi uzgodnić z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a także Państwową Agencją Atomistyki. Wykonawca ma obowiązek opracować dokumentację związaną z ochroną radiologiczną działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej (SPECT-CT, nowo instalowanym urządzeniem, pracownia izotopowa klasy II) wymaganą do uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki. Wykonawca we własnym zakresie musi wykonać osłony stałe przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z w/w projektem na wszystkich wymaganych projektem ścianach, oknach, drzwiach, posadzkach i stropach adaptowanych pomieszczeń | TAK |  | ─ |
| 15 | Po stronie Wykonawcy będzie dokonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień w urzędach | TAK |  | ─ |
| 16 | Wykonawca przed przystąpieniem do czynności odbiorowych ma obowiązek wykonać testy specjalistyczne i odbiorcze w zakresie promieniowania jonizującego | TAK |  | ─ |
| 17 | Wykonawca ma obowiązek wykonania odpowiedniego oznakowania zewnętrznego pomieszczeń pracowni dostarczanej gammakamery | TAK |  | ─ |
| 18 | Na potrzeby dostawy i montażu gammakamery należy przebudować pomieszczenie przeznaczone pod montaż urządzenia, a tym samym wykonać nowa instalację elektryczną, zgodnie z poniższym zakresem: -demontaż starej instalacji elektrycznej, - wykonać 2 WLZ wraz z zabezpieczeniami (zasilanie zwykłe, zasilanie UPS-owe) z TB znajdującej się w rejestracji od strony północnej budynku (orientacyjna odległość ok 50m) do nowej TB zlokalizowanej w sterowni. - w pomieszczeniu sterowni zamontować 8 gniazd UPS oraz 10 zwykłych (instalację poprowadzić podtynkowo), - w pomieszczeniu Gammakamery zamontować 2 gniazda zwykłe (gospodarcze) oraz zasilić urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta, - wymienić oświetlenie na oprawy typu LED, zamontować oprawy awaryjne i ewakuacyjne (powierzchnia pomieszczenia podana w specyfikacji budowlanej), - wykonać połączenia wyrównawcze oraz ochronne. - w pomieszczeniu 1.87 zamontować 8 gniazd UPS oraz 8 zwykłych, obwody wykonać z TB zlokalizowanej w rejestracji (odległość max 20m). Instalację wykonać podtynkowo, pomieszczenie po wykonaniu prac instalacyjnych należy wymalować | TAK |  | ─ |
| 19 | Parametry minimalne opraw: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: 10°C ÷ +40°C, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego | TAK |  | ─ |
| 20 | Dokumenty wymagane w zakresie branzy elektrycznej: - Projekt wykonawczy- uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna. - Projekt powykonawczy, pomiary elektryczne: rezystancja izolacji, wyłączniki RCD, pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji uziemienia. Dokumentacja projektowa musi być dostarczona w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej (edytowalnej; .doc, .dwg, .zuz oraz nieedytowalnej .pdf) | TAK |  | ─ |
| 21 | Wymagania do SIWZ w zakresie wentylacji: - opracowanie jeżeli wynika to z wymogów instalowanego urządzenia (wymaganych adaptacji ścian działowych) - projektu adaptacji systemu SAP w obszarze objętym adaptacją, - opracowanie jeżeli wynika to z wymogów instalacji urządzenia projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód oraz pozwoleń. Wymagania dla chłodzenia powietrzem pomieszczenia gammy kamery należy przyjąć zgodnie z bieżącymi przepisami BHP oraz innymi regulacjami dotyczącymi obsługi i użytkowania pomieszczeń diagnostyki obrazowej. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego należy obliczyć w oparciu o zyski ciepła (zalecane nie mniejszą ilość wymian niż 4 wymiany na godzinę), - wykonanie jeżeli wynika to z wymogów instalacji urządzenia projektu wykonawczego maszynowni dla potrzeb system wentylacji ewentualnie adaptacji istniejącej maszynowni pod potrzeby ww. systemu, - wykonanie jeżeli wynika to z wymogów instalacji urządzenia projektu adaptacji instalacji ciepła technologicznego oraz wody lodowej pod potrzeby projektowanych/modyfikowanych systemów, - wykonaniem jeżeli wynika to z wymogów instalacji urządzenia projektu AKPIA systemu wentylacji, - wdrożenie wraz z odbiorem, czynności wynikających z opracowanych projektów wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń i odbiorów, - w pomieszczeniu kierownika oddziału (docelowo pokój lekarza - opisowy) należy zastosować klimatyzator chłodniczy o mocy 3,5 kW - Wykonawca przed odbiorem przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma obowiązek wykonać na własny koszt pomiary wydajności wentylacji nawiewno-wywiewnej | TAK |  | ─ |
| 22 | Wymagania w zakresie sieci komputerowej: - opracowanie projektu wykonania sieci komputerowej w następujących pomieszczeniach : a) w pomieszczeniu 1.87 w ilości min 10. gniazd logicznych na potrzeby adaptacji pomieszczenia na pokój opisowy b) w pomieszczeniach 1,37 i 1,38 przekładka istniejących 10 punktów logicznych i zamontowanie ich ponownie w wybudowanych pomieszczeniach gamma kamery i jej sterowni. c) w pomieszczeniu gamma kamery przewidzieć gniazda do podłączenia aparatu zamontowane w klapie podłogowej w sąsiedztwie gamma kamery w ilości minimum niezbędnej do podłączenia dostarczanego aparatu plus jeden zapasowy. Jeżeli dostarczany aparat wymaga do podłączenia innego medium niż kabel UTP (np. światłowód) , należy przewidzieć doprowadzenie takiego medium d) wykorzystanie w projekcie istniejącego węzła sieciowego na parterze. e) wykorzystanie wolnych miejsc w istniejącym patchpanelu firmy R&M z systemem gęstego upakowania 48 portów f) wykorzystanie okablowania i komponentów w standardzie Cat6 UTP - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z projektem - dostarczenie kabli połączeniowych do węzła sieci i podłączenia urządzeń końcowych - wykonanie pomiarów dynamicznych wszystkich punktów logicznych i dostarczenie wyników pomiaru | TAK |  | ─ |

Załącznik nr 6 – Formularz Cenowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena za zestaw netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Cena [PLN] (3 x 4 x współczynnik stawki podatku VAT) |
| 1. | Gammakamera SPECT do badań kardiologicznych z wyposażeniem – 36 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| 2. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu z wyposażeniem – 36 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| 3. | Osłonny pojemnik do przenoszenia strzykawek z izotopem – 36 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| 4. | Wolframowe osłonki na strzykawki – 36 miesięcy gwarancji | 4 |  |  |  |
| 5. | Przenośny miernik skażeń radioaktywnych – 36 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| 6. | System do badań wysiłkowych z bieżnią i monitorem automat. pomiaru ciśnienia – 60 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| 7. | Prace adaptacyjno – instalacyjne niezbędne do prawidłowego działania zaoferowanej gammakamery SPECT do badań kardiologicznych i jej komponentów – 36 miesięcy gwarancji | 1 |  |  |  |
| R a z e m |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

.................................................................                                                              ..........................., dnia   …………...............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.............................................                               ................................., dnia .................

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy