## Sheet1
Zadanie 1. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 8 |  |  |  |  | 3
2. | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
3. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 8 |  |  |  |  | 3
4. | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 20 |  |  |  |  | umowa sprzedaży
5. | Worki do drenażu |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
6. | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  | szt | 3 |  |  |  |  | 2
7. | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
8. | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  | szt | 3 |  |  |  |  | 2
9. | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
10. | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
11. | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
Zadanie 2. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  | szt | 7 |  |  |  |  | 4
2. | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2. | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3. | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4. | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5. | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6. | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7. | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8. | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9. | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10. | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11. | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12. | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13. | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zadanie 3. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Klipsy neurochirurgiczne typu L-clips otwierane od środka tytanowe, stałe rozmiar od 3mm do 25mm. Produkt sterylny |  | szt | 8 |  |  |  |  | 5
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klipsy wykonane z czystego tytanu zgodnie z ISO 5832-32 lub równoważne, kompatybilne z MRI, zmiejszają artefakt w badaniu MR/CT
2. | Każdy klips pakowany oddzielnie w specjalne membranowe pudełko i zaopatrzony na trwałe numerem seryjnym
3. | Klipsy zapakowane sterylnie
4. | Opakowanie klipsa wyposażone w etykietę z numerem katalogowym klipsa i numerem seryjnym, któa może być dołączona do dokumentacji pacjenta
5. | Siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713 lub równoważną
Zadanie 4. Implanty twarzoczaszkowe I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Śruba do stabilizacji zgryzu 2,0 mm, długość 8mm, stal nierdzewna |  | szt | 40 |  |  |  |  | umowa sprzedaży
2. | Płytka rekonstrukcyjna dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwością mocowania srubami, średnica 24mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
3. | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwoscią mocowania śrubami, średnica 35mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
4. | Płytka adaptacyjna gwintowana 2,0, prosta, 12-otworowa, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 10 |  |  |  |  | 2
5. | Śruba tytanowa 2,4mm z nagwintowaną głową, blokująca się w płycie samogwintująca, krzyżak, długości 8mm, 10mm, 12mm. Opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 15 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
6. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 1,5mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
7. | Płytka adaptacyjna, 12 otworów, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
8. | śruba, 2,0mm, samogwintująca, długość 18mm, stop tytanu, opakowanie zawiera 1 śrubę w clipie |  | szt | 4 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
9. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 2,0mm, czysty tytan |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
10. | Śruba tytanowa 2,0mm, samogwintująca, krzyżak długości 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 60 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
Razem:
Zadanie 5. Implant słuchu z procesorem mowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1 | System wspomagający słyszenie składający się z implantu magnetycznego przeznaczonego dla pacjentó z utratą słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego przy progu przewodnictwa kostnego nie mniejszym niż 45dB HL |  | szt | 1
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty larybgologiczne (implant słuchu wraz z procesorem mowy) |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | System implantów na przewodnictwo kostne
1.1 | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrzne i dóch zewnętrznych) – implantu tytanowo/magnetycznego, całkowicie wszczepialnego, aparatu słuchowego (procesor mowy) wyposażonego w element metalowy do mocowania z magnesem oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z aparatem słuchowym
1.2 | Średni próg dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla częstotliwości 250Hz, 500Hz, 100Hz, 2000Hz, 4000Hz jest równy lub mniejszy 45db HL.
1.3 | Zastosowanie w leczeniu niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych
1.4 | Certyfikat dla urządzeń medycznych i potwierdzenia zgłoszenia systemu dla właściwych instytucji państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. | Ćzęść implantowa (wewnętrzna)
2.1 | Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany srubami. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę.
2.2 | Implant magnetyczny złożony z 2 magnesów
2.3 | Implant magnetyczny mocowany za pomocą min 4 śrub o długości nie przekraczającej 4mm
2.4 | Implant tytanowy, który po wszczepieniu nie wystaje poza linię kości czaszki i nie powoduje naprężeń skóry
2.5 | Implant wszczepiany pod skórę głowy, złożony z 2 magnesów w celu optymalnego pozycjonowania procesora dźwięku
2.6 | Implant magnetyczny nie grubszy ni 3 mm
3. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania mini śrub, miarki mierzące grubość skóry (3mm i 5mm), wzornik miejsca nacięcia skóry
4. | Procesor dźwięku (część zewnętrzna)
4.1 | procesor dźwięku bezzaczepowy, wyposażony w wibrator kostny
4.2 | Wielokanałowy procesor dźwięku (co najmniej 8 kanałów)
4.3 | wbudowane min 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy
4.4 | Ilosć programów min 4
4.5 | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
4.6 | maksymalne wzmocnienie dźwięku dochodzące do 45dB
4.7 | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas okresu pooperacyjnego
4.8 | Żywotność baterii min 15 dni przy pracy 15 godz/dobę
4.9 | Dostępność w min 4 kolorach
4.10 | Możliwość badania MRI 1,5T oraz 3 T – urządzenie posiada odpowiednie zezwolenia/dopuszczenia do przeprowadzania takich badań
4.11 | Możliwość badania MRI 1,5T oraz 3 T – możliwość badania bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiejkolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządzenia)
4.12 | Waga procesora dźwięku max 10g
4.13 | procesor dźwięku był przymocowany do skóry głowy za pomoca magnesu, którego powierzchnia wynosi min 5cm2 co pozwoli na zredukowanie nacisku na skórę głowy do 1N
4.14 | Urządzenie współpracujące z interfejsem Hi-Pro
5.1 | Magnes zewnętrzny utrzymujący procesor dźwięku
5.1 | Magnes złożony z 2 wbudowanych magnesów utrzymujących procesor dźwięku w odpowiedniej pozycji
5.2 | Min 7 stopni sił magnesu, dobieranego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta
Zadanie 6. System do stabilizacji transpedikularnej przezskórnej do aparatu OARM.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1 | System tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca. System kompatybilny z aparatem OARM firmy Medtronic posiadanym przez Zamawiającego. |  | kpl | 4
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE system tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S do aparatu OARM |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku.
2 | Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm.
3 | Śruby kodowane kolorami o średnicach 4,5 do 8,5 mm skok co 1 mm, oraz długościach w zależności od srednicy i długosci łopatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm.
4 | Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie, znajdujące się pod kątem 120 st względem siebie - pakowane starylnie.
5 | Podajnik cementu pakowany sterylnie
6 | Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
7 | Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem, celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm, o długosci od 30 do 80 mm stopniowane co 5 mm, oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, możliwosć zastosowania pręta prostego 480mm i 600 mm.
8 | Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5mm i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm.
9 | W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min 3 rózne srednice, 2 długości oraz 2 kształty noży - stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną lub tępą.
10 | W zestawie instrumentarium zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia Cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
Zadanie 7. Asortyment jednorazowy do angioplastyki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 180cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 5 |  |  |  |  | 4
2. | prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 260cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 40 |  |  |  |  | 20
3. | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,38, dł. 260. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyn mózgowych. |  | szt | 30 |  |  |  |  | 5
Razem:
Zadanie 8. System do zamykania tętnicy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1 | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F, 6F, 7F, 8F. Wyposażone w biodegradowalny korek kolagenowy, absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do pozycjonowania urządzenia i port boczny jako wskaźnik przepływu krwi |  | szt | 100
Razem: