Załącznik nr…..

Respirator stacjonarno - transportowy - 2 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania Ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji 2025 , urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | TAK |  |
| 8 | Ochrona przed wilgocią | PODAĆ |  |
| II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |  |
| OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 2 | Respirator stacjonarno - transportowy. Waga respiratora max. 7 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej, min. dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 4 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 6 | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym | TAK |  |
| 7 | Stopień ochrony IP 34 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną | TAK |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 300 minut | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów widoczny nawet w przypadku wyłączonego respiratora | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -28 VDC | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
| 12 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 13 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 14 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 15 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 16 | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK |  |
| 17 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 18 | VSV | TAK |  |
| 19 | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo | TAK |  |
| 20 | APRV | TAK |  |
| 21 | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów | TAK |  |
| 22 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w funkcję umożliwiającą na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 23 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 24 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 25 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel lub podobne | TAK |  |
| 26 | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | TAK |  |
| 27 | Funkcja natlenowania 100% O2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 28 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu, zakres min. 2-70 l/min. oraz wartości FiO2 | TAK, PODAĆ |  |
| 29 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów | TAK |  |
| 30 | Tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK |  |
| 31 | Manewr kreślenia krzywej P/V | TAK |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
| 32 | Częstość oddechów dla dorosłych i dzieci, minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 3000 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 34 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | TAK, PODAĆ |  |
| 35 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK, PODAĆ |  |
| 36 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 37 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK, PODAĆ |  |
| 38 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 1 – 80 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 39 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 40 | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 41 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 42 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 43 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK, PODAĆ |  |
| 44 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK, PODAĆ |  |
| 45 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK, PODAĆ |  |
| 46 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min | TAK, PODAĆ |  |
| 47 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 48 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | TAK, PODAĆ |  |
| 49 | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV - przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK |  |
| 50 | Funkcja automatycznej synchronizacji pacjent-respirator podczas całego cyklu wentylacji, jak np. wyzwalanie wdechu, szybkość wzrost ciśnienia wdechowego i faza wyzwalania wydechu przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | TAK |  |
| 51 | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK, PODAĆ |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 52 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji z funkcją gestów, przekątna minimum 10 cali. | TAK, PODAĆ |  |
| 53 | Integralny pomiar stężenia tlenu za pomocą czujnika bezobsługowego. | TAK |  |
| 54 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 55 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 56 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 57 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 58 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 59 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 60 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 61 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 62 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 63 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 64 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 65 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 66 | I:E | TAK |  |
| 67 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 68 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 69 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
| 70 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 71 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 72 | Indeks RSBI | TAK |  |
| 73 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 74 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 75 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 100 godzin | TAK, PODAĆ |  |
| 76 | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | TAK, PODAĆ |  |
| ALARMY |  |  |  |
| 77 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 78 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 79 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 80 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 81 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 82 | Częstości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 83 | Bezdechu | TAK |  |
| 84 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 85 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 5000 zdarzeń | TAK, PODAĆ |  |
| INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 86 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 87 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 88 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 89 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 90 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 91 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny | TAK |  |
| 92 | Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
| 93 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku – 2 szt. | TAK |  |
| 94 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
| 95 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
| 96 | Wózek transportowy kompatybilny z urządzeniem – 1 szt. | TAK |  |
| 97 | Wąż przyłączeniowy 5 m ze złączem typu DIN – 1 szt. | TAK |  |
| 98 | Płuco testowe z możliwością sterylizacji | TAK |  |
| 99 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż l raz w roku. | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Serwis na terenie Polski | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Paszport techniczny (wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją) | TAK |  |
| 10 | Aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie gwarancji w ramach ceny oferty. | TAK, PODAĆ |  |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis