OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3) Narzędzia i urządzenia do  kolumny laparoskopowej  kompatybilne ze sprzętem firmy Karl Storz

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane | Maksymalny termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manipulator maciczny uniwersalny - 2 zestawy |  |  | do 8 tygodni |
| 1 | Manipulator maciczny wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, zestaw składający się z: | TAK |  |  |
|  | - uchwytu umożliwiającego płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 - 90 stopni oraz zablokowanie jej w pozycji 0, 30, 45, 60 stopni - szt. 2 | TAK |  |  |
|  | - łopatki anatomicznej do napinania sklepień pochwy, z uchwytem prostopadłym do obracania, rozmiary łopatek: krótka - szt. 2 Długa – szt. 2 | TAK |  |  |
|  | - wymiennych końcówek manipulacyjnych, domacicznych, rodzaje: stożkowa z gwintem średnia - szt. 2, atraumatyczna - szt. 2 | TAK |  |  |
|  | - nasadki uszczelniającej pochwę, z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanej wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej manipulatora, zapobiegającej ucieczce gazu po przecięciu sklepienia pochwy - szt. 2 | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy manipulatora autoklawowalne | TAK |  |  |
| 2 | Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 zestaw |  |  | do 8 tygodni |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK |  |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z posiadanym przez Zamawiającego sterownikiem kamery firmy Karl Storz i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |  |
| 3 | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 20 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 – 10 mm, dł. min. 250 cm | TAK |  |  |
| 5 | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm | TAK |  |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe |  |  | do 8 tygodni |
| 6 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5 mm, dł. 36 cm | TAK |  |  |
| 7 | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki. | TAK |  |  |
| 8 | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki. | TAK |  |  |
| 9 | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, dł. 33 cm | TAK |  |  |
| 10 | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, dł. 33 cm | TAK |  |  |
| 11 | Kleszcze chwytające, jelitowe, obie bransze ruchome, okienkowe; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – | TAK |  |  |
| 12 | Kleszcze chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | TAK |  |  |
| 13 | Wkład zamienny typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome, bipolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm | TAK |  |  |
| 14 | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 15 | Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, jednorazowe, sterylne (10 szt. w opak.), kompatybilne z uchwytami plastikowymi posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz | TAK |  |  |
| 16 | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 17 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | TAK |  |  |
| 18 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 13 cm | TAK |  |  |
| 19 | Instrument typu Berci do zamykania powięzi, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm | TAK |  |  |
| 20 | Popychacz węzłów typu Clermont - Ferrand, śr. 5 mm, dł. 36 cm | TAK |  |  |
| 21 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny). | TAK |  |  |
| 22 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny). | TAK |  |  |
| 23 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź tępy) | TAK |  |  |
| 24 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 10 – 11 mm | TAK |  |  |
| 25 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 5 – 6 mm | TAK |  |  |
| 26 | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu) . | TAK |  |  |
| 27 | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 5 -6 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu) | TAK |  |  |
| 28 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 14 - 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny). | TAK |  |  |
| 29 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 14 - 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK |  |  |
| 30 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | TAK |  |  |
| 31 | Przewód HF, bipolarny, do diatermii Erbe, dł. 300 cm | TAK |  |  |
| 32 | Przewód HF, bipolarny, do diatermii Valleylab, dł. 300 cm | TAK |  |  |
| 33 | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2 x 4, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 34 | Kleszcze chwytające, bransze typu REDDICK-OLSEN, ząbkowane, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 35 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, długość 250 cm | TAK |  |  |
| 36 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 5 mm. | TAK |  |  |
| 37 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 8 mm | TAK |  |  |
|  | Manipulator maciczny typu HOHL - 1 zestaw |  |  | do 8 tygodni |
| 38 | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony z elementów wielokrotnego użytku: | TAK |  |  |
|  | Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do których mocowane są elementy manipulatora | TAK |  |  |
|  | Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 cm - średnia, śr. 35 mm, długość 30 cm - mała, śr. 32 mm, długość 30 cm | TAK |  |  |
|  | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - duży, śr. 20 mm - mały, śr. 15 mm | TAK |  |  |
|  | Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - długi, dł. 60 mm, śr. 6 mm - długi, dł. 80 mm, śr. 6 mm - długi, dł. 100 mm, śr. 6 mm | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno - operacyjny z optyką 2,9 mm |  |  | do 8 tygodni |
| 39 | Optyka histeroskopowa: - śr. 2,9 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - 3 szt. | TAK Wyposażona w oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 40 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - rozmiar nie większy niż 4,3 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr., półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, – 3 szt. | TAK |  |  |
| 41 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 5 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania, – 3 szt. | TAK |  |  |
| 42 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm. | TAK |  |  |
| 43 | Nóż morcelacyjny typu Chardonnens, rozbieralny, śr. 10 mm, dł. 22 cm | TAK |  |  |
| 44 | Ostrze zamienne do noża morcelacyjnego rozm. 10, sterylne, – 1 opak. | TAK |  |  |
|  | Pojemniki do sterylizacji |  |  | do 8 tygodni |
| 45 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm | TAK |  |  |
| 46 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm, | TAK |  |  |
| 47 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x254x165 mm | TAK |  |  |
| 48 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x252x141 mm | TAK |  |  |
|  | Optyka Egzoskopowa z filtrem ICG – 1 zestaw |  |  | do 8 tygodni |
| 49 | - Kąt patrzenia 0°, soczewki wałeczkowe typu HOPKINS II, ze zintegrowanym oświetlaczem - Długość 11 cm, śr. 10 mm - Wbudowany filtr do obrazowania z trybie bliskiej podczerwieni np. z odczynnikiem ICG - Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm - Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm i śr. do 10 mm - Uchwyt zaciskowy - Cylinder mocujący, otwierany, do optyk o śr. 10 mm, autoklawowalny | TAK |  |  |
|  | Rektoskop operacyjny – zestaw do TaTME |  |  | do 8 tygodni |
| 50 | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | Średnica ≥ 40 mm - 10 pkt. Średnica < 40 mm- 0 pkt. |  |  |
|  | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Adapter wysokoprzepływowy dla nakładki uszczelniającej , kompatybilny z tubusem rektoskopu z przyłączem typu Luer – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nakładka uszczelniająca, elastyczna, z minimum 4 dostępami narzędziowymi w rozmiarach 3mm, 5mm lub w zakresie od 13mm do 15mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Rektoskop operacyjny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ramieniem mechanicznym firmy KARL STORZ | TAK |  |  |
|  | Cystoskop |  |  | do 8 tygodni |
| 51 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy, średnica 19 Fr., 2 przyłącza LUER, do użycia z optyką o dł. 30 cm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Obturator cystoskopowy do płaszcza cystoskopowego o średnicy 19 Fr, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm, - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe |  |  | do 8 tygodni |
| 52 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 53 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13 - 13,5 mm, dł. robocza 10-12 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK |  |  |
| 54 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 13 – 13,5 mm | TAK |  |  |
| 55 | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara | TAK |  |  |
| 56 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 57 | Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 58 | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 -36 cm | TAK |  |  |
| 59 | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 60 | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2 x 4, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 61 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 62 | Kleszcze chwytające, jelitowe, obie bransze ruchome, okienkowe; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 63 | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 35 -36 cm | TAK |  |  |
| 64 | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze zagięte pod kątem 90o, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 65 | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze okienkowe, ząbkowane, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | TAK |  |  |
| 66 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm | TAK |  |  |
| 67 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x254x165 mm. | TAK |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy