## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę dwóch ambulansów typu B z zabudową medyczną oraz z noszami w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Nr sprawy: ZP/P/03/23
1.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ambulans typu B |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Koszt finansowania przedmiotu zamówienia - ambulans szt. 2 | ND | usł | 1 | 0 | 0 |  | 0 | ND | ND
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ pojazdu bazowego Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Nazwa firmy zabudowującej. Podać:……………………………………………………………………………………………………….……….
Rok produkcji pojazdu bazowego: wymagany min. 2021r.:
Autoryzowany serwis: Podać najbliższy siedziby Zamawiającego:………………………………………………………………..……..…………...
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
I. NADWOZIE
1 | Typu „furgon podwyższony ” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK
2 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele regulowane z podłokietnikami | TAK
3 | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m | TAK -podać
4 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym | TAK
5 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK
6 | Kolor nadwozia żółty | TAK
7 | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK
8 | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka | TAK
II. SILNIK I NAPĘD
1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK
2 | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm | TAK- podać
3 | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin | TAK- podać
5 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna o min. 5 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów | TAK- podać
6 | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) | TAK- podać
7 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK- podać
8 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK- podać
III. UKŁAD HAMULCOWY
1 | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK
2 | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK
3 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK
4 | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK
IV. UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK
2 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach: góra - dół oraz przód - tył | TAK
V. ZAWIESZENIE
1 | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża, stabilność i manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy transportu chorego | TAK
VI. OGRZEWANIE I WENTYLACJA
1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, | TAK
2 | Postojowe– grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy minimum 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) | TAK- podać
3 | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), | TAK- podać
4 | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), | TAK- podać
5 | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza aby fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans). | TAK
VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V | TAK- podać
2 | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1200W | TAK- podać
3 | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - Zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) | TAK- podać
4 | Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12Vzabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem. Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300 lx, a obszar otaczający min. 50 lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym | TAK- podać
5 | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący o minimalnych parametrach: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . | TAK- podać
6 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) -informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. | TAK- podać
VIII. OZNAKOWANIE POJAZDU, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
1 | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” | TAK
2 | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK
3 | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” Dopuszczono: belka świetlna | TAK- podać
4 | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. | TAK- podać
5 | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. | TAK- podać
6 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu | TAK
7 | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S”lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu | TAK- podać
8 | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK
IX. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | TAK
2 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK
3 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) | TAK
4 | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia | TAK
5 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min. 40 cm .Jeżeli drzwi są zamontowane, nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem, powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. | TAK- podać
6 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. | TAK- podać
7 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej- minimum: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz | TAK- podać
8 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK- podać
9 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej | TAK
10 | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK- podać
11 | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l. - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) Dopuszczono: Sufitowe gniazdo typu AGA | TAK- podać
12 | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100st. do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki. | TAK- podać
13 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK
14 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 | TAK- podać
15 | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK
16 | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK
17 | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK- podać
18 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową | TAK
19 | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych | TAK
X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA
1. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm | TAK- podać
2 | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK
3 | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM | TAK
4 | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia | TAK
5 | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy zainstalowne w konsoli centralnej oraz doprowadzeniem wyżej omówionych przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką (bez tabletu i bez drukarki ale z zasilaczem samochodowym) | TAK- podać
XI WYPOSAŻENIE POJAZDU
1 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym | TAK
2 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK
3 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym | TAK
4 | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. | TAK- podać
5 | Lampka co-pilot ( na giętkim przewodzie w kabinie kierowcy). | TAK
6 | Radio samochodowe w kabinie kierowcy | TAK
7 | Kamera cofania (wyświetlacz w kabinie kierowcy) | TAK
8 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK
9 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. | TAK- podać
10 | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (dwa rodzaje rodzaje). | TAK
11 | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK
12 | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK
13 | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie | TAK
14 | Lusterko wewnętrzne. | TAK
15 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi | TAK
16 | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK
17 | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. | TAK
18 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża | TAK
19 | Zestaw naprawczy | TAK
XII. WRAZ Z KOMPLETNYM AMBULANSEM WYKONAWCA ZAPENIA I MUSI PRZEKAZAĆ
1 | Gwarancja na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru będzie wynosiła minimum: - mechaniczna pojazdu bazowego, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy - gwarancja bez limitu kilometrów, - na lakier, na okres nie krótszy niż 36 miesiące, - na perforacje nadwozia na okres nie krótszy niż 60 miesiące, - na zabudowę medyczną na okres nie krótszy niż 12 miesiące | TAK- podać
2 | Wykonawca wraz z samochodem przekaże: - Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – pojazd specjalny – karetka sanitarna - Kartę pojazdu - Książkę serwisową pojazdu - Instrukcje obsługi w języku polskim - Wykonawca dostarczy kompletny ambulans do siedziby Zamawiającego - Karty gwarancyjne zabudowy medycznej | TAK- podać
XIII. PARAMETRY TECHNICZNE - KRYTERIUM OCENY B- PUNKTOWANE
1 | Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2000 cm3 | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
2 | Rozrząd silnika w formie łańcucha | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
3 | Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
4 | System przesuwu fotela u wezgłowia noszy System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
5 | System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych do przestrzeni ładunkowej | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
2.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Nosze główne |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Koszt finansowania przedmiotu zamówienia - nosze szt. 2 | ND | usł | 1 | 0 | 0 |  | 0 | ND | ND
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE NOSZY GŁÓWNYCH | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK
2 | Marka oraz model | TAK- podać
3 | System składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do i z ambulansu Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym Gumowy odbojnik na całej długosci noszy | TAK
4 | Systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK
5 | Regulacja wysokości w minimum sześciu poziomach | TAK- podać
6 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia) | TAK- podać
7 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). | TAK- podać
8 | Minimum dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK- podać
9 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789+A2 lub ją zastępującej lub „równoważnej” | TAK
10 | Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie | TAK- podać
11 | Dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera | TAK- podać
12 | Waga transportera zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub „równoważnej” - max. 28 kg | TAK- podać
13 | Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK
14 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | TAK
15 | System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków | TAK
16 | Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789+A2 lub ją zastępującą lub „równoważną” oraz PN EN 1865 lub „równoważnej” wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter). Podczas badania ofert Zamawiający będzie mógł wezwać do dostarczenia powyższej deklaracjI | TAK- podać
17 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ambulansu (karta gwarancyjna dostarczona wraz z dostawą) | TAK- podać
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą) | TAK
18 | Dopuszczono: Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022 Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne. Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK- podać jeśli dotyczy
Łączna wartość przedmiotu zamówienia: | [5 empty] | 0 | X | 0
Proszę podać / uzupełnić harmonogram spłat
Lp. | Data raty leasingowej | Rata leasingowa brutto | Kwota główna netto |  | Odsetki bieżące | Rata leasingowa netto
1 | Opłata Wstępna | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | …........ | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | …................. | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Wartość wykupu | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy