Szp/ZP – 369/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  19.12.2022 r.

INFORMACJA NR 3  DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa materiałów różnych”

Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 1

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu jedynie w zakresie długości przewodu 90 cm dla wagi pacjenta poniżej 3kg i powyżej 30 kg.

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%

(<70% nieokreślona)

prosimy o dopuszczenie czujnika o długości przewodu 90 cm

prosimy o dopuszczenie czujników o dokładności pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona).

prosimy o odstąpienie od wymogu fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faradaya.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 2

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze >30 kg (w opisie zamówienia jest sprzeczność, zamawiający opisuje wagę pacjenta dorosły powyżej 30 kg, po czym przywołuje parametr wagi pacjenta <30kg).

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%  (<70% nieokreślona)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 3

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze 1-20 kg (w opisie zamówienia jest sprzeczność, zamawiający opisuje wagę pacjenta dorosły powyżej 30 kg, po czym przywołuje parametr wagi pacjenta <30kg).

prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 1 - Pakiet 7 - poz. 4

prosimy o odstąpienie od wymogu czujnik sterylny i dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 30kg

prosimy o dopuszczenie czujników

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.