## 1
Wózek reanimacyjny - 16 szt.
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Wózek reanimacyjny - 16 szt.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (od 2022)
4 | Wymiary wózka 700x500x 900 +/- 50mm
5 | Blat roboczy z wgłębieniem, z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne oraz odbarwienia,
6 | dodatkowy, wysuwany blat roboczy
7 | Wymiary wózka 700x500x 900 +/- 50mm
8 | Szuflady zamykane na klucz- zamek centralny
9 | Pełny wysuw szuflad, samoczynne domykanie
10 | 4 szuflady o różnej głębokości (w najgłębszej możliwość umieszczenia aparatów ambu dla dorosłych i dzieci)
11 | Uchwyt z zamknięciem na worek na odpady
12 | Kosz uniwersalny
13 | Uchwyt na pojemnik z rękawiczkami
14 | Uchwyt pojemnika na ostre przedmioty
15 | Półka na defibrylator - w 6 wózkach
16 | Uchwyt na butlę z tlenem 2l
17 | Pojemnik na cewniki długie
18 | Uchwyt do prowadzenia wózka
19 | Nadstawka na leki- 3 rzędy kaset po 4 pojemniki - w 3 wózkach (bez półki na defibrylator)

## 2
LASER DO LECZENIA JASKRY
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
LASER DO LECZENIA JASKRY
1 | Rok produkcji
2 | Producent/ Model/ typ
3 | Aparat fabrycznie nowy
4 | Laser do leczenia jaskry wyposażony w technologię dzielenia fali ciągłej lasera na mikro pulsy aplikujące 31,3% wiązki ciągłej
5 | Długość fali lasera 810nm
6 | Moc impulsów regulowana w zakresie 50 - 3000 mW
7 | Laser kompatybilny z sondą do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej
8 | Laser kompatybilny z sondą wyposażoną w iluminację światłem białym
9 | Napięcie zasilania 100-240 V prądu przemiennego 50/60 Hz <0,8 A.
10 | Waga lasera poniżej 5 kg
11 | Czas trwania ekspozycji Puls CW: 10 ms - 9000 ms w krokach 606 i ciągły puls do 60 sekund
12 | Dodatkowy dedykowany port światła białego dla sondy G
13 | Wiązka pulsacyjna 0,05-1,0 ms w 19 krokach
14 | Interwał 1,0-10,0 ms w 90 krokach
15 | Cykl pracy wiązką przerywaną - płynna regulacja w zakresie od 0,5% - 50% oraz wstępnie ustawione 5%, 10% i 15% cykli roboczych
16 | Chłodzenie powietrzem
Sonda do lasera z wiązką mikropulsową: - 75 SZT. - sukcesywna dostawa
1 | Producent
2 | Do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej długość fali 810 nm jednorazowa i sterylna
3 | Światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy
4 | Kanał dla żelu wiskoelastycznego
5 | Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej
Sonda do lasera z wiązką ciągłą z transilluminacją: 15 SZT. - sukcesywna dostawa
1 | Producent
2 | Do leczenia wiązką ciągłą długość fali 810 nm
3 | Wyposażona w podświetlenie światłem białym , illuminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego końcówka profilowana do budowy gałki ocznej
4 | Jednorazowa i sterylna
5 | Posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transilluminacji

## 3
Taborety tapicerowane - 22 szt.
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Taborety tapicerowane - 20 szt.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (od 2022)
4 | Podstawa taboretu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
5 | Taboret ze stali nierdzewnej
6 | Siedzisko okrągłe, tapicerowane - tapicerka z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne (podać dopuszczane środki)
7 | Wysokość siedziska regulowana pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej
8 | Podstawa pięcioramienna z obręczą (podporą pod nogi)- 10 szt., bez obręczy - 10 szt.
Taborety tapicerowane z oparciem - 2 szt.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (od 2022)
4 | Podstawa taboretu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
5 | Taboret ze stali nierdzewnej
6 | Siedzisko okrągłe, tapicerowane - tapicerka z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne (podać dopuszczane środki)
7 | Wysokość siedziska regulowana pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej
8 | Podstawa pięcioramienna bez obręczy
9 | Koła jezdne o średnicy min, 50mm z możliwością blokady co najmniej 2kół
10 | Oparcie pleców

## 4
Głowica sektorowa do aparatu USG
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Głowica sektorowa do aparatu USG
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Zasilanie: 230V/ 50 Hz
5 | Kompatybilna z aparatem USG Mindray TE 7
6 | zakres częstotliwości pracy: min. 2-4 MHz
7 | Kąt obrazowania: 90 st.
8 | Liczba elementów piezoelektrycznych: min. 64
9 | Oprogramowanie Doppler CW do w/w USG

## 5
NAPĘD ORTOPEDYCZNY KOMPATYBILNY Z POSIADANYM SYSTEMEM TRS PROD. SYNTHES, możliwość stosowania akcesoriów wymiennie pomiędzy posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią Synthes 05.001.201 i oferowanym sprzętem
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
NAPĘD KOMPATYBILNY Z POSIADANYM SYSTEMEM TRS PROD. SYNTHES, możliwość stosowania akcesoriów wymiennie pomiędzy posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią Synthes 05.001.201 i oferowanym sprzętem
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Zasilanie: 230V/ 50 Hz
5 | NAPĘD "Duży" do endoprotezoplastyki składający się z: - rękojeści z pokrywą (autoklawowalnej) - modułu zasilającego (nieautoklawowalnego)
6 | Tryby pracy: wiercenie/ rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne wybór trybu oraz blokada napędu za pomocą przełącznika w pokrywie rękojeści
Rękojeść napędu
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Zakres płynnej regulacji prędkości obrotów dla trybu wiercenia: 1-1400 obr/min
5 | Zakres płynnej regulacji prędkości obrotów dla trybu rozwiercania min. 0-300 obr./min
6 | Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek nie mniej niż 18.000 obr. / min.
7 | Kaniulacja maksymalna min. 4mm
8 | Maksymalny moment obrotowy dla trybu wiercenia: 3 Nm
9 | Maksymalny moment obrotowy dla trybu roziercania: 13 Nm
10 | Moc wyjściowa nie mniej niż 170 W
11 | Napięcie robocze: 24V
12 | System wielofunkcyjny współpracujący z różymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści w tym co najmniej: Uchwytem typu Jacobs bezkluczowy 6,5mm z blokadą odkręcania, Uchwytem rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą momet obrotowy do min. 13 Nm, Uchwytem kompatybilnym do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych, Uchwytem do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie co najmniej 1-4mm, Końcówką do wkręcania śrub o zwiększonym momencie obrotowym Końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub - docisk co najmniej 1,5 i 4 Nm
13 | Nasadki piły oscylacyjnej: długie, z rękojeścią typu T Zakres płynnej częstości oscylacji min. 0-10000 osc./min Długość końcówki piły oscylacyjej bez ostrza nie mniej niż 100mm Kąt pracy ostrza nie mniej niż 4st. Możliwość stosowania ostrzy o różnych rozmiarach Możliwość dowolnego ustawienia ostrza względem uchwytu mocującego, wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki - 1 szt.
14 | Adaptery do uchwytu do rozwiercania co najmniej: -Hudson Trinkle Trikle modyfikowany Harris Kuentscher Maksymalna prędkość obrotowa nie mniej niż 330 obr./min., moment obrotowy nie mniej niź 13 Nm - 1szt.
15 | Uchwyt trójszczękowy do wiercenia typu Jacobs z kluczem 0,5- 7,3 mm, do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, Śrub Schanza itd. Prędkość obrotowa nie mniej niż 1400 obr/min, moment obrotowy nie mniej niż 13 Nm - 1 szt.
16 | Szybkozłączki do rozwiercania AO/ASIF współpracująca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. Maksymalna prędkość: nie mniej niż 300obr./min, moment obrotowy nie mniej niż 13 Nm - 1 szt.
17 | Szybkozłączka AO/ASIF do wierteł prędkość obrotowa nie mniej niż 1400 obr/min., moment obrotowy nie mniej niż 3 Nm
18 | Moduł zasilający: silnik napędu, sterowanie, baterie- odłączane do procesu sterylizacji - 1 szt. Komora modułu zamykana zatrzaskowo, szczelna, zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem.
19 | Żywotność baterii nie mniej niż 1000 cykli ładowania
20 | Akumulatory w module zasilającym litowo- jonowe o pojemności nie mniej niż 1,2 Ah bez tzw. efektu pamięci, samorozładowywania, wskaźnik poziomu naładowania baterii, ładowanie do maksimum przy całkowitym rozładowaniu nie dłuższe niż 80 min.
21 | Wyposażenie: kosz do sterylizacji rękojeści oraz wszystkich nasadek z pokrywą Ostrze do piły oscylacyjnej -4 szt.

## 6
DIATERMIE : DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII - 1SZT. , DLA PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ - 1 SZT.
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Diatermie - 2 szt.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Zasilanie: 230V/ 50 Hz
5 | Waga aparatu nie więcej niż 4 kg, wymiary nie większe niż (szer.30cm x wys. 15cm x gł. 30cm)
6 | Panel sterowania wyposażony w przyciski oraz wyświetlacze do regulacji parametrów, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych,
7 | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej
8 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie
9 | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych bez włącznika nożnego
10 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych
11 | Pamięć nastaw – minimum 4 niezależne programy pracy
12 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 100±10 [W] dostępna dla wszystkich rodzajów cięcia
13 | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego: delikatna, mieszana
14 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej: delikatna, intensywna
15 | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 80±10[W] dla koagulacji delikatnej oraz min. 50W dla koagulacji intensywnej
16 | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 80±10[W]
17 | Gniazda : monopolarne, bipolarne, bierne - wszystkie gniazda uniwersalne wymienne. możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) -gniazdo bipolarne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 2 bolcowych o rozstawie 22 i 28,5 mm bez stosowania dodatkowych adapterów - gniazdo neutralne wyposażeone w element przesuwny umożliwiający podłączenie kabli 1- bolcowych śr 6,35mm oraz mm oraz kabli elektrody neutralnej z 2 pinami
Wyposażenie diatermii (dla obu diatermii)
18 | Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone z odseparowaną elektrycznie i mechanicznie dodatkową powierzchnią zapewniającą równomierny rozkład prądu na obu połówkach elektrody. Elektroda wykonana z włókniny przepuszczalnej dla powietrza – 200 szt.
19 | Wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych dł. 4m. – 2 szt.
20 | Jednorazowy sterylny uchwyt monopolarny z 2 przyciskami oraz elektrodą szpatułową, średnica trzpienia 2,4mm – 100 szt.
21 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z kablem i przyciskami, średnica trzpienia 2,4mm –5 szt.
22 | Wózek do diatermii z możliwością zainstalowania ewakuatora dymów -2 szt.
23 | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40-45 mm-6szt.
24 | Sterylna jednorazowa elektroda igłowa, prosta, izolowana, Ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm. 1op=20szt.- 2op.
25 | Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm. - 5 szt.
26 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm. - 5 szt.
27 | Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø 6 mm, długość 40 mm. - 5 szt.
28 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm – 2 szt.
29 | Kabel bipolarny do podłączenia pincet dł. 4m – 2 szt.
30 | Pinceta bipolarna, jednorazowa, prosta, końcówki 1 mm, długość 150 mm z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm. - 25 szt.

## 7
Zestaw do badań urodynamicznych
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Zestaw do badań urodynamicznych
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Możliwość wykonywania: uroflometrii, uroflometrii z EMG, cystometrii, cystometrii mikcyjnej z EMG.
Zestaw złożony z :
5 | 1 wagowy przetwornik przepływu,
6 | 2 przetworników ciśnienia,
7 | Zintegrowanej pompy wodnej,
8 | Zintegrowanego modułu EMG,
9 | Statywu jezdnego z uchwytem kroplówkowym
10 | Możliwość kontroli: jednego przepływu, czterech ciśnień, pompy wodnej, mechanizmu ciągnącego, kanału EMG
11 | Oprogramowanie w języku polskim
12 | Baza pacjentów i badań,
13 | Rozbudowana forma wydruków
14 | Modyfikacja konfiguracji badań
15 | Zmiana grubości i kolorów krzywych na ekreanie monitora oraz na wydruku
16 | Możliwość wpisania historii paqcjentów i diagnozy w trakcie badania
17 | Możliwość definiowania znaczników zdarzeń
18 | Przeglądanie wsteczne badania w trakcie zabiegu
19 | Odtwarzanie badania z wybraną prędkością
Komputer przenośny z oprogramowaniem do w/w badań
20 | System operacyjny min. Windows 10
21 | Procesor min. 3-rdzeniowy, min. 2GHz
22 | Pamięć RAM min. 4GB
23 | Dysk twardy HDD o poj. Min. 120 GB
24 | Łacznośc Bluetooth, WiFi
25 | Ekran o przekątnej min. 15"

## 8
Fotele dializacyjne - 2 szt.
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Fotele dializacyjne
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Wymiary: długość nie mniej niż 210 cm, szerokość materaca: 60-70cm.
5 | Dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 200kg
6 | Elektryczna zmiana pozycji za pomocą pilota
7 | Regulacja segmentu pleców
8 | Regulacja segmentu nóg
9 | Fotel mobilny na kołach z możliwością blokady
10 | Materac piankowy o grubości nie mniejszej niż 10cm
11 | Tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne

## 9
Resektoskopy i Cystoskopy
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Cystoskop 17 Fr.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 1 szt.
5 | Płaszcz cystoskopowy, średnica 17 Fr., 2 przyłącza LUER, do użycia z optyką o dł. 30 cm, autoklawowalny wraz z obturatorem. cystoskopowego – 1 szt
6 | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 szt.
Cystoskop 19 Fr.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 1 szt.
5 | Płaszcz cystoskopowy, średnica 19 Fr., 2 przyłącza LUER, do użycia z optyką o dł. 30 cm, autoklawowalny wraz z obturatorem. – 1 szt.
6 | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 szt.
RESEKTOSKOP MONOPOLARNY 24 Fr.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte – 1 szt.
5 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 24 Fr., końcówka ukośna, z 1 przyłączem LUER-Lock i kranikiem wraz z obturatorem,Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego optyką o śr. 4mm i dł. 30 cm prod. Karl Storz s/n 1247L9, 12441Y, 12447LD nr kat. 27005BA . Dołączyć potwierdzenie producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu: optyka Storz i kompatybilności oferowanego płaszcza – 1 szt.
6 | Wkład do płaszcza - obturator do zastawiania z płaszczem 24/26 Fr.
7 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 1 szt.
RESEKTOSKOP MONOPOLARNY 26 Fr.
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte – 1 szt.
5 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z mocowaniem na tzw. „click” pomiędzy płaszczami, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, przyłącza napływu i odpływu z końcówką LUER-Lock, zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, obrotowe, wyposażone w rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie, kompatybilny z optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm -1 szt. Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego optyką o śr. 4mm i dł. 30 cm prod. Karl Storz s/n 1247L9, 12441Y, 12447LD nr kat. 27005BA . Dołączyć potwierdzenie producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu: optyka Storz i kompatybilności oferowanego płaszcza
6 | Obturator standardowy kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr. -1 szt.
Optyka do Uretrotomu:
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. -1 szt. , kompatybilna z posiadanym Uretrotomem prod. Karl Storz
Wyposażenie:
1 | Elektroda koagulacyjna typu kulka, śr. 5mm, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr oraz elementem pracującym monopolarnym firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego, jednorazowa, sterylna (opak. – 10 szt.) – 1 opak.
2 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, półsztywne, obydwie bransze ruchome, średnica 7 Fr., dł. robocza min. 400 mm – 1 szt.
3 | Kleszcze biopsyjne, półsztywne, obydwie bransze ruchome, średnica 7 Fr., dł. robocza min. 400 mm – 1 szt.
4 | Tuleja ochronna do sterylizacji pętli i noży do Uretrotomu– 1 szt.
5 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. min. 230 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt.
Dołączyć potwierdzenie od producenta posiadanego przez Zamawiającego płaszcza i elementu pracującego monopolarnego o spełnieniu warunku kompatybilności

## 10
Aparaty EKG - 4 szt.
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Aparat EKG 12- kanałowy z wyświetlaczem, na wózku jezdnym
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji (2023)
4 | Zasilanie: 230V/ 50 Hz
5 | Aparat EKG przeznaczony m.in na Izbę Przyjęć, do pracy ciągłej, tzn. przy dużej liczbie pacjentów bez przestojów (spowodowanych m.in. przegrzewaniem, zawieszaniem się itp.)
6 | Częstotliwość próbkowania: min. 8000 Hz / kanał,
7 | Kolorowy wyświetlacz min. 7"
8 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
9 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
10 | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG drukowanie wybranej grupy- co najmniej: - 1 kanał - 3 kanały w układzie standardowym - 6 kanałów w układzie standardowym - 12 kanałów w układzie standardowym
11 | Możliwe rodzaje badań: ręczne, automatyczne, długie (co najmniej 10 min.)
12 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | 12
13 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund
14 | Wydruk rytmu przy badaniu automatycznym
15 | Wbudowana drukarka na papier termiczny szer. 110-112mm
16 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
17 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku
18 | Menu w języku polskim
19 | Obsługa za pomocą panelu dotykowego, możliwość obsługi w rękawiczkach ochronnych
20 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału
21 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
22 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca
23 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
24 | Wózek jezdny z koszem (pojemnikiem) na akcesoria i wysięgnikiem kabla EKG, z możliwością zamontowania na stoliku oferowanego aparatu EKG z zabezpieczeniem (np. śrubą)
25 | Wyposażenie - kabel EKG pacjenta (końcówki typu banan) - elektrody przyssawkowe EPP - elektrody kończynowe klipsowe EKK - żel EKG 250g - papier EKG - 3 rolki

## 11
Aparat do znieczulania ogólnego
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Aparat do znieczulania ogólnego
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Rok produkcji 2023
Parametry ogólne
4 | Zasilanie 230 V 50 Hz
5 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne z możliwością blokady, podest na stopy operatora
6 | Wbudowany w korpus aparatu ekran respiratora o przekątnej min. 10,4’’
7 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego
8 | Wbudowany blat/pólka do pisania
9 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej
10 | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria
11 | Fabryczny uchwyt na butlę tlenową i podtlenku azotu o pojemności 10 l na tylnej ścianie aparatu
12 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń
13 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA
14 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie
15 | Manometry ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu
16 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora
17 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie (do wyboru sevofluran / izofluran )
18 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie
System dystrybucji gazów
19 | Przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min
21 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21%
22 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami
Układ oddechowy
23 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci
24 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany
25 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego
26 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min.
27 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min
28 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
29 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza.
30 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji.
31 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo
Tryb wentylacji
32 | Tryb ręczny wentylacji
33 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV
34 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV
35 | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV)
36 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu
Regulacje
37 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cm H2O
38 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1
39 | Regulacja czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek.
40 | Regulacja częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min
41 | Regulacja ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O
42 | Regulacja ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 cmH2O
43 | Regulacja objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml
44 | Regulacja pauzy wdechowej w zakresie min 5-60%
45 | Regulacja czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min
46 | Regulacja czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O
Alarmy
47 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV
48 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
49 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f
50 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
51 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną
52 | Alarm Apnea
53 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu
54 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2
55 | Automatyczny zapis z możliwością odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach
Pomiar i obrazowanie
56 | Pomiar objętości oddechowej TV
57 | Pomiar objętości minutowej MV
58 | Pomiar częstotliwości oddechowej f
59 | Ciśnienia szczytowego
60 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa)
61 | Ciśnienia średniego
62 | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa)
63 | Stężenia tlenu wdechowego
64 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej
65 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych
66 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy
67 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy
68 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz.
69 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu
70 | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu lub moduł kardiomonitora)
71 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe)
72 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. Możliwość wymiany czujnika tlenu przez użytkownika bez konieczności interwencji serwisu
73 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka)
74 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej
75 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
Inne
76 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l
77 | Obsługa aparatu w języku polskim
Monitor pacjenta
78 | Producent
79 | Model, typ
80 | Możliwość instalacji monitora na aparacie.
81 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.
82 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny.
83 | Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora
84 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.
85 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg
86 | Ekran kolorowy LED, o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.
87 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej ośmiu różnych krzywych dynamicznych.
88 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki.
89 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: min. 48-godzinne.
90 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 1000 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów
91 | Kategorie wiekowe pacjentów: min. dorośli, dzieci
92 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: a) EKG; b) Odchylenie odcinka ST; c) Długość odcinka QT; d) Liczba oddechów (RESP); e) Saturacja (Spo2); f) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); g) Temperatura (T1,T2,TD) h) Ciśnienie krwi, mierzone metodą inwazyjną (IBP) i) Kapnografia ( w przypadku braku kapnografii w aparacie do znieczulania)
Pomiar EKG
93 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.
94 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5- odprowadzeniowego
95 | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG
96 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.
97 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
98 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
99 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.
100 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.
101 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych
102 | Analiza zaburzeń rytmu , z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: a) Bradykardia b) Tachykardia c) Asystolia d) Tachykardia komorowa e) Migotanie komór f) Migotanie przedsionków g) Stymulator nie przechwytuje h) Stymulator nie generuje impulsów i) Salwa komorowa j) PVC/min wysokie
Pomiar oddechów (RESP)
103 | Impedancyjna metoda pomiaru.
104 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min
105 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min
106 | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.
107 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji
Pomiar saturacji (SpO2).
108 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%
109 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min.
110 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%.
111 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik
112 | Alarm desaturacji
Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).
113 | Oscylometryczna metoda pomiaru.
114 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15- 280 mmHg.
115 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30 - 300 bpm.
116 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.
117 | Tryb pomiaru: a) AUTO; b) Ręczny.
118 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷180 minut.
119 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie
Pomiar temperatury (TEMP)
120 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.
121 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.
122 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP)
123 | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich.
124 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych
125 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg.
126 | Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP
Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe
127 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy
128 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP
129 | Mankiet do pomiaru NIBP średni i duży
130 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips
131 | Czujnik temperatury powierzchniowy
132 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia
Inne
133 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora.
134 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.
135 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów.
136 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.
137 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów.
138 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru.
139 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.
140 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 6 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru)
141 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.
142 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
143 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci typu flash
144 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem płynami – stopień ochrony co najmniej IPX1
145 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy
146 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP
147 | Mankiet do pomiaru NIBP średni
148 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips
149 | Czujnik temperatury powierzchniowy
150 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia
151 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA
152 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora

## 12
Tor wizyjny Urologiczny
Lp | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia (tak/nie/wpisać właściwe)
Głowica kamery:
1 | Producent
2 | Model, typ
3 | Typ przetwornika: 1/3" CMOS
4 | Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 pix
5 | Ogniskowa co najmniej 15-25 mm, co najmniej 2-krotny zoom optyczny
6 | Szybkość migawki co najmniej 1/60 - 1/60 000s
7 | Sterowanie za pomocą 4 przycisków z możliwością przypisania 8 funkcji
8 | Automatyczna regulacja jasności
9 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
10 | Możliwość sterylizacji w autoklawie/ sterylizatorze EO - podać dopuszczalną metodę
11 | Funkcja progresywnego skanowania obrazu
Sterownik kamery:
12 | Uniweralny sterownik umożliwiający podłączanie kamer 2D
13 | Możliwość regulacji z poziomu sterownika oraz na głowicy kamery
14 | Obsługa formatu 1080 pix
15 | Menu w języku polskim
16 | Regulacja co najmniej: jasności obrazu (w co najmniej 8 krokach), kontrastu (w co najmniej 8 krokach), wyostrzenia krawędzi (w co najmniej 8 krokach), wzmocnienia czerwieni, redukcji czerwieni
17 | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla min. 3 użytkowników
18 | Zaprogramowane ustawienia/ programy co najmniej: ginekologia, urologia, torako/kardio
19 | Zoom cyfrowy co najmniej 1,5-krotny
20 | Wszystkie wyjścia/ wejścia potrzebne do podłączenia z pozostałymi elementami zestawu w tym co najmniej: DVI-D, 3G SDI,
21 | Połączenie ze źródlem światła w sposób umożliwiający ustawienia źródła światła z poziomu głowicy kamery
22 | Funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwiająca uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia
23 | Funkcja / algorytm redukcji zadymienia w polu operacyjnym - poprawa widoczności w otoczeniu wypełnionym dymem.
Źródło światła LED
24 | Średnia żywotność diod nie mniej niż 30 000 godzin pracy
25 | Panel sterujący przedni z wyświetlaczem LCD, możliwość obsługi z panelu oraz z głowicy kamery
26 | Temperatura barwowa: 5 700K, +/- 10%
27 | Jasność: 2,5k lumen +/- 5%
28 | Regulacja natężenia światła 0-100%: ręczna z krokiem co 5% oraz automatyczna: dopasowanie parametrów w zależności od warunków w polu operacyjnym
29 | Połączenie ze światłowodem za pomocą uniwersalnego złącza do przewodów światłowodowych (co najmniej prod. Aesculap, Storz, Wolf,
30 | Gniazdo do diagnostyki światłowodów- pomar zużycia światłowodów - adapter w zestawie.
31 | Światłowód: śr. 4,5-5 mm, dł. 3,5m, autoklawowalny - 1 szt.