## Zadanie 1
Zadanie nr 1 Zestaw instrumentarium( narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad)
Lp. | Opis produktu | J.m. | Ilość | Ilość | Ilość op. | Cena jedn. netto 1op. | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy
w 1op.
1 | Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przypłaszczonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, powleczone nano tehcnologią zwiększającą nieprzywieralnosć tkanek, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna,kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą ForceTriad | szt. | 240
2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt. | 12
3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 21 cm, szczęki wygięte, o długości spawu 20,6 mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem z systemem LigaSure | szt. | 18
4 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych o dł. 37cm lub zabiegów na otwarto dł 23 cm , średnica trzonu 5mm, szczęki lekko zagięte typu Maryland, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt. | 66
5 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 20cm lub do zabiegów laparoskopowych o dł. 37cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. Zamawiający określi długość narzędzia przy składaniu zamówienia. | szt. | 6
6 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z możliwością aktywowania wbudowanego trybu monopolarnego typu V-mode, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm, obustronnie wygięte szczęki, zakres obrotu trzonu 340°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego (dostępna jedynie dla systemu zamykania naczyń) lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt. | 6
7 | Wielorazowa klema metalowa, współpracująca z nakładką do stapiania tkanek, przeznaczona do zabiegów ginekologicznych wykonywanych "na otwarto". Klema przeznaczona do nakładek z nożem lub klema do nakładek bez noża | szt. | 1
8 | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą o dł 25 cm, szczęki wygięte po kątem 30°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie,z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, aktywacja włącznikiem ręcznym lub nożnym, współpracująca z generatorem z systemem LigaSure | szt. | 42
9 | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą o długości 28cm, szczęki wygięte po kątem 30°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, aktywacja włącznikiem ręcznym lub nożnym, współpracująca z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. | szt. | 12
10 | Jednorazowa elektroda monopolarna posiadająca standardowy tryb pracy monopolarnej w postaci cięcia i koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy typu "Valleylab", współpracująca z platformą elektrochirurgiczną ForceTriad, każda elektroda posiada 3 przyciski oraz dodatkowo suwak do sterowania nastawieniami mocy bezpośrednio z pola jałowego. | szt. | 75
11 | Wielorazowa pinceta bipolarna o dł. ok 27cm, końcówka robocza 2mm | szt. | 4
12 | Jednorazowa elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym wraz ze zintegrowanym przewodem do ewakuacji dymu pokoagulacyjnego, dostarczona wraz z elektrodą nożową pokrytą silikonem zapobiegającym przywieraniu tkanek oraz plastikowym futerałem; przewód o dł. 3m. (1op.=25szt.) | szt. | 100
13 | Elektroda cm 2,8 aktywna cm, długość 7,2 całkowita igłowa powlekana EDGE, długość mm 0,864 ostrza średnica | szt. | 50
14 | Jednorazowy filtr do ewakuatora dymu pokoagulacyjnego, współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego generatorami RapidVac marki Valleylab. | szt. | 2
15 | Laparoskopowa Elektroda Płaska Haczyk L, CleanCoat™, 36 cm, Powlekana | szt. | 10
RAZEM

## Zadanie 2
Zadanie nr 2 Zestaw instrumentarium( narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i ERBE
Lp. | Opis poduktu | J.m. | Ilość | Ilość w op. | Ilość op. | Cena jedn. netto 1op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | szt. | 6000
2 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 10
3 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 10
4 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 160mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt. | szt. | 6000
5 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem / opakowanie 10 szt. | szt. | 100
6 | Regulowany uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem / opakowanie 10 szt. | szt. | 100
7 | Jednorazowe czyściki do elektrod 4.2 mm x 0.5 mm x 4.2 mm samoprzylepne bezlateksowe op. 50 sztuk | szt. | 2000
8 | Wielorazowy przewód do pincety bipolarnej, nadający się do sterylizacji gazowej lub parowej, posiadający odlewany wtyk, współpracujący z generatorami typu Valleylab, długość przewodu 4,5m | szt. | 8
9 | Wielorazowa pinceta bipolarna o dł. ok 195mm, końcówka robocza 1-2mm | szt. | 2
10 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø4mm (Erbe); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 8
11 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 8
12 | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 20
13 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | Szt. | 20
14 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | szt. | 10
15 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø4mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | szt. | 10
16 | Elektroda igłowa, przedłużona, prosta, długość 140mm, trzonek Ø2,4mm, długość igły 13mm, Ø igły 0,8mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 5
17 | Wielorazowy instrumenty do bipolarnej koagulacji z atraumatycznymi kleszczykami chwytającymi, uchwyt z wtyczką europejską płaską. Wymiary produktu: 490 x 136 x 30 mm, waga calkowita netto 157 g, średnica tuby: 5 mm, długość robocza: 340 mm, wytrzymalosc elektryczna: 250 Vp. Autoklawowalne - uchwyt - 50 cykli, tuba 50 cykli, wklad 20 cykli. | szt. | 2
18 | Wielorazowy instrumenty do bipolarnej koagulacji z dysektorem Maryland, uchwyt z wtyczką europejską płaską. Wymiary produktu: 490 x 136 x 30 mm, waga calkowita netto 155 g średnica tuby: 5 mm, długość robocza: 340 mm, wytrzymalosc elektryczna: 250 Vp. Autoklawowalne - uchwyt - 50 cykli, tuba 50 cykli, wklad 20 cykli. | szt | 2
19 | Wielorazowy instrumenty do bipolarnej koagulacji z nożyczkami Metzenbaum, uchwyt z wtyczką europejską płaską. Wymiary produktu: 490 x 136 x 30 mm, waga calkowita netto 157 g średnica tuby: 5 mm, długość robocza: 340 mm, wytrzymalosc elektryczna: 250 Vp. Autoklawowalne - uchwyt - 50 cykli, tuba 50 cykli, wklad 20 cykli. | szt | 2
20 | Wielorazowy instrumenty do bipolarnej koagulacji z okienkowymi kleszczykami chwytającymi, zagiętymi, uchwyt z wtyczką europejską płaską. Wymiary produktu: 490 x 136 x 30 mm, waga calkowita netto 157 g, średnica tuby: 5 mm, długość robocza: 340 mm, wytrzymalosc elektryczna: 250 Vp. Autoklawowalne - chwyt - 50 cykli, tuba 50 cykli, wklad 20 cykli, | szt | 2
21 | Jednorazowe nożyczki dysekcyjne do noża ultradźwiękowego o długości 176mm, 349mm, 440mm, końcówka prosta, zakrzywiona, do wątroby do wyboru przez zamawiającego | szt. | 50
22 | Przetwornik wielorazowego użytku zagięty do laparoskopii , do chirurgi otwartej, do resekcji wątroby, dł. 500, 400mm lub 200mm - do wyboru przez zamawiającego; falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji | szt. | 4
23 | Kosz do sterylizacji z pokrywką o wymiarach 550x150x77mm | szt | 1
24 | Kosz do sterylizacji z pokrywką o wymiarach 640x150x77mm | szt | 1
25 | Generator noża harmonicznego z przetwornikiem wielorazowym laparoskopowym 1szt, uchwytami laparoskopowymi jednorazowymi – 30szt, generator kompatybilny z przetwornikiem ultradźwiękowym Lotus oraz uchwytami jednorazowymi Lotus będącymi na wyposażeniu szpitala – 1 zestaw | szt | 1
26 | MetraBag, sterylny (10 szt.w op) Worki do morcelacji z trzema kanałami roboczymi oznaczonymi różnymi kolorami, oraz kolorowym punktem na worku ułatwiającym odpowiednie ułożenie worka | szt | 20
27 | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 2
28 | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 16mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 5
29 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | szt | 10
RAZEM

## Zadanie 3
Zadanie nr 3 Zestaw instrumentarium ( narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorem ERBE
Lp. | Opis produktu | J.m. | Ilość | Ilość w 1op. | Ilość op. | Cena jedn. netto 1op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Wielorazowe kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Meryland płaszcz średnicy5mm długości 340mm z kablem długości 4m | szt. | 4
2 | Wielorazowe kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly płaszcz średnicy5mm długości 340mm z kablem długości 4m | szt. | 4
3 | Narzędzie typu BiClamp 270 C, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm w zabiegach chirurgii otwartej, np. operacjach jelit, żołądka lub histerektomii brzusznej, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 3
4 | Narzędzie typu BiClamp 210, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 210 mm do zabiegów w chirurgii otwartej, np. cystektomii lub prostatektomii, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 3
5 | Narzędzie typu BiClamp 280, zakrzywiony 25°, okładki gładkie, długość 280 mm do zabiegów w chirurgii otwartej, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 3
6 | Elektroda bierna jednorazowa,typu Omega o wymiarach 85cm(+/-3%), dwudzielna, niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w całej części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna), współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami .Kompatybilna z generatorem ERBE -ICC,VIO op.50szt. | szt. | 500
7 | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długośc 4,00m -4,6 m | szt. | 4
RAZEM:

## Zadanie 4
Zadanie 4 Akcesoria do generatora harmonicznego
Lp. | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | Vat% | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. (3szt./op.) | op | 30
2 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. (6szt./op.) | op | 20
3 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. (1sz./op.) | szt | 2
4 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max, Min oraz dwoma przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" po obu stronach uchwytu do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.) | op | 20
Razem