Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-62/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych aparatu do badań histopatologicznych wraz ze stacją uzdatniania wody

Automatyczny system do barwień immunohistochemicznych o charakterystyce:

Odczynniki do diagnostyki medycznej in vitro: przeciwciała mysie i królicze, komplementarny, multimerowy zestaw detekcyjny, kompletny zestaw odczynników niezbędnych do wykonania całego procesu, przeznaczone do wykonywania barwień w aparacie do diagnostyki medycznej in vitro, instalowanym wraz z wyposażeniem dodatkowym, w skład którego wchodzą: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, drukarka kodów kreskowych E-Bar, UPS podtrzymujący pracę aparatu w razie awarii prądu.

Cechy szczegółowe/parametry techniczne:

1.	Odczynniki do diagnostyki medycznej in vitro:

Przeciwciała:

- Posiadające znak CE IVD do diagnostyki in vitro

- Gotowe do użycia bez rozcieńczenia

- Mono- i poliklonalne, mysie i królicze

- Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach

- Wygodne do przechowywania

- Oznakowane kodem kreskowym

- Na każdym opakowaniu podana data ważności

- Materiał: skrawki parafinowe,  rozmazy, cytospiny

Zestaw detekcyjny:

- Posiadający znak CE IVD do diagnostyki in vitro

- Oparty o technologię multimerową

Pozostałe odczynniki niezbędne do wykonania barwienia :

- Posiadające znak CE IVD do diagnostyki in vitro

2.	Aparat do diagnostyki medycznej in vitro (nie starszy niż 2021) – opis systemu:

- zapewniający automat. proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu

- umożliwiający wykonywanie barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH)

- czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia immunohistochemicznego w zakresie nie dłuższym niż 3 godziny, umożliwia wykonanie do 90 oznaczeń w ciągu 8-godzinnego cyklu pracy

- czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia metodami hybrydyzacji in situ wynosi ok.6 godzin

- posiada minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej  pozycji

- preparaty umiejscowione na oddzielnych szufladach. Każda szuflada to niezależna komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu. Oddzielenie barwionych szkiełek zapobiegające kontaminacji oraz zapewniające optymalne i precyzyjnie monitorowane środowisko procesu barwienia, a także umożliwiające swobodny dostęp

- posiada min.  35-pozycyjny rotor na odczynniki

- pozwalający na oznaczenie od 1 do co najmniej 25 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy

- aparat bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki

- stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów

- dozowana jednolita ilość odczynnika dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca

- odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych

- zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka

- posiadający opcję  barwienia przez noc

- moduł płynów aparatu zawierający butelki z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia, w których poziom płynów kontrolowany jest za pomocą czujników

- półotwarty system, dający możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia

specyfikacja techniczna aparatu:

- wymiary aparatu maksymalne:

- wysokość 160 cm

- szerokość 120 cm

- głębokość 85 cm

- waga aparatu maksymalna 300 kg

- napięcie: 230 VAC +/-10%

3.	Stacja wody (nie starsza niż 2024)

system oczyszczania wody przeznaczony do analiz laboratoryjnych. Urządzenie z wyświetlaczem tekstowym oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia pracy urządzenia. Parametry produkowanej wody odpowiadające wymogom dla wód I i II klasy czystości oraz spełniające wymagania FP X. Urządzenie z lampą UV oraz filtrem mikrobiologicznym. Wydajność systemu minimum 10 litrów na godzinę. Na wyświetlaczu oprócz podstawowych parametrów wody oczyszczonej komunikaty ostrzegawcze (brak wody zasilającej, informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych, informacja o przekroczeniu zadanej przewodności, konieczność przeglądu serwisowego) oraz komunikaty alarmowe (uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie czujnika przewodności, zbyt wysoka temperatura wody zasilającej, informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym, informacja przekroczeniu zadanej przewodności (próg 2 – zatrzymujący pracę urządzenia)

- wymiary aparatu maksymalne:

- wysokość 60 cm

- szerokość 40 cm

- głębokość 50 cm