OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa aparatu USG przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Aparat USG

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2022), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | Liczba sztuk |  | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) |  | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2022):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ……………………………….

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Aparat ultasonograficzny przeznaczony dla Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Hepatologii | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz czarno-białym videoprinterem sterowanymi z panelu operatora | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz lub 60 Hz | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 300. Na panelu operatora min. 6 klawiszy programowalnych | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Na panelu operatora min. 6 klawiszy programowalnych, umożliwiających przypisanie funkcji (m.in.: zmiana głowicy, triplex, Auto IMT, Automatyczna optymalizacja obrazu, TDI/TDW | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku SSD lub HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół. Uchwyt do transportu aparatu niezależny od pozycji panelu operatora. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED lub LCD matrycą IPS, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt.; Wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, podać |  |  | Przekątna wymagana – 0 pkt.; Wyższa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Uchwyty na głowice zlokalizowane po obu stronach panelu operatora | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość przypisania zdefiniowanej krzywej do wybranego presetu. | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Aparat wyposażony w manipulator kulowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 100 000 kanałów procesowych | TAK, podać |  |  | 5 000 000 i więcej – 3 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min.: 3 | TAK, podać |  |  | 3 gniazda – 0 pkt.; Więcej gniazd – 2 pkt. |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 10 000 | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK, podać |  |  | 1000 GB i więcej – 1 pkt.; Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Automatyczne nadawanie tymczasowego identyfikatora pacjenta | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb B | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 500 fps | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość konfiguracji działania automatycznej optymalizacji dla trybu 2D, min. 20 ustawień | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Tryb M | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 360 fps | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 14 KHz | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 2.9 m/s | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Doppler Fali Ciągłej | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK, podać |  |  | 40 kHz i więcej – 2 pkt.; Mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym przy zerowym kącie min. 7 m/s | TAK, podać |  | Nie dotyczy | 15 m/s i więcej – 2 pkt.; Mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-20 mm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wbudowany moduł służący do tworzenia oraz edycji protokołów badań ultrasonograficznych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Fabryczna aplikacja wspomagająca wizualizację igły biopsyjnej na obrazie 2D- wyświetlanie linii pomocniczej oraz optymalizacja obrazu pod kątem wizualizacji igły. Aplikacja dostępna dla wszystkich presetów dla głowicy liniowej | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu strain dostępne na głowicach: linia | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość wyliczenia stosunku sztywności (strain ratio) dla min. dwóch różnych punktów (tkanka badana i referencyjna) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | DICOM 3.0 min.: - DICOM Media - DICOM Performed Procedure Step (PPS) - DICOM Print - DICOM Storage - DICOM Storage Commitment (SC) - DICOM Structured Reporting (SR) - DICOM Verification - DICOM Worklist | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obrazowanie panoramiczne min. 70 cm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | 200 cm i więcej – 1 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Funkcja w pełni automatycznego pomiaru IMT | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Funkcja w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do badań min: • brzusznych • kardiologicznych (CWD) • ginekologicznych • mięśniowo-szkieletowe • położnicze • pediatrycznych • małych narządów • transkranialne • urologicznych • naczyniowych | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Fabrycznie wbudowana bateria pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii typu Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1,3-5,7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnio-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3,5-13 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: min. 50 mm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Głowica phased array do badań kardiologicznych, pediatrycznych, naczyniowych, brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  |  |  |
|  | Videoprinter medyczny, czarno-biały, cyfrowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparaty w przyszłości o głowicę endokawitarną do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 120 -Kąt skanowania: min. 148° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz lub min. 4-13 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | ASPEKTY SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE, INNOWACYJNYJNE |  |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |