## Część_1
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ (formularz asortymentowo - cenowy) - WSZSL/FZ-53/23
Zestawy do bariatrii wraz z użyczeniem oprzyrządowania oraz klipsownice i końcówki noża ultradźwiękowego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K
1	Zestaw bariatryczny. Skład zestawu: / 1.Bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradzwiękowego o długości 39 cm, średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem posiadającym dwie pozycje aktywujące tryby pracy, minimalny i maksymalny. Długość aktywnego ostrza 14,5 mm, szerokość 0,8 mm, szczęki wygięte, wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek - 1 szt. / 2. Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem - 1 szt. / 3. Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem - 5 szt. / 4. Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią wielorazowego staplera składającego się z zasilanej rękojeści, zasilanej osłony i przejściówki. - 1 szt. / 5. Optyczny trokar 11 mm z karbowaną kaniulą o dł. 150 mm, bezostrzowy. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar do narzędzi o średnicy 5-12 mm. z dodatkową kaniulą. 6. Trokar 5 mm z karbowaną kaniulą o dł. 150 mm, bezostrzowy. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. / 7. Igła Veressa 150 mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. / Każdy komponent zestawu zapakowany osobno, sterylnie. Zewnętrzne opakowanie musi zawierać: / - foliową plombę zabezpieczającą przed incydentalnym otwarciem zestawu, / - kod kreskowy, dane producenta / -datę produkcji , datę ważności oraz nr LOT / -numery katalogowe i opis zestawu (również ilościowy).	zest.	250	750
2	Zestaw bariatryczny. Skład zestawu: / 1.Bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradzwiękowego o długości 39 cm, średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem posiadającym dwie pozycje aktywujące tryby pracy, minimalny i maksymalny. Długość aktywnego ostrza 14,5 mm, szerokość 0,8 mm, szczęki wygięte, wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek - 1 szt. / 2. Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem - 5 szt. / 3. Ładunek artykulacyjny tnąco zamykający do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem - 2 szt. / 4. Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią wielorazowego staplera składającego się z zasilanej rękojeści, zasilanej osłony i przejściówki. - 1 szt. / 5. Optyczny trokar 11 mm z karbowaną kaniulą o dł. 150 mm, bezostrzowy. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. Trokar do narzędzi o średnicy 5-12 mm. z dodatkową kaniulą. / 6. Trokar 5 mm z karbowaną kaniulą o dł. 150 mm, bezostrzowy. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający desuflację bez odłączania wężyka CO2. / 7. Igła Veressa 150 mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej / Każdy komponent zestawu zapakowany osobno, sterylnie. Zewnętrzne opakowanie zawiera: / - foliową plombę zabezpieczającą przed incydentalnym otwarciem zestawu, / - kod kreskowy, dane producenta / -datę produkcji , datę ważności oraz nr LOT / -numery katalogowe i opis zestawu (również ilościowy).	zest.	50	150
3	Klipsownica jednorazowa 5 mm, długość trzonu 33 cm, zawierająca 16 tytanowych klipsów wielkości M/L oraz wyświetlacz LCD w rękojeści urządzenia. Klipsy o kącie rozwarcia 115 st. pomiędzy ramionami, zapewniające łatwą aplikacje klipsa oraz dobre zabezpieczenie zamykanego naczynia. Kąt nachylenia szczęk 15 st. ułatwiający prawidłową aplikację klipsa. Rotacja trzonu o 360 st. oraz mechanizm zapobiegający zamknięciu szczęk po skończeniu się klipsów. Opakowanie 6 szt.	op.	4	12
4	Klipsownica jednorazowa 10 mm, długość trzonu 29 cm, zawierająca 20 tytanowych klipsów wielkości "M/L". Kąt nachylenia szczęk 15 st. ułątwiający aplikację klipsa. Rotacja trzonu 360 st. Opakowanie 6 szt.	op.	4	12
5	Bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradzwiękowego dł. 26, 39 lub 48 cm, średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem, który posiada dwie pozycje aktywujące dwa tryby pracy minimalny i maksymalny.Długość aktywnego ostrza 14,5 mm, a szerokość 0,8 mm szczęki wygięte, wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek. Opakowanie 6 szt.	op.	50	150
					Suma:

Lp	Zamawiający wymaga użyczenia na czas umowy:
1.	minimum 1 sztuki uniwersalnego staplera laparoskopowego wielorazowego użytku do zszywania tkanek (akumulator litowo-jonowy, mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED )
1.a.	minimum 1 sztuki adaptear - przejściówki standardowej staplera wielorazowego użytku (złączy pasujące do silnika, wskaźniki czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści)
1.b.	ładowarka z prowadnicą do wkładania baterii
2.	minimum 2 sztuki przetwornika noża ultradzwiękowego
2.a.	minimum 2 sztuki tacy przeznaczonej do sterylizacji przetwornika
2.b.	minimum 2 sztuki baterii zasilającej nóż ultra dźwiękowy
2.c.	ładowarka do baterii

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym