- AE/ZP-27-75/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne echokardiografu 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echokardiograf mobilny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Echokardiograf dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V | TAK |  |
|  | Waga echokardiografu maksimum 70 kg | TAK |  |
|  | Architektura w pełni cyfrowa | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości minimum 1900x1000pixeli, przekątna ekranu minimum 21“ | TAK |  |
|  | Wspomagający ekran dotykowy minimum 10“ | TAK |  |
|  | Stała klawiatura alfanumeryczna na konsoli | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania minimum 800 000 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy echokardiografu minimum 2,0-18,0 MHz | TAK |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji) minimum 2-30 cm | TAK |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych minimum 4 | TAK |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych i transkranialnych | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości minimum 2-4 MHz | TAK |  |
|  | Kąt widzenia minimum 100º | TAK |  |
|  | Ilość elementów minimum 200 | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości minimum 3-9 MHz | TAK |  |
|  | Pole widzenia 40-50 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów minimum 190 | TAK |  |
|  | Zaoferowany przez Wykonawcę echokardiograf współpracuje z posiadaną przez Zamawiającego głowicą 6Tc-RS lub Wykonawca zaoferuje głowicę sektorową przezprzełykową do badań echokardiograficznych u dorosłych o parametrach opisanych poniżej współpracującą z zaoferowanym echokardiografem | TAK, w przypadku zaoferowania głowicy podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości minimum 3-8 MHz | TAK |  |
|  | Kąt widzenia minimum 90º | TAK |  |
|  | Ilość elementów minimum 60 | TAK |  |
| Archiwizacja |
|  | Archiwizacja lokalna raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności minimum 300GB | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania minimum 20 000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na napędach podłączonych do portu USB w formatach minimum JPG, AVI, DICOM | TAK |  |
|  | Dostępność przetwarzania obrazów zapisanych w archiwum minimum 20 funkcji | TAK, wymienić i opisać zaoferowane funkcje Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Tryby obrazowania |
|  | 2D | TAK |  |
|  | Maksymalny Frame Rate dla trybu 2D minimum 3000Hz | TAK |  |
|  | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla Kolor Dopplera >2000 | TAK |  |
|  | 2D+M, M-Mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technologii eliminującej artefakty kierunkowe Dopplera | TAK, opisać rodzaj zaoferowanej technologii |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz z pętli cineloop | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum | TAK |  |
|  | Doppler spektralny PW minimum 5m/s | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla Dopplera PW>400sek | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą CW minimum 12m/s | TAK |  |
|  | Triplex B/CD/PW lub brak takiego trybu | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany echokardiograf nie posiada opisanego trybu - 0 pkt, Zaoferowany echokardiograf posiada opisany tryb - 10 pkt |  |
|  | Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Pakiet pomiarów i kalkulacji kardiologicznych dla dorosłych, dzieci wraz z wyznaczeniem parametrów Z-Score | TAK |  |
|  | Pomiar automatyczny Intima Media dla przedniej i tylnej ściany tętnicy z podaniem odchylenia standardowego | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 ze złączem Ethernet | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta wraz z 3 odprowadzeniowym kablem | TAK |  |
|  | Moduł badań wysiłkowych z prezentacją polarną minimum 17-to segmentową | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony echokardiograf ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty