# Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Wielokanałowy Analizator Amplitudy Impulsów

Parametry

- Przetwarzanie kompensacyjne (16 bitów) z uśrednianiem szerokości kanałów

- Rozdzielczość 8k; 8192 kanałów (ustawiana programowo na 8192, 4096, 2048 i 1024)

- Czas martwy < 5 µs (łącznie z przekazem do pamięci)

- Nieliniowość całkowa <= ±0.05% do 99% zakresu dynamicznego

- Nieliniowość różniczkowa < ±0,7% do 99% zakresu dynamicznego

- Niestabilność wzmocnienia <= ±1% ppm/°C./

- Pamięć histogramowa 8k kanałów: 224-1 zliczeń na kanał (ok.17 milionów zliczeń)

Nastawy

- Czas rzeczywisty lub czas żywy ustawiany z dokładnością wielokrotności 1 s; wybór automatycznego stopu przy przekroczeniu zadanego czasu (rzeczywistego lub żywego); maksymalny czas trwania nieprzerwanej akwizycji 16777215 (224-1)s. Pomiar czasu z dokładnością do 250 ns.

- Automatyczny stop pomiaru przy przekroczeniu liczby zliczeń zadanych (do 232) w oknie.

- Przepełnienie bezwarunkowe zatrzymanie akwizycji, gdy ilość zliczeń w dowolnym kanale przekroczy 224-1.

- Sterowanie urządzenia jest całkowicie kontrolowane przez komputer główny za pośrednictwem złącza USB. Po odłączeniu od komputera urządzenie kontynuuje akwizycję danch i przechowuje zebrane dane w swojej pamięci wewnętrznej. Dane te mogą być odczytane po ponownym podłączeniu komputera. Podczas pracy autonomicznej analizator powinien być zasilany przez źródło zewnętrzne.

Informacja dostępna w czasie rzeczywistym

- całkowity czas rzeczywisty

- całkowity czas żywy

- zliczenia w rejonie zainteresowania (niezależnie od nałożonych kryteriów stopu)

- czas żywy na sekundę (z rozdzielczością 3.906 ms)

- liczba zliczeń na sekundę

Wejścia

- Wejście analogowe dodatnie unipolarne lub bipolarne impulsy typu semigaussowskiego z czasem narastania > 100 ns. Sprzężenie stałoprądowe. Zakres dynamiczny: +10mV ÷ +10 V. Złącze BNC.

- TTL LEMO I/O Cztery konfigurowalne przez użytkownika impulsy we/wy, stosowane dla sterowania trybem MCS i zewnętrznego bramkowania (koincydencja / antykoincydencja).

Tryb pracy MSC

- Max. częstotliwość zliczania: - 12,5 MHz

- Dwell Time - do 224 kroków po 2.0 µs)

- Przemiatanie - do 8192 kanałów

- Tryb akwizycji - sumowanie lub zastępowanie

- Wyzwalanie automatyczne lub zewnętrzne

- Możliwość wykorzystania toru analogowego MCA do zliczeń czasowych

Tryb pracy SCA

Tryb pracy SCA jest sterowany analizatorem jednokanałowym. Ważne zdarzenie zostaje zatwierdzone i rozpoczyna się jego przetwarzanie gdy impuls analogowy:

- Jest powyżej ustawionego Progu Dolnego,

- Jest poniżej ustawionego Progu Górnego,

- Spełnia wybrane warunki bramkowania i gdy zostaje wykryty pik.

W przeciwnym razie zdarzenie jest odrzucone.