Warszawa, 09.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy: postępowanie o  udzielenie  zamówienia na Dostawę przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG), WZP-1451/22/88/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ Wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi systemu – Panel obrazujący wymaga dwóch baterii, zasilacza do pracy z sieci 230V oraz ładowarki do baterii w zestawie. Jednocześnie Zamawiający wykreśla punkt 14 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu – Panel obrazujący Załącznika nr 3 do SWZ;

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Tablet główny jest częścią systemu i musi spełniać przedmiotowy parametr. Podczas pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych oferowane urządzenie musi spełniać określone wymagania samoistnie.

Pytanie nr 3:

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 8 Obróbka obrazu –tablet główny lub laptop Załącznika nr 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Dedykowana do tabletu/laptopa głównego antena wraz z nadajnikiem/odbiornikiem sygnału do transmisji z modułem komunikacyjnym mocowana na skrzyni transportowej.”.

Pytanie nr 4:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie parametru pkt 6 Obróbka obrazu – dodatkowy tablet Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 5:

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Punktu 1 Funkcjonalność oprogramowania Załącznika nr 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wskazywanie stanu naładowania baterii komponentów systemu: panelu obrazowania,  tabletu sterującego oraz modułu transmisji danych.”.

Pytanie nr 6:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie. Kalibracja systemu w przypadku krzemu amorficznego jest niezbędna do prawidłowego działania panelu oraz dokładnego obrazowania prześwietlanych urządzeń. Sterowanie urządzeniami pracującymi w systemie, a także kalibracja z poziomu operatora umożliwia wykonanie bardzo dokładnych zdjęć. Dzięki kalibracji urządzenie przystosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych oraz redukuje szumy powstałe w skutek wcześniejszej pracy urządzenia.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ wymagania w powyższym zakresie muszą spełniać panel obrazujący, tablet główny lub laptop, dodatkowy tablet.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga, aby uszkodzone elementy wymieniane były na nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2021 r. i dostosowane do urządzenia.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zweryfikuje zezwolenie PAA przed uruchomieniem sprzętu. Brak zezwolenia spowoduje niedopuszczenie do testu i otrzymanie negatywnej oceny, co spowoduje zgodnie z pkt 5 Programu testów oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór) będącego Załącznikiem nr 4 do SWZ, że oferta zostanie odrzucona.

Pytanie nr 10:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że test będzie polegał na symulowanych sytuacjach mogących zdarzyć się w działaniach bojowych. Test zbywalności połączenia magnetycznego przeprowadzone będzie w warunkach realnych. Zostanie zasymulowana sytuacja, w której operator w sposób niekontrolowany (podczas testów zrobi to świadomie) zerwie kabel podłączony magnetyczne. Siła działająca na kabel będzie „naturalna”, nie będzie możliwości określenia precyzyjnych parametrów sił z jakimi będzie działał pirotechnik podczas zrywania połączenia magnetycznego. Testujący będzie działał na kabel w kierunkach poziomych, pionowych i skośnych. Po zerwaniu kabla i ponownym podłączeniu urządzenie nadal musi pozostawać sprawne i gotowe do dalszych działań.

Pytanie nr 11:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie. Powyższe kryterium jest opcją wyposażenia urządzania. Jednocześnie zgodnie z Rozdz. XIV ust. 4 pkt 4 SWZ Zamawiający przyzna punkty:

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenie wyposażone w podłączenie przewodowe panelu obrazującego za pomocą zrywalnego złącza magnetycznego - w niniejszym kryterium otrzyma – 10 punktów – co będzie stanowiło 10% wagi kryterium;

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje urządzenia wyposażonego w podłączenie przewodowe panelu obrazującego za pomocą zrywalnego złącza magnetycznego - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty;

Pytanie nr 12:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie. Powyższe kryterium jest opcją wyposażenia urządzania. Jednocześnie zgodnie z Rozdz. XIV ust. 4 pkt 7 SWZ Zamawiający przyzna punkty:

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenie wyposażone w możliwość zainstalowania oprogramowania na platformie Android - w niniejszym kryterium otrzyma – 10 punktów – co będzie stanowiło 10% wagi kryterium;

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje urządzenia niewyposażonego w możliwość zainstalowania oprogramowania na platformie Android - w niniejszym kryterium Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty;

Pytanie nr 13:

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do działań bojowych w najtrudniejszych warunkach będzie stosowany tablet dodatkowy. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie panelu obrazującego w dedykowanym pokrowcu ochronnym.

Pytanie nr 14:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 „Zasad  przeprowadzania  testów RTG wraz z  programem testów” poinformuje o terminie przeprowadzenia testów z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Udział w testach Wykonawcy innego niż ten, który prezentuje i obsługuje będzie możliwy, o ile dany Wykonawca nie zastrzeże jako tajemnicy przedsiębiorstwa cech szczególnych lub rozwiązań urządzenia (Rozdz. XI ust. 10 SWZ).

Wyjaśnienia oraz zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

# Text boxes

Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1623/1451/22