Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                 Nr postępowania: 41 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET II: Wózek z komputerem medycznym - medyczna platforma mobilna  
(CPV: 331 97 000-7)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2023

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Zintegrowany jednostka komputerowa z monitorem w jednej obudowie - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |
| 2. | Sprzęt dedykowany do pracy w warunkach klinicznych. |
| 3. | Procesor min. dwurdzeniowy: min 4.0 GHz (Turbo), Procesor przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark – CPU Mark wynik: min. 5500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net). |
| 4. | Pamięć operacyjna zainstalowana typu: min. 8GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min. 32 GB. |
| 5. | Dysk twardy: min 256 GB SSD SATA lub M.2. Możliwość opcjonalnego zamontowania drugiego dysku. |
| 6. | Monitor wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, 10 punktowy o przekątnej min. 23 cale. Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080. Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Klasa szczelności dla panelu przedniego: IP65, dla całej jednostki: IP-54. Możliwość wyłączenia dotyku ekranu z poziomu panelu czołowego. Możliwość regulacji jasności ekranu za pomocą przycisków na przednim panelu. |
| 7. | Wbudowane złącza (minimalna liczba): 4xUSB 2.0 2xUSB 3.0 1xUSB typu C z funkcją wyświetlania 1xHDMI 1xCOM (RS232), izolowane min 1,5 kV. |
| 8. | Lampka LED (oświetlenie pulpitu). |
| 9. | Kamera do prowadzenia szkoleń lub prezentacji, zintegrowana z wózkiem. |
| 10. | Wbudowane dwa głośniki, regulacja głośności za pomocą przycisków na przednim panelu. |
| 11. | System mocowania w standardzie VESA 100 x 100; 75 x 75 mm. |
| 12. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |
| 13. | Klawiatura USB, standardowy układ z pełnowymiarowymi, klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Klawisze nisko profilowe, konstrukcja odporna na zalanie. |
| 14. | Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna, wodoodporna, z powłoką antybakteryjną, IP68. |
| 15. | Zasilane elektryczne 18V, maks. 100 W. |
| 16. | Dwa wbudowane, niezależne porty LAN, izolowane min. 1,5KV Gigabit Ethernet (RJ-45). Komunikacja Wi-Fi. Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły: Bluetooth 4.0, RFID. |
| 17. | Złącza rozszerzeń minimum: 1x M.2 2230 (dla dodatkowych modułów np. Bluetooth) 1x Mini PCIe (pełny rozmiar) 1x PCIe (x4). |
| 18. | Kolumna z elektryczną regulacją wysokości blatu roboczego. Podstawa z 4-kołami, antystatycznymi, (co najmniej dwa koła z blokadą) o średnicy 125mm. Dodatkowa półka na klawiaturę podświetlana i wysuwana, zlokalizowana pod blatem roboczym. |
| 19. | Na wyposażeniu minimum: - 1 wysuwana szuflada poniżej blatu roboczego, z możliwością zamknięcia na kluczyk - 1 szt. uchwyt na rękawiczki - 1 szt. pojemnik na odpady |
| 20. | Bateria minimum 210Wh - pozwalająca na działanie min. 5h. Bateria wbudowana w podstawie wózka. |
| 21. | Wózek posiadający minimum 4 płynnie poruszające się kółka z łożyskami o średnicy >125 mm. Rolki posiadają osłonę, zapobiegającą nadmiernemu zrywaniu/nawijaniu się brudu/włosów lub nitek |
| 22. | Co najmniej 2 przednie koła muszą posiadać blokadę nożną |
| 23. | Koła muszą mieć właściwości antystatyczne. |
| 24. | Wózek wyposażony w rączkę/uchwyt do prowadzenie wózka. |
| 25. | Elementy komputera i kable (w tym kable zasilające) są chronione przed uszkodzeniem i umieszczone wewnątrz wózka |
| 26. | Regulacja wysokości powierzchni roboczej m.in. półka na klawiaturę jest elektryczna i jest sterowana przyciskami na desce rozdzielczej |
| 27. | Wózek posiada podświetlenie klawiatury LED do użytku w ciemności |
| 28. | Powierzchnię roboczą można obciążyć min. 25 kg |
| 29. | Półka na mysz – wysuwana po lewej oraz po prawej stronie zlokalizowana na wysokości klawiatury, zapobiegająca upadkowi myszy podczas jazdy |
| 30. | 3-stronne (prawa, lewa, tył) szyny wyposażeniowe w standardzie DIN o długości > 20 cm poza powierzchnią roboczą. |
| 31. | Uchwyt do monitora lub komputera typu all-in-one przeznaczony jest do utrzymania 24-calowego wyświetlacza lub komputera typu all-in-one, szczególnie pod względem stabilności i możliwości regulacji. Dopuszczalne obciążenie uchwytu to co najmniej 10kg. |
| 32. | Uchwyt wyświetlacza / komputera All-in-One musi mieć możliwość obrotu o co najmniej ± 90°. |
| 33. | Przewód zasilający można bezpiecznie przymocować do wózka na czas transportu i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi |
| 34. | Wózek ma dobrze widoczny z przodu, podświetlany lub samoświecący wskaźnik stanu naładowania akumulatora oraz alarm optyczny i akustyczny w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora |
| 35. | Wszystkie zastosowane podzespoły IT oraz zarządzanie energią z akumulatorami znajdują się w zamkniętych obudowach i są bez wentylatorowe. |
| 36. | Wózek posiada aktywny koncentrator USB z co najmniej 4 portami USB, który jest zasilany z głównego akumulatora |
| 37. | Wózek posiada komorę IT, w której można przechowywać i obsługiwać mniejsze komponenty IT |
| 38. | Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego centrali IntelliVue o funkcjonalność podglądu parametrów poprzez przeglądarkę. Możliwość prezentacji danych z centrali na komputerze będącym wyposażeniem wózka. Możliwość zlecania wydruków na sieciowej drukarce laserowej będącej na wyposażeniu Zamawiającego. |