## Pakiety
| lista sprzętu | załącznik nr 1 do SWZ dla częsci od nr 1 do 29
część nr | Nazwa sprzętu | Ilość (szt) | Załącznik nr
1 | Aparat do dekontaminacji pomieszczeń | 1 | 1
2 | Aparaty do mierzenia ciśnienia | 18 | 2
3 | butla z tlenem do wózka reanimacyjnego 5l, Butla tlenowa z reduktorem i wózkiem, reduktor tlenowy z nawilżaczem | 5 | 8
4 | Fotel zabiegowy | 3 | 10
5 | Kule łokciowe | 6 | 13
6 | Łóźko do kąpieli | 1 | 15
7 | Nebulizator | 7 | 20
8 | Otoskop pediatryczny | 12 | 22
9 | Pulsoksymetry | 35 | 25
10 | Ssak medyczny | 2 | 29
11 | Stojak na kroplówki | 6 | 31
12 | Termometry do pomiaru temperatury ciała | 27 | 32
13 | Thermalator do podgrzewania okładów cieplnych | 1 | 33
14 | wózek/stoliki zabiegowe, kozetki | 5 | 34
15 | Pionizatory | 4 | 37
16 | Trener równowagi z linkami | 10 | 46
17 | Stanowisko do pobierania krwi | 1 | 58
18 | wózek reanimacyjny | 1 | 59
19 | Lodówka na leki - podblatowa | 1 | 62
20 | lampa bezcieniowa | 1 | 64
21 | sprzęt laboratoryjny | 3
22 | Akwarium ze świecącymi meduzami | 2
23 | Dysk do balansowania | 1
24 | Dźwiękowe sześciany | 2
25 | równoważnia krajobraz rzeczny | 1
26 | step- stepper fitness | 20
27 | sześcian jak się ubrać | 3
28 | tuba led 100 | 1
29 | układanka magnetyczna w walizce | 1

## 1
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 1 -Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - Ozonator Powietrza Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - Ozonator Powietrza- 1 szt
1 | Wydajność jonizatora | min 5 000 000 jonów/cm3
2 | Wydajność pompy | min. 9 L/min
3 | Żywotność | min 10 000 godz.
4 | Znamionowa wydajność ozonu | min. 500 mg/h
5 | Napięcie zasilania | 220-240 V/50Hz
6 | Znamionowa moc | min 18W
7 | Zasilanie | AC 220 V50 Hz
8 | Waga | max 3,0 kg
9 | Poziom hałasu | <40 dB
10 | Maksymalna obsługiwana powierzchnia w trybie oczyszczania jednorazowego | min 50m2
11 | Maksymalna obsługiwana powierzchnia w trybie oczyszczania jednorazowego | min 150m2
12 | Certyfikat | CE
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt
36 m-ce = 40 pkt
14 | Produkt z 2023r | TAK
15 | Bezpłatne przeglądy, uwzględniając wszystkie wymieniane eksploatacyjne części,uwzględniając ewentualnie koszty wysyłek. | TAK
16 | Wyrób medyczny | TAK
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów Odpowiedź: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 2
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 2-Aparat do mierzenia ciśnienia- 2 szt Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Aparat do mierzenia ciśnienia- 2 szt
1 | Nowoczesny ciśnieniomierz zegarowy z manometrem aneroidowym odpornym na wstrząsy i nadmierny wzrost ciśnienia, wyposażony w nierdzewny mechanizm | tak
2 | Obudowa manometru | wykonana z wysokogatunkowej stali chromowanej
3 | duża czytelna tarcza ułatwiająca odczyt | średnica min 58 mm
4 | karbowana gruszka zintegrowana z manometrem oraz ochronną łyżką | tak
5 | Przewód 2-w-1 z metalowym przyłączem śrubowym umożliwiającym ławą wymianę mankietu | tak
6 | Maksymalny błąd pomiaru | +/- 3 mm Hg
7 | Gwarancja | 24 m-ce = 40 pkt 36 m-cy = 5 pkt
8 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
9 | Certyfikat | CE
10 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 2 -Aparat do mierzenia ciśnienia: elektroniczny wraz z wyposażeniem- 16 szt Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………......................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Lp. | Aparat do mierzenia ciśnienia: elektroniczny wraz z wyposażeniem- 16 szt
1 | rodzaj | Naramienny
2 | wyświetlacz | cyfrowy LCD
3 | Mankiet | 22-32 cm (+/-2cm)
5 | wskaźnik prawidłowego założonego mankietu | tak
6 | technologia IntelliSense gwarantująca, że rękaw nie będzie napompowany zbyt mocno | tak
7 | wykrywa niereguralne bicie serca | tak
8 | pomiar przy arytmii | tak
9 | pamięć | min 10 wyników pomiaru
10 | automatyczne wyłączanie po 2 minutach | tak
11 | wskaźnik poziomu zużycia baterii | tak
12 | etui | tak
13 | zasilanie | baterie
14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
15 | Gwarancja | min. 24 m-ce = 0 pkt.
min. 36 m-ce = 5 pkt
16 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | TAK
17 | Certyfikat | CE
18 | Produkt z 2023r | TAK
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E15: g.tomaszewski: Oferent sam wpisuje ilosć punktów
Note on E26: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E41: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje w odpowiedniej pozycji ilość punktów

## 3
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 3 - Butla z tlenem do wózka reanimacyjnego 5l Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
L.p | sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Butla z tlenem 5l do wózka reanimacyjnego -2 szt
1 | Butle z tlenem i zaworem spełniają normę EN 1964-1 | Tak
2 | ŚREDNICA: | 110mm
3 | WAGA | 10 kg+/- 2kg
4 | CIŚNIENIE PRÓBNE BUTLI | 300 AT
5 | Pomalowane | według Polskiej Normy
6 | Zawór redukcyjny | tak
7 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
8 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
9 | Certyfikat | CE
10 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 3 - Butla tlenowa z reduktorem i wózkiem Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….......................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Butla tlenowa 10l z reduktorem- 1 szt
1 | Butla z tlenem i zaworem spełniają normę EN 1964-1 | Tak
2 | średnica | 14 cm +/- 2 cm
3 | ciśnienie robocze | 200 +/- 25 bar
4 | ciśnienie próby | 325 bar +/- 25 bar
5 | waga | 14kg +/- 1kg
6 | butla | malowana proszkowo według obowiązujących norm
7 | Zawór | zgodny z DIN477-1 gwint G3/4
8 | reduktor | tak
9 | posiada wężyk dozujący tlen do nosowo | tak
10 | posiada czytelną podziałkę dozowania tlenu | tak
11 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt.
12 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
13 | Certyfikat | CE
14 | Produkt z 2023r | tak
wózek do butli tlenowej
1 | Przeznaczenie | do transportu butli 10-litrowych
2 | Uchwyt | ergonomiczny uchwyt umożliwiający wygodny transport
3 | Z pasem do bezpiecznego zamocowania | Tak
4 | Rama | z proszkowanej stali
5 | Podstawa z kółkami z możliwiścią zablokowania | tak, przewodzące elektrycznie
6 | Atest | tak
7 | Certyfikat | CE
8 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 3 - Reduktory tlenowe z nawilżaczem Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………......................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Reduktory tlenowe z nawilżaczem- 2 szt
1 | Reduktor tlenu z dozownikiem i nawilżaczem | tak
2 | Ciśnienie zasilania | 2-15 MPa
3 | Ciśnienie zredukowane | 0,4 + 0,1 Mpa
4 | Zakres regulacji przepływu | 0-15l/min
5 | Dokładność | +- 10% wskazywanej wartości na dozowniku lub 0,5l/min
6 | Nawilżanie gazu | ~ 30% RH
7 | Temperatura pracy | 5°-40° C
8 | Wymiary: | 16,0 – 31,0 cm x 17,0 – 20,0 cm x 8,0 – 10,0 cm
9 | Masa: | min.1,6 kg, max. 1,8 kg
10 | Zawór bezpieczeństwa (otwarcie) | min. 0,57 MPa
11 | Pojemnik do nawilżacza | wielorazowy,do dezynfekcji
12 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 5 pkt.
14 | Certyfikat | CE
15 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E15: g.tomaszewski: Oferent sam wpisuje ilosć punktów
Note on E29: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E41: g.tomaszewski: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E66: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 4
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 4 - Fotel zabiegowy Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………......................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Fotel zabiegowy-3 szt
1 | trzysegmentowe leże | tak
2 | regulacja wysokości | 53 cm – 83 cm (+/-2cm)
3 | sposób regulacji | siłownik hydrauliczny
4 | regulacja oparcia pleców | sprężyna gazowa
5 | regulacja części nożnej | sprężyna gazowa
6 | podparcie pod rękę z regulacją wysokości | tak
7 | ruchomy podgłówek | tak
8 | podajnik podkładów ochronnych | tak
9 | szerokość | 66 cm (+/- 3 cm)
10 | wysokość | 53-83 cm (+/-2cm)
11 | obciążenie dopuszczalne | 130 kg
12 | dostępne min w 3 kolorach: różówy, niebieski, zielony | tak
13 | wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | gwarancja | 24 m-cy = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
15 | certyfikat | CE
16 | produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów
Note on E22: g.tomaszewski: Oferent sam wpisuje ilosć punktów

## 5
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 5 -Kule łokciowe Model: …………………………………………………………………………………………................ Producent …………………………………………………………………......................................... Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………….......... Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Kule łokciowe- 6 szt
1 | Zakres regulacji wysokości całej kuli | 76 - 100 cm (+/-5cm)
2 | Obciążenie | max 150 kg
3 | Specjalnie wyprofilowane rękojeści zapobiegają wyślizgnięciu kuli z rąk | tak
4 | Podparcie dłoni | odatkowo zabezpieczone gumowym tworzywem, które jest miękkie i wygodne dla użytkownika
5 | Wygodne, ergonomiczne wyprofilowane uchwyty | tak
6 | Konstrukcja | aluminiowa,dzięki czemu kule są lekkie i poręczne
7 | Regulacja wysokości | możliwość dostosowania do wzrostu
8 | Antypoślizgowe nasadki | tak
9 | min 4 kolory do wyboru | tak
10 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
11 | Gwarancja | 24 m-cy = 0 pkt. 36 m-cy = 40 pkt
12 | Certyfikat | CE
13 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 6
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 6 - Łóźko do kąpieli Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Łóźko do kąpieli-1 szt
1 | wymiary | 74x197 cm (+/-3 cm)
2 | nośność | min 130 kg
3 | urządzenie wielofunkcyjne | tak, umożliwia transport i kąpiel Pacjenta
4 | leżysko - wanna | wykonana z poliestru PCV o grubości min 2 cm, zaopatrzona w odpływ
5 | hydrauliczny układ zmiennej wysokości za pomocą mechanizmu obsługiwanego pedałami po obu stronach | tak
6 | cylindryczna wodoodporna poduszka | tak
7 | Poręcze | Profilowane z powłoką o wysokości 20 cm (+/-2cm) chroniące przed wypadnięciem z wanny
8 | podstawa | 4 koła z indywidualną blokadą
9 | Uchwyty do pchania | znajdujące się w dwóch miejscach u wezgłowia i od strony nóg
10 | Spust do utrzymania wody w wannie zamykany korkiem | tak
11 | Rura spustowa | min. 180 cm
12 | Kosz na ubranie u wezgłowia wózka | tak
13 | Barierki boczne | wysuwane, z regulacją wysokosci
14 | Materiał ramy | stal nierdzewna malowana proszkowo.
15 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
16 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
17 | Certyfikat | CE
18 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E24: g.tomaszewski: Oferent sam wpisuje ilosć punktów

## 7
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 7 - Nebulizator Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….......................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Nebulizator- 7 szt
1 | Wytrzymały, solidny kompresor i nebulizator dyszowy | tak
2 | Wkład dyszy dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia | tak
3 | Dodatkowy wkład dyszy wytwarzający cząsteczki docierające do obwodowych obszarów płuc lub do zastosowania w przypadku bardzo ciężkiej obturacji | tak
4 | Przerywacz umożliwiający okresowe wstrzymanie nebulizacji | tak
5 | Ustnik z systemem zaworów | tak
6 | Standardowy wężyk powietrzny | tak
7 | Maska dla dzieci | tak
8 | Do zastosowania z wszystkimi lekami dopuszczonymi do użycia w leczeniu wziewnym | tak
11 | Testowany klinicznie | tak
12 | Intrukcja w języku polskim | tak
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 8
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 8 - Otoskop pediatryczny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………........................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Otoskop pediatryczny- 12 szt
1 | Technologia żarówki / światła | LED
2 | Równomierne oświetlenie pola pracy | tak
3 | Możliwość przeprowadzenia testu pneumatycznego | tak
4 | Lupka | obrotowa, min 3-krotne powiększenie
5 | W zestawie wzierniki uszne wielorazowego użytku | tak
6 | Etui | tak
7 | Automatyczne wyłączanie po 3 minutach | tak
8 | Zasilanie | baterie
9 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
10 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
11 | Certyfikat | CE
12 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 9
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 9 - Pulsoksymetr Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pulsoksymetry- 25 szt
1 | Wyświetlacz | OLED
2 | Wymiary | 57x33x35 mm (+/-2mm)
3 | Działanie | Bezinwazyjne badanie procentowego nasycenia krwi tlenem
4 | Pomiary | saturacji krwi, częstości tętna i współczynnika perfuzji
5 | Saturacja | zakres 70-100% SpO2, dokładność +/- 2%
6 | Tętno | zakres 25-250 bpm. Dokładność pomiaru (+/- 3%)
7 | Źródło zasilania | baterie
8 | Funkcja anty-ruch | tak, cyfrowe rozwiązanie zapewnia dokładność pomiaru pomimo poruszania się pacjenta
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
10 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
11 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
12 | Certyfikat | CE
13 | Produkt z 2023r | tak
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 9 - Pulsoksymetr napalcowy dziecięcy Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pulsoksymetr napalcowy dziecięcy- 10 szt
1 | Pulsoksymetr napalcowy | tak
2 | Dokonywane pomiary | pomiar pulsu (PR) i poziomu tlenu we krwi (SpO2)
3 | Typ wyświetlacza | OLED
4 | Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 44 x 28 x 26 mm (+/-2 mm)
5 | Waga | max 60 g
6 | Sygnalizacja dźwiękowa | posiada funkcję sygnalizacji dźwiękowej pulsu podczas pomiaru oraz funkcję alarmu dźwiękowego po przekroczeniu ustawionego górnego lub dolnego zakresu poziomu saturacji oraz tętna (obie funkcje mogą być wyłączone)
7 | Wygodny w obsłudze | po nałożeniu na palec i naciśnięciu przycisku wynik pojawia się automatycznie
8 | Automatyczne wyłączenie | po 8-10 sekundach braku sygnału
9 | Zasilanie | wewnętrzny akumulator
10 | W zestawie | pulsoksymetr z wewnętrznym akumulatorem, kolorowa smycz na szyję, kabel do ładowania, instrukcja w języku polskim
14 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
15 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt.
16 | Certyfikat | CE
17 | Produkt z 2023r | tak
18 | Instrukcja w języku polskim | tak
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 10
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 10 -Ssak medyczny do odsysania wydzielin Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Ssak medyczny do odsysania wydzielin- 1 szt
1 | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę | Tak
2 | Przepływ maksymalny | min 22 l/min
3 | Podciśnienie | -75 kPa
4 | Wymiary urządzenia | 25 x 19 x 16 cm (+/- 1 cm)
5 | Zasilanie | sieciowe
6 | Pojemność pojemnika | 1 litr
7 | Wyposażenie | 5 cewników, butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator oraz wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów
8 | Ssak wyposażony w manometr oraz bezstopniowy regulator siły odsysania | tak
9 | zastawka zabezpieczająca przelewanie płynów | tak
10 | Zbiornik z możliwością sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121st.C i dezynfekcji w ogólnodostępnych płynach. | tak
11 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
12 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy - 40 pkt
13 | Certyfikat | CE
14 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 10 -Ssak medyczny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Ssak medyczny – 1 szt
1 | Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci | tak
2 | obudowa | wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
3 | łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze | tak
4 | wymiary | 35x18x21 cm (+/-2cm)
5 | podciśnienie | -80 kPa
6 | przepływ | 40 l/min
7 | cykl pracy | praca ciągła
8 | regulator oraz wskaźnik podciśnienia | tak
9 | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | tak
10 | cewnik CH20 | tak
11 | butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem | tak
12 | możliwość zastosowania wózka z kółkami
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy - 40 pkt
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 11
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 11 - Stojak na kroplówki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Stojak na kroplówki- 6 szt
1 | Podstawa | solidna, wykonana ze stali lakierowanej proszkowo
2 | Regulacja wysokości | min. 120 cm, max. 230 cm
3 | Podstaw z kółkami jezdnymi co ma wpływ na łatwe przemieszczanie | tak
4 | System jednorękiej obsługi wysokości | tak
5 | Min 2 uchwyty na kroplówki | tak
6 | Stojak wykonany jest ze stalowych rurek malowanych proszkowo | tak
7 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
8 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt.
9 | Certyfikat | CE
10 | Produkt z 2023r | tak
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 12
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 12 -Termometry do pomiaru temperatury ciała Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Termometry do pomiaru temperatury ciała- 27 szt
1 | materiał | ABS
2 | wyświetlacz | dużym, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD
3 | odległość pomiaru | 1-5 cm
4 | zakres pomiaru temperatury ciała | 34°C-42,2°C (+/- 1°C)
5 | dokładność pomiaru | +/- 0,3 °C
6 | zasilenie | bateria
7 | łatwy w obsłudze | pomiar za pomocą 1 przycisku
8 | funkcja pamięci | min. 10 wyników
9 | tryb oszczędzania energii | automatyczne wyłączenie po ok. 60 sekundach
10 | instrukcja obsługi w języku polskim | tak
11 | Testowany klinicznie | tak
12 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt.
14 | Certyfikat | CE
15 | Produkt z 2023r | tak
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 13
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 13 - Thermalator do podgrzewania okładów cieplnych Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………........................................... Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Thermalator do podgrzewania okładów cieplnych- przenośny podgrzewacz z kółkami do okładów cieplnych Hydrocollator- 1 szt
1 | izolacja wykonana z włókna szklanego zapobiega utracie ciepła | Tak
2 | Wbudowany termostat do kontroli temperatury | Tak
3 | max zakres temperatury | min 85°C +/- 5°
4 | Kontrola temperatury | elektronicznie
5 | czas nagrzewania do 70°C | max 4 godz
6 | proste do napełnienia wodą (niewymagana instalacja wodno-kanalizacyjna) | Tak
7 | utrzymywanie stałej temperatury | tak
8 | urządzenia mobilne są wyposażone w gumowe, obrotowe kółeczka o długości 8cm +/- 1cm zapobiegające tarciom podczas ruchu | Tak
9 | Ilość okładów, które można jednorazowo ogrzać | min. 8
10 | Waga | max 35kg
11 | Zasilanie | 230 V / 50 Hz
12 | Pojemność | 50l+/- 5l
13 | Wymiary | 84x53x41 cm +/-5cm
14 | Instrukcja użytkowania ow języku polskim | tak
15 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
16 | Gwarancja | 12 m-ce = 0 pkt. 24 m-cy = 40 pkt.
17 | Certyfikat | CE
18 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 14
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 14 - Wózek zabiegowy Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
wózek zabiegowy- 1 szt
1 | Wymiary wózka | 57x59x101 cm (+/-3 cm)
2 | Ładowność wózka | min 280 kg
3 | narożniki | wykonane z wytłaczanego anodowanego aluminium
4 | ściany boczne i tył wózka | wzmocniona konstrukcja 3 warstwowa wykonana z aluminium-polietylen-aluminium
5 | Blat | wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
6 | Układ jezdny/podstawa wózka | wyposażony w cztery obrotowe w tym 2 z hamulcami, na wzmocnionej ramie stalowej
7 | Wyposażenie wózka | 4 szuflady osadzane na metalowych ramach z teleskopowymi prowadnicami z łożyskiem kulkowym
8 | Szuflady | wykonane z natryskowo formowanego tworzywa ABS, z całkowitym wysuwem, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi
9 | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk | tak
10 | Półka boczna składana | tak, wymiary 52x47 cm (+/-2 cm)
11 | szyna na akcesoria z regulacją wysokości umieszczona w prowadnicach pozwalających na swobodną zmianę wysokości bez użycia narzędzi | tak
12 | Kosz siatkowy metalowy | tak
13 | Kosz na cewniki druciany ze stali nierdzewnej | tak
14 | Uchwyt na pudełko z rękawiczkami oraz uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre | tak
15 | Uchwyt na miskę nerkowatą mocowany do wysięgnika nadstawki | tak
16 | Ściany boczne i tył wózka malowane proszkowo | min 4 kolory do wyboru
17 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
18 | Gwarancja | min 12 msc
19 | Certyfikat | CE
20 | Produkt z 2023r | tak
21 | Gwarancja | 12 m-ce = 0 pkt. 24 m-cy = 40 pkt.
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 14 - wózek/stolik medyczny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
wózek/stolik medyczny- 1 szt
1 | Szafka z 3 szufladami | tak, stalowa, lakierowana proszkowo
2 | Wymiary szafki | 45 x 45 cm (+/-3cm)
3 | Wysokość całkowita | 80 cm (+/- 5 cm)
4 | Średnica podstawy | 60 cm (+/- 5 cm)
5 | Stelaż | profile aluminiowe i złączki ABS, anodowane lub lakierowane proszkowo
6 | Podstawa | lakierowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 5,5 cm (+/- 0,5 cm), w tym trzy z blokadą
7 | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | tak
8 | Kolor | różowy
9 | Odporność na działanie środków czystości i dezynekcji | tak
10 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
11 | Gwarancja | min 12 msc
12 | Certyfikat | CE
13 | Produkt z 2023r | tak
14 | Gwarancja | 12 m-ce = 0 pkt. 24 m-cy = 40 pkt.
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 14 - Stolik zabiegowy - 2 półki Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Stolik zabiegowy - 2 półki- 1 szt
1 | Materiał | profile aluminiowe i tworzywowa płyta HPL
2 | Materiały bardzo trwałe, łatwe w utrzymania czystości, odporne na środki dezynfekcji | tak
3 | Liczba półek | 2
4 | Blaty wózka wyposażone w relingi, które zapobiegają zsunięciu się przedmiotów | tak
5 | Wyposażony w 4 koła, 2 z nich posiadające blokadę | tak
6 | Uchwyt ułatwiający przemieszczanie | Tak
7 | Wysokość całkowita | 90 cm +/- 10 cm
8 | Szerokość całkowita | 55 cm +/- 5cm
9 | Dopuszczalne obciążenie (na tacę): | 20 kg +/-5 kg
10 | Wyposażenie dodatkowe | kosz na odpadki, kuweta tworzywowa, pojemnik na cewniki
11 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
12 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
13 | Certyfikat | CE
14 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 26 - Kozetka Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Kozetka- 2 szt
1 | Kozetka z regulowaną wysokością | TAK
2 | Podgłówek z ręczną regulacją pochylenia | zakres: +45/-80°
3 | Dopuszczalne obciążenie | 180 kg
4 | Szerokość | minimum 60 cm
5 | Długość | minimum 190 cm
6 | Wysokość | w przedziale 50-65 cm
7 | Tapicerka | skóropodobna, mocowana w sposób bezszwowy, wodoodporna - możliwość bezpiecznego mycia i dezynfekcji
8 | Konstrukcja kozetki | sztywna, metalowa
9 | Uchwyt do podkładów jednorazowych w rolce | TAK
10 | Minimum 4 kolory do wyboru | TAK
11 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
12 | Produkt atestowany, oznaczony znakiem CE | TAK
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | TAK
14 | Produkt z 2023r | TAK
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E88: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 15
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 15 - Pionizator Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pionizator- 1 szt
1 | Elementy skladowe urządzenia (min.) | oparcie dla pleców, peloty boczne, podnóżek z platformami dla stóp, nakolanniki, pasy biodrowe, stolik oraz podstawa
2 | Urządzenie multifunkcyjne typ Baffin | Tak
3 | Rozmiar L | Tak
4 | Obsługa za pomocą pilota | Tak
5 | Zdejmowane podłokietniki, peloty biodrowe i podpaszki | Tak
6 | Możliwość pełnej i częściowej pionizacja pacjenta (pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej, wyprostowanej oraz w pozycjach pośrednich) | Tak
7 | Bezpieczna, antyalergiczne tapicerka | Tak
8 | Obniżona płaszczyzna siedziska | Tak
9 | regulowane podłokietniki | Tak
10 | Podest ze stabilizatorami stóp | Tak
11 | Jednostka sterująca z akumulatorem | Tak
12 | Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Tak
13 | Instrukcja użytkowania | w języku polskim
14 | katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne (w języku polskim) (proszę załączyć do oferty) | tak
15 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
16 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
17 | Certyfikat | CE
18 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 15 -Pionizator statyczny SMART dla dzieci mniejszych Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pionizator statyczny dla dzieci mniejszych-1 szt
1 | Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Tak
2 | Solidna i lekka konstrukcja | Tak
3 | Regulacje do zabezpieczenia pacjenta podczas transportu | Tak
4 | Podest ze stabilizatorami stóp | Tak
5 | 4 skrętne koła | Tak
6 | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Tak
7 | Obejma z pasem biodrowym | Tak
8 | Obejma z pasem piersiowym | Tak
9 | Maksymalna waga użytkownika | 35 kg
10 | Orientacyjny wzrost użytkownika | 70 cm – 90 cm
11 | Instrukcja użytkowania oraz dokumentacja techniczna w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE wraz z dostawą | tak
12 | Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z montażem w cenie oferty | tak
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 5 pkt
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 15 -Pionizator statyczny dla dzieci wysokich Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pionizator statyczny dla dzieci wysokich - 1 szt
1 | Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Tak
2 | Solidna i lekka konstrukcja | Tak
3 | Regulacje do zabezpieczenia pacjenta podczas transportu | Tak
4 | Podest ze stabilizatorami stóp | Tak
5 | 4 skrętne koła | Tak
6 | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Tak
7 | Obejma z pasem biodrowym | Tak
8 | Obejma z pasem piersiowym | Tak
9 | Maksymalna waga użytkownika | 75 kg
10 | Orientacyjny wzrost użytkownika | 120 cm – 150 cm
11 | Instrukcja użytkowania oraz dokumentacja techniczna w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE wraz z dostawą | Tak
12 | Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z montażem w cenie oferty | Tak
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 5 pkt
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 15 - Pionizator statyczny dla dzieci średnich Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Pionizator statyczny dla dzieci średnich - 1 szt
1 | Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Tak
2 | Solidna i lekka konstrukcja | Tak
3 | Regulacje do zabezpieczenia pacjenta podczas transportu | Tak
4 | Podest ze stabilizatorami stóp | Tak
5 | 4 skrętne koła | Tak
6 | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Tak
7 | Obejma z pasem biodrowym | Tak
8 | Obejma z pasem piersiowym | Tak
9 | Maksymalna waga użytkownika | 55 kg
10 | Orientacyjny wzrost użytkownika | 90 cm – 140 cm
11 | Instrukcja użytkowania oraz dokumentacja techniczna w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE wraz z dostawą | tak
12 | Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z montażem w cenie oferty | tak
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 24 m-c = 0 pkt 36 m-cy = 5 pkt.
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E87: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 16
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 16 - Trener równowagi z linkami Model: ………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………........................................ Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………......... Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Trener równowagi z linkami-10 szt
1 | Średnica | 60 cm (+/-5 cm)
2 | Wysokość | 20 cm (+/- 3 cm)
3 | Waga | Maksimum 6,0 kg
4 | 2 dodatkowe linki, zwiększające zakres możliwych do wykonywania ćwiczeń | Tak
5 | Długość pojedynczej linki | 85 cm – 105 cm
6 | Maksymalna nośność | Minimum 120 kg
7 | Podstawa wykonana z wytrzymałych materiałów, odpornych na uszkodzenie. | Tak
8 | Wykonanie z nietoksycznych materiałów | Tak
9 | Regulacja stopnia trudności poprzez zmianę ciśnienia | Tak
10 | Zestaw zawiera pompkę | Tak
11 | Pozwala wykorzystać obie strony sprzętu (typ Bosu") | tak
12 | Kolor niebieski | tak
13 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
14 | Gwarancja | 12 m-ce = 0 pkt 24 m-cy = 40 pkt
15 | Certyfikat | CE
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 17
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 17 - stanowisko do pobierania krwi Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
stanowisko do pobierania krwi- 1 szt
1 | Podłokietniki | 2, po lewej i prawej stronie
2 | Regulacja podłokietników | Tak
3 | mechanizm zmiany podłokietnika o kąt 180° | Tak
4 | Maksymalne obciążenie | min 120 kg
5 | Konstrukcja | Stabilna, wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo
6 | Oparcie, siedzisko i podłokietniki | Wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym i odpornym na środki do dezynfekcji
7 | Wysokość (cm) | 80cm +/- 5cm
8 | Szerokość (cm) | 99 cm +/- 10cm
9 | Sposób regulacji podłokietników | manualnie
10 | Podstawa | stopki antypoślizgowe
11 | Waga (kg) | Do 30 kg
12 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
14 | Certyfikat | CE
15 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 18
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 18 - wózek reanimacyjny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
wózek reanimacyjny- 1 szt
1 | Szerokość | 70 cm (+/- 3 cm)
2 | Wysokość | 100 cm (+/- 8 cm)
3 | Głębokość | 52 cm (+/- 2 cm)
4 | Szuflady | min 3
5 | Zamykana górna szuflada na leki | tak
6 | Wyposażenie | min.: regulowany wieszak na płyny infuzyjne,pojemniki do segregacji leków i akcesoriów,stelaż do mocowania pojemników,pojemnik na rękawiczki,pojemnik na ostre elementy,zamykany kosz na odpady
7 | Centralny zamek | tak
8 | Automatycznie wysuwany blat roboczy | tak
9 | Podstawa wyposażona w 4 koła | tak
10 | min 3 kolory do wyboru przez zamawiającego | tak
11 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
12 | Odporność na działanie środków czystości i dezynekcji | tak
13 | Gwarancja | 24 m-ce 0 pkt. 36 m-cy 40 pkt
14 | Certyfikat | CE
15 | Produkt z 2023r | tak
16 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E7: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 19
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 19 - Lodówka na leki - podblatowa Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Lodówka na leki - podblatowa- 1 szt
1 | Wysokość | 82 cm (+/- 3 cm)
2 | Szerokość | 55 cm (+/- 5 cm)
3 | Głębokość | 50 cm (+/- 5 cm)
4 | Pojemność chłodziarki | 95l -110 l
5 | Pojemność zamrażarki | 16 l (+/- 3 l)
6 | Położenie zamrażarki | wewnątrz, na górze
7 | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | minimum 10 h
8 | Liczba pojemników w zamrażarce | 1
9 | Liczba półek chłodziarki | minimum 2
10 | Rodzaj półek | szklane
11 | Zmiana kierunku otwierania drzwi | TAK
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
13 | Gwarancja | 24 m-ce = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E8: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 20
załacznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 20 - Lampa bezcieniowa Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Lampa bezcieniowa- 1 szt
1 | Typ oświetlenia | LED / Halogen
2 | Oświetlenie | światło białe o jednakowej temperaturze barwowej
3 | Lampa na solidnym statywie z podstawą na min. 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą | TAK
4 | Lux przy 50 centymetrach | 45 000 luksów
5 | elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na dokładne oświetlenie badanego pola | TAK
6 | Temperatura barwowa | 4000° K +/- 1000°K
7 | napięcie wyjściowe | min. 12V
8 | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK
9 | kabel zasilający | min. 2,5 m
10 | Instrukcja w języku polskim | TAK
11 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | TAK
12 | Gwarancja | 24 m-sc = 0 pkt 36 m-cy = 40 pkt
13 | Certyfikat | CE
14 | Produkt z 2023r | tak
Suma punktów
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej
Note on E8: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Oferent sam wpisuje ilość punktów

## 21
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 21 -Wirówka uniwersalna - laboratoryjna Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
| wirówka uniwersalna - laboratoryjna | 1 szt
1 | Wyświetlacz | duży, graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
2 | jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu
3 | z wentylacją | tak
4 | funkcja chłodzenia | tak
5 | język menu - polski | tak
6 | Zasilanie | 230V
7 | Moc | min 550 W
8 | Pojemność | 1000 ml (+/- 10ml),
9 | RCF max | min 30000xg
10 | RPM max | min 18 000
11 | Liczba wirników (kątowych) | 27 +/- 1
12 | funkcja opóźnionego startu | tak
13 | 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania | tak
14 | Minimalny czas rozpędzenia | 5s (+/-1s)
15 | Minimalny czas hamowania | 5s (+/-1s)
16 | Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy | tak
17 | Programy użytkownika | min. 95
18 | Charakterystyki rozpędzania/hamowania | min. 10
19 | regulacja prędkości lub RCF | tak
20 | manualne ustawianie promienia wirowania | tak, z automatyczną korektą RCF
21 | zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości | tak
22 | zliczanie czau rosnąco lub malejąco | tak
23 | tryb pracy ciągłej – HOLD | tak
24 | praca w trybie SHORT | tak
25 | zmiana parametrów podczas wirowania | tak
26 | automatyczna identyfikacja wirnika | tak
27 | automatyczne otwieranie pokrywy | tak
28 | zamek domykający pokrywę | tak
29 | blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła | tak
30 | komora wirowania ze stali nierdzewnej | tak
31 | bezobsługowy silnik indukcyjny | tak
32 | Instalacja urządzenia i przeszkolenie personelu | tak
33 | Instrukcja w języku polskim | tak
34 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
35 | Posiada deklarację zgodności UE | tak
36 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesiecy 40 pkt
37 | Certyfikat | CE
39 | Produkt z 2023r | tak
…............................................................................
| pieczątka firmy |  | data i podpis osoby upoważnionej
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 21 wirnik kątowy Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
| Wirnik kątowy 36 x 5-15 ml | 1 szt
1 | Kompatybilny z wirówką uniwersalną zakupowaną w ramach przetargu | tak
3 | Komplet z pojemnikami (fi13-17mm x 70-120mm) | tak
4 | Podkładki redukujące głębokość | tak
5 | Wkładka redukująca średnicę (kąt 30°) | tak
7 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
8 | Gwarancja | poniżej 24 miesięcy - 0 pkt, 24mce - 20pkt; powyżej 24 miesięcy -40 pkt
9 | Certyfikat | CE
10 | Produkt z 2023r | tak
11 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
pieczątka firmy |  |  | …............................................................................
Formularz parametrów wymaganych i ocenianych Część nr 21- Mikroskop laboratoryjny Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………………………………………………………. |  |  | data i podpis osoby upoważnionej
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
| mikroskop laboratoryjny | 1 szt
1 | Trinokular | tak
2 | Tubus 30° nachylony, 360° obrotowy | tak
3 | Okular: HWF 10x/20 mm (OBN 147: WF 10x/20 mm) | tak
4 | Regulacja dioptrii: obustronna | tak
5 | Kwadratowy nosek | tak
6 | Jakość obiektywu: Infinity Plan | tak
7 | Współosiowe ogniskowanie wstępne i dokładne | tak
8 | Modele z podświetleniem 20W halogenowym lub 3W LED | tak
9 | Pokrywa przeciwpyłowa, gumowe osłony okularów | tak
OBN 132, OBN 135:
10 | Obiektywy 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | tak
11 | Kondensor Abbego o regulowanej wysokości i centrowaniu 1,25 z regulowaną diafragmą apertury | tak
12 | W komplecie z niebieskim filtrem barwnym (OBN 132) | tak
OBN 158:
13 | Mikroskop z kontrastem fazowym, w zestawie z okularem centrującym | tak
14 | Obiektywy: 4x, 10xPH, 20xPH, 40xPH, 100xPH | tak
15 | 5-krotne koło kondensorowe z obiektywami 10×/20×/40×/100× Infinity PH plan (kompletny zestaw) | tak
16 | W komplecie z niebieskim i zielonym filtrem barwnym | tak
17 | Instrukcją obsługi w języku polskim | tak
18 | Zasilanie sieciowe | 230 V (+/- 10V)
19 | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia | tak
20 | Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych | tak
21 | Gwarancja | poniżej24 miesięcy - 0 pkt, 36 miesięcy -40 pkt
22 | Certyfikat | CE
23 | Produkt z 2023r | tak
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 22
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 22 Akwarium ze świecącymi meduzami Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| Akwarium ze świecącymi meduzami | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Akwarium ze świecącymi meduzami
1 | sztuk | 2
2 | cena jednostkowa
3 | Oświetlenie | ledowe
4 | Efekty świetlne, jedno lub wielokolorowe, fluorescencyjne meduzy
5 | Rozmiar | 27x17x7 cm
6 | Funkcja automatycznego wyłączania | tak
7 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne, SI
8 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
9 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 23
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 23 –Dysk do balansowania Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Dysk do balansowania
1 | Sztuk | 1
2 | 22
3 | Kształt | okrągły
4 | Wymiar | Średnica 90 cm
5 | Materiał | płyta MDF wytrzymała na obciążenie
6 | Rodzaj dysku | okrągły z wydrążonym rowkiem na toczącą się kulę po okręgu
7 | Rodzaj kuli | metalowa o średnicy dopasowanej do średnicy rowka
8 | Ilość kul | 1
9 | Wyposażenie dodatkowe | gumowa podstawka gwarantująca balans , stabilność oraz nieprzesuwanie się dysku
10 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
11 | Zastosowanie | ćwiczenia rehabilitacyjne
12 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 24
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 24 -Dźwiękowe sześciany Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Dźwiękowe sześciany
1 | sztuk | 2 zestawy
2 | Ilość elementów w zestawie | 16 kostek
3 | cena jednostkowa
4 | materiał | wysoka jakość tworzywa wykonana z pleksi,
| Kolor | 2 kolory
| Wypełnienie | 1 sześcian bezdźwiękowy
5 | Wypełnienie pozostałych sześcianów | elementy wydające dźwięk
6 | wymiary kostki | 5x5 cm
7 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne, manipulacyjne
8 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
9 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 25
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 25 -RÓWNOWAŻNIA KRAJOBRAZ RZECZNY Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Równoważnia Krajobraz Rzeczny
1 | sztuk | 1 kpl
2 | Rodzaj | tor przeszkód zbudowany z elementów łączących się ze sobą
3 | Ilość elementów | 24-26
4 | cena jednostkowa
5 | materiał | tworzywo sztuczne najwyższej jakości, kolorowe elementy, podkładki antypoślizgowe
6 | Rodzaj kształtów | rzeka, mostek, wyspa
7 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne, równoważne
8 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
9 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

## 26
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 26 -Step - stepper fitness Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Step - stepper fitness
1 | sztuk | 20
2 | cena jednostkowa
3 | Przyrząd treningowy | tak
4 | materiał | Trwały materiał, wytrzymały na obciążenia, wykonany z polipropylenu
5 | Kolor | czarny, szary
6 | Obciążenie max | 250 kg
7 | wymiary | 67 długość , 27szerokość, 15wysokość
8 | Regulowana wysokość dodatkowymi podkladkami | tak
9 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne
10 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
11 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 27
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 27 -sześcian jak się ubrać Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
sześcian jak się ubrać
1 | sztuk | 3
2 | Ilość elementów manipulacyjnych | 6
3 | Rodzaj elementów w kostce | zatrzaski, suwak, klamra, sznurowadło, zamek,
4 | cena jednostkowa
5 | wymiary po złożeniu | 35x35x35cm
6 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne, manipulacyjne
7 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
8 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 28
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 28 Tuba Led 100 Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Tuba Led 100
1 | sztuk | 1
2 | cena jednostkowa
3 | Wymiary | wysokość 100cm
4 | Rodzaj tuby | świecąca
5 | Rodzaj oświetlenia | Diody ledowe, kolorowe, mozliwość zmieniania barwy
6 | Zasilanie | 230V
7 | Sterowanie | pilot
8 | przeznaczenie | sala SI, doświadczania światłem
9 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
10 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…...................................................................
data, podpis osoby upowaznionej

## 29
załącznik nr 1 do SWZ
pieczątka firmy
Część nr 29 - Układanka magnetyczna w walizce Model: ………………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………….............................................. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….
| sprzęt medyczny/ ilość | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę *TAK/NIE | Punktacja
Układanka magnetyczna w walizce
1 | sztuk | 1 zestaw
2 | Elementy w zestawie | drewniana tablica magnetyczna 1 szt, karty/obrazki dwustronne – 6 szt, drewniane magnesy – 120 szt
3 | Ilość elementów | 127
4 | cena jednostkowa
5 | wymiary po złożeniu | 37x30x4 cm
6 | przeznaczenie | ćwiczenia rehabilitacyjne i manipulacyjne
7 | Certyfikat bezpieczeństwa | tak
8 | Gwarancja | min. 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy 40 pkt
…............................................................................
data i podpis osoby upoważnionej