Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy MCZ/TPsr/2023

Zadanie 2

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych Oferowany model: ………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji ………………………………………………………… |  |  |  |
| Urządzenie: |  |  |  |
|  | Ćwiczenia: czynne-oporowe, czynne-spomagane, wspomagane-elektromiograficzne, bierne | TAK, podać |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, izometryczne | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego lub czynnego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo - elektromiografię (reaktywna elektromiografia) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: - siły mięśniowej, - zakresu ruchu biernego i czynnego, - aktywności mięśniowej i unerwienia przy pomocy elektromiografii powierzchniowej - propriocepcji, - oporów tkankowych (sztywność, spastyczność), | TAK, podać |  |
|  | Dostosowanie do pacjenta we wszystkich etapach rehabilitacji i w zależności od poziomu siły mięśniowej (Lovett 0-5) : Ruch czynny - oporowy (Lovett 3-5) Ruch czynny - wspomagany (Lovett 3) Ruch wspomagany - wyzwalany elektromiograficznie (Lovett 1-2) Ruch bierny (Lovett 0-1) | TAK, podać |  |
|  | Czynna praca z pacjentami zarówno z niedowładem jak i spastycznością | TAK, podać |  |
|  | Biofeedback – informacja zwrotna dla pacjenta i terapeuty | TAK, podać |  |
|  | Generowanie raportów z oceny i ćwiczeń pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia bazy danych pacjentów | TAK, podać |  |
|  | Predefiniowane protokoły ćwiczeń | TAK, podać |  |
|  | Minimum 4 kanały elektromiograficzne, próbkowane jednoczesne | >6 kanałów- 10 pkt 5 kanałów – 5 pkt min. 4 kanałów- 0 pkt. |  |
|  | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii <0,6 uV RMS | TAK, podać |  |
|  | Szum odniesienia na wejściu nie więcej niż 10 uVpp (10 sekund danych surowych) | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania elektromiografii co najmniej 900 próbek na sekundę na kanał | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość wewnętrzna min. 24 bity | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik CMRR elektromiografii max: -80dB | TAK, podać |  |
|  | Impedancja wejściowa elektromiografii co najmniej 10MΩ | TAK, podać |  |
|  | Czułość elektromiografii co najmniej 1uV RMS | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: dokładność pomiaru momentu obrotowego ± 0,3 Nm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 20°/s | TAK, podać |  |
|  | Praca synchroniczna jednoczesna co najmniej 2 | >2- 5 pkt 2- 0pkt |  |
|  | Monitor dotykowy | TAK, podać |  |
| Akcesoria urządzenia niezbędne do obsługi: |  |  |  |
|  | Zestaw startowy min. 25 paczek elektrod EKG/EMG | 3 zestawy (75 paczek) elektrod – 2 pkt. 2 zestawy (50 paczek) elektrod – 1 pkt. Min. 1 zestaw (25 paczek) elektrod – 0 pkt. |  |
|  | Zestaw startowy min. 50 paczek elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm (±10 %) | 3 zestawy (150 paczek) elektrod – 3 pkt. 2 zestawy (100 paczek) elektrod – 2 pkt. Min 1 zestaw (50 paczek) elektrod – 0 pkt. |  |
| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego. | ⩾ 48 miesięcy – 20 pkt 42 miesięcy – 15 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |  |
|  | Wykonawca do powyższego zestawu dostarczy uzupełniony paszport techniczny zestawu /jeżeli dotyczy/ | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 72 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia /dotyczy sprzętu medycznego/: a. nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/ b. wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/ | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca dostarczy, urządzenie oraz przeprowadzi instruktarz obsługi i konserwacji w cenie oferty. | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych – min. 10 lat od daty sprzedaży /dotyczy sprzętu medycznego | TAK, podać |  |