AE/ZP-27-01/20 			 				                        ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych paneli zasilających nadłóżkowych pojedyńczych 8 szt., paneli zasilających nadłóżkowych podwójnych 22 szt., mostów zasilających pięciostanowiskowych 2 szt. oraz mostu zasilającego dwustanowiskowego 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dla paneli zasilających nadłóżkowych pojedyńczych |
|  | Naścienne panele zasilające 8 szt. jednołóżkowe w tym 4 panele z podejściem gazów z prawej strony i 4 panele z podejściem gazów z lewej strony. | TAK |  |
| Parametry techniczne |
|  | Długość panelu w zakresie od 1600mm do 1800mm | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V 3 szt, 2 obwody, 1 gniazdo czerwone 2 gniazda białe | TAK |  |
|  | Gniazdo ekwipotencjalne 1 szt. | TAK |  |
|  | Gniazdo teletechniczne podwójne kat. 6 1 szt. | TAK |  |
|  | Panele przystosowane do zamontowania systemu przywoławczego to jest otwory pod gniazda oraz instalacja wewnątrz panelu. | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych; minimum 1 x tlen, 1 x próżnia. Gniazda w standardzie AGA z nieścieralnymi oznaczeniami. Korpusy (podstawy) gniazd gazów medycznych wykonane ze stopu metali. Nie dopuszcza się korpusów wykonanych z plastiku. | TAK |  |
|  | Standardowa szyna do mocowania półek i osprzętu o długości 1/3 panelu nie obejmująca swoim zasięgiem gniazd gazowych. | TAK |  |
|  | Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności całkowitego demontażu panelu lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Brak możliwości rozbudowy panelu bez konieczności jego całkowitego demontażu - 0 pkt. Możliwość rozbudowy panelu bez konieczności jego całkowitego demontażu - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta lub możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL. | TAK Punktacja: Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta - 0 pkt. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL - 5 pkt. |  |
|  | Oświetlenie ogólne, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 9W.” | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 5W.” | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu i/lub z manipulatora pacjenta. | TAK Punktacja: Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu lub z manipulatora pacjenta - 0 pkt. Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu i z manipulatora pacjenta - 5 pkt |  |
|  | Gniazda gazowe umieszczone z lewej strony panelu dla każdego stanowiska/łóżka z perspektywy obserwatora. Gniazda prądowe, włączniki oświetlenia umieszczone z prawej strony panelu z perspektywy obserwatora. | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy doprowadzeniem gazów medycznych do paneli a doprowadzeniem instalacji prądowych od 1100mm do 1200mm | TAK |  |
|  | Półka pod kardiomonitor o nośności minimum 10 kg i o wymiarach minimum: długość 330mm, szerokość 220mm w ilości minimum 4 szt. maksimum 8 szt Wszystkie oferowane półki muszą mieć uchwyty umożliwiające montaż na szynie sprzętowej. | TAK Punktacja: Za 4 półki - 0 pkt. Za każdą dodatkową półkę - 2 pkt. jednak nie więcej niż 8 pkt. |  |
|  | Oferowane półki posiadają szufladkę lub oferowane półki nie posiadają szufladki. | TAK Punktacja: Oferowane półki nie posiadają szufladki - 0 pkt. Oferowane półki posiadają szufladkę - 2 pkt. |  |
| Wymagania dla paneli zasilających nadłóżkowych podwójnych |
|  | Naścienne panele zasilające 22 szt. dwułóżkowe w tym 11 paneli z podejściem gazów z prawej strony i 11 paneli z podejściem gazów z lewej strony. | TAK |  |
| Parametry techniczne |
|  | Długość panelu w zakresie od 3200mm do 3600mm | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V 3 szt na jedno stanowisko/łóżko, 2 obwody, 1 gniazdo czerwone 2 gniazda białe | TAK |  |
|  | Gniazdo ekwipotencjalne 1 szt. na jedno stanowisko/łóżko | TAK |  |
|  | Gniazdo teletechniczne podwójne kat. 6 1 szt. na jedno stanowisko/łóżko | TAK |  |
|  | Panele przystosowane do zamontowania systemu przywoławczego to jest otwory pod gniazda oraz instalacja wewnątrz panelu do każdego stanowiska/łóżka. | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych; minimum 1 x tlen, 1 x próżnia, komplet do każdego stanowiska/łóżka. Gniazda w standardzie AGA z nieścieralnymi oznaczeniami. Korpusy (podstawy) gniazd gazów medycznych wykonane ze stopu metali. Nie dopuszcza się korpusów wykonanych z plastiku. | TAK |  |
|  | Standardowa szyna do mocowania półek i osprzętu o długości 1/3 stanowiska/łóżka, nie obejmująca swoim zasięgiem gniazd gazowych. Jedno stanowisko to jest połowa panelu dwułóżkowego. | TAK |  |
|  | Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności całkowitego demontażu panelu lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Brak możliwości rozbudowy panelu bez konieczności jego całkowitego demontażu - 0 pkt. Możliwość rozbudowy panelu bez konieczności jego całkowitego demontażu - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta lub możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL. | TAK Punktacja: Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety barw oferowanej przez producenta - 0 pkt. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru panelu z palety RAL - 5 pkt. |  |
|  | Oświetlenie ogólne do każdego stanowiska/łóżka, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 9W.” | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe do każdego stanowiska/łóżka, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 5W.” | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu i/lub z manipulatora pacjenta oddzielnie dla każdego stanowiska/łóżka | TAK Punktacja: Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu lub z manipulatora pacjenta - 0 pkt. Oświetlenie ogólne oraz miejscowe załączane z panelu i z manipulatora pacjenta - 5 pkt |  |
|  | Gniazda gazowe umieszczone z lewej strony panelu dla każdego stanowiska/łóżka z perspektywy obserwatora. Gniazda prądowe, włączniki oświetlenia umieszczone z prawej strony panelu dla każdego stanowiska/łóżka z perspektywy obserwatora | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy doprowadzeniem gazów medycznych do paneli a doprowadzeniem instalacji prądowych pierwsze wejście od 1100mm do 1200mm, drugie wejście od 2700mm do 2800mm. | TAK |  |
|  | Półka pod kardiomonitor o nośności minimum 10 kg i o wymiarach minimum: długość 330mm, szerokość 220mm w ilości minimum 5 szt. maksimum 12 szt. Wszystkie oferowane półki muszą mieć uchwyty umożliwiające montaż na szynie sprzętowej. | TAK Punktacja: Za 5 półek - 0 pkt. Za każdą dodatkową półkę - 2 pkt. jednak nie więcej niż 14 pkt. |  |
|  | Oferowane półki posiadają szufladkę lub oferowane półki nie posiadają szufladki. | TAK Punktacja: Oferowane półki nie posiadają szufladki - 0 pkt. Oferowane półki posiadają szufladkę - 2 pkt. |  |
| Wymagania dla mostów zasilających |
|  | Mosty zasilające 2 x 5 stanowisk/łóżek długość 12 000 mm +-500 mm | TAK |  |
|  | Most zasilający 1 x 2 stanowiska/łóżka długość 5 000 mm +-500mm | TAK |  |
| Parametry techniczne |
|  | Wysokość pomieszczeń, w których zainstalowane będą mosty 3840 mm. | TAK |  |
|  | Wysokość położenia mostów zasilających nad podłogą, środek (oś środkowa) na wysokości 1600 mm +/- 50 mm. | TAK |  |
|  | Mocowanie sufitowe wyposażone w: - listwy zaciskowe w ilości adekwatnej do ilości obwodów zasilających i sygnałowych, - zawory odcinające poszczególne gazy medyczne | TAK |  |
|  | Maskownice osłaniające przejście zawieszeń sufitowych przez sufit podwieszany. | TAK |  |
|  | Mosty wykonane z aluminiowego profilu lakierowanego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy mostów o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności całkowitego demontażu mostów lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Brak możliwości rozbudowy mostów bez konieczności ich całkowitego demontażu - 0 pkt. Możliwość rozbudowy mostów bez konieczności ich całkowitego demontażu - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru mostu z palety barw oferowanej przez producenta lub możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru mostu z palety RAL. | TAK Punktacja: Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru mostu z palety barw oferowanej przez producenta - 0 pkt. Możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru mostu z palety RAL - 5 pkt. |  |
|  | Oświetlenie ogólne, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 9W.” . | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe, źródło światła diody LED – temperatura barwowa 3000-4000 K, moc źródła światła min. 5W.”. | TAK |  |
|  | Oświetlenie miejscowe i ogólne załączane z mostu i/lub z manipulatora pacjenta. | TAK Punktacja: Oświetlenie miejscowe i ogólne załączane z mostu lub z manipulatora pacjenta - 0 pkt. Oświetlenie miejscowe i ogólne załączane z mostu i z manipulatora pacjenta - 5 pkt |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V 8 szt, (na każde łóżko/stanowisko), 2 obwody, 4 gniazda w kolorze czerwonym, 4 gniazda w kolorze zielonym. | TAK |  |
|  | Gniazdo ekwipotencjalne minimum 2 szt. (na każde łóżko/stanowisko) | TAK |  |
|  | Gniazdo teletechniczne podwójne kat. 6 2 szt. (na każde łóżko/stanowisko). | TAK |  |
|  | Mosty przystosowane do zamontowania systemu przywoławczego (otwory pod gniazda, instalacja wewnątrz panelu wyprowadzona do listwy zaciskowej w mocowaniu sufitowym na każde łóżko/stanowisko). | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: minimum 1 x tlen, 1 x próżnia,1 x sprężone powietrze (na każde łóżko/stanowisko). Gniazda w standardzie AGA z nieścieralnymi oznaczeniami umieszczone z lewej strony stanowiska / łóżka ( z perspektywy obserwatora). Korpusy (podstawy) gniazd gazów medycznych wykonane ze stopu metali. Nie dopuszcza się korpusów wykonanych z plastiku. | TAK |  |
|  | Standardowa szyna sprzętowa do mocowania półek i osprzętu na całej długości mostu z przerwami w miejscach kolizji z dozownikami gazów medycznych instalowanych bezpośrednio do mostu (tlenowy z nawilżaczem). | TAK |  |
|  | Półka pod kardiomonitor o nośności minimum 10 kg i o wymiarach minimum: długość 330mm, szerokość 220mm w ilości 12 szt. Wszystkie oferowane półki muszą mieć uchwyty umożliwiające montaż na szynie sprzętowej. | TAK |  |
|  | Oferowane półki posiadają szufladkę lub oferowane półki nie posiadają szufladki. | TAK Punktacja: Oferowane półki nie posiadają szufladki - 0 pkt. Oferowane półki posiadają szufladkę - 2 pkt. |  |
|  | Wyposażenie stałe Wieszak do mocowania pomp infuzyjnych 12 szt. | TAK |  |
|  | Przenośny, z uchwytami do mocowania na szynie sprzętowej, pojemnik na akcesoria minimum 5 szt. maksimum 9 szt. | TAK Punktacja: Za 5 pojemników - 0 pkt. Za każdy dodatkowy pojemnik - 2 pkt. jednak nie więcej niż 8 pkt. |  |
|  | Przenośny, z uchwytami do mocowania na szynie sprzętowej, pojemnik na cewniki minimum 5 szt. maksimum 9 szt. | TAK Punktacja: Za 5 pojemników - 0 pkt. Za każdy dodatkowy pojemnik - 2 pkt. jednak nie więcej niż 8 pkt. |  |
|  | Przenośny, z uchwytami do mocowania na szynie sprzętowej, pojemnik lub koszyk na worek do odsysania minimum 3 szt. maksimum 6 szt. | TAK Punktacja: Za 3 pojemniki lub koszyki - 0 pkt. Za każdy dodatkowy pojemnik lub koszyk - 2 pkt. jednak nie więcej niż 6 pkt. |  |
|  | Przenośny, z uchwytami do mocowania na szynie sprzętowej, wieszak do kroplówek 12 szt. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostosowanie otworowania instalacyjnego w oferowanych panelach do wyprowadzeń gazów medycznych, wyprowadzeń instalacji elektrycznych i sygnałowych wykonanych w salach gdzie będą montowane oferowane panele. | TAK |  |
|  | Montaż dostarczonych paneli i mostów, podłączenie oraz uruchomienie zakończone kompletnymi protokołami pomiarów elektrycznych oraz gazowych wymaganych przepisami. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Karty gwarancyjne w języku polskim oraz instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie - do 45 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czas naprawy w okresie gwarancji maksimum 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.