| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonograf do badań noworodków |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Fabrycznie nowy aparat klasy PREMIUM, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2021 | TAK |  |  |
| 1.2. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2,0 ÷ 22,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | Dynamika systemu > 300 dB | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |
| 1.5. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Monitor LCD/LED/QLED/OLED wielkość ekranu (przekątna) min. 23” | TAK, podać | = 23” – 0 pkt., > 23” – 1 pkt |  |
| 1.8. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  |  |
| 1.9. | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |  |
| 1.10. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |  |
| 1.11. | Aparat wyposażony w system zabezpieczenia przewodów głowic przed najechaniem kołami aparatu | TAK |  |  |
| 1.12. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym oraz fizyczna wysuwana | TAK |  |  |
| 1.13. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 12. | TAK |  |  |
| 1.14. | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm | TAK |  |  |
| 1.15. | Regulacji panelu sterowania lewo/prawo min. +/- 35 stopni | TAK, podać |  |  |
| 1.16. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2200 obrazów | TAK, podać |  |  |
| 1.17. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 60 sek | TAK, podać |  |  |
| 1.18. | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG min. 60% wielkości monitora | TAK | ≤ 90% - 0 pkt., > 90% - 1 pkt |  |
| 1.19. | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 1.20. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
| 1.21. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
| 1.22. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
| 1.23. | Wewnętrzny dysk twardy HDD pojemność min. 500 GB | TAK, podać |  |  |
| 1.24. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
| 1.25. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały, wbudowany w aparat | TAK |  |  |
| 1.26. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
| 1.27. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 1.28. | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty. | TAK, podać |  |  |
| 1.29. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
| 1.30. | Wbudowane w aparat wyjście video | TAK |  |  |
| 1.31. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | TAK |  |  |
| 1.32. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |  |
| 1.33. | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 1.34. | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych ≤ 110 kg | TAK, podać |  |  |
| 1.35. | Przewód EKG pediatryczy 3-odprowadzeniowy | TAK |  |  |
| 1.36. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
| 1.37. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 30 cm | TAK, podać |  |  |
| 1.38. | Możliwość regulacji TGC min. po 8 suwaków do regulacji | TAK, podać |  |  |
| 1.39. | Możliwość regulacji LGC min. po 4 suwaków do regulacji | TAK, podać |  |  |
| 1.40. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym min. 8x | TAK |  |  |
| 1.41. | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.42. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 400 obr/sek | TAK, podać | ≤ 1500 Hz – 0 pkt., > 1500Hz – 1 pkt |  |
| 1.43. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK, Podać |  |  |
| 1.44. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |  |
| 1.45. | Obrazowanie trapezowe lub rombowe | TAK |  |  |
| 1.46. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 1.47. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |  |
| 1.48. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 1.49. | Możliwość zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 1.50. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK |  |  |
| 1.51. | Możliwość przesunięcia linii bazowej i zmiany skali na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |  |
| 1.52. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 1.53. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
| 1.54. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) | TAK, podać |  |  |
| 1.55. | Tryb Dopplera Ciągłego min. 19 m/sek dla zerowego kąta, - tkankowy Doppler spektralny, - kolorowy Doppler tkankowy, - obrazowanie anatomiczne M-mode. | TAK, podać |  |  |
| 1.56. | Tryb dual (wyświetlanie dwóch obrazów na jednym ekranie) | TAK |  |  |
| 1.57. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
| 1.58. | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, Mammograficznych celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |
| 1.59. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK, podać |  |  |
| 1.60. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| 1.61. | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK |  |  |
| 1.62. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |  |
| 1.63. | Zakres prędkości min. 8 m/sek dla zerowego kąta | TAK, podać |  |  |
| 1.64. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 20,0 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.65. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-20 stopni | TAK, podać |  |  |
| 1.66. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
| 1.67. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. 80 stopni | TAK, podać |  |  |
| 1.68. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 1.69. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
| 1.70. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |  |
| 1.71. | Prędkość odświeżania dla CD min. 220 klatek/sek. | TAK, podać |  |  |
| 1.72. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
| 1.73. | Ilość map kolorów min. 5 | TAK, podać |  |  |
| 1.74. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |
| 1.75. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
| 1.76. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach dostępny na zaoferowanej głowicy micro-convex oraz liniowej. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR > 30 obr/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK |  |  |
| 1.77. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
| 1.78. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: Pediatryczne radiologiczne (m. in. brzuch, przezciemieniowe), kardiologiczne pediatryczne, powierzchniowe, MSK oraz interwencyjnych | TAK |  |  |
| 1.79. | Liczba par kursorów pomiarowych – min 8 | TAK, podać |  |  |
| 1.80. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
| 2. | Głowice |  |  |  |
| 2.1. | Głowica micro-convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. | TAK, podać model |  |  |
| 2.1.1 | Zakres pracy przetwornika min. 3,0 ÷ 10,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 2.1.2. | Ilość elementów min. 160 | TAK, podać |  |  |
| 2.1.3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 65º | TAK, podać | < 90º – 0 pkt., ≥ 90 º – 1 pkt |  |
| 2.1.4. | Głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 2.1.5. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania mikro przepływów (pkt 1. ppkt 1.76.) | TAK |  |  |
| 2.2. | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |  |
| 2.2.1. | Zakres pracy przetwornika min. 8,0 ÷ 20,0 MHz | TAK, podać | ≤ 2,0 ÷ 20,0 MHz – 0 pkt., > 2,0 ÷ 20,0 MHz – 2 pkt., |  |
| 2.2.2. | Ilość elementów akustycznych min. 192 | TAK, podać | ≤ 960 elementów – 0 pkt., > 960 elementów – 2 pkt., |  |
| 2.2.3. | FOV głowicy > 41 mm | TAK, podać |  |  |
| 2.2.4. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 2.2.5. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |  |
| 2.2.6. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania mikro-przepływów (pkt 1. ppkt 1.76.) | TAK |  |  |
| 2.2.7. | Głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów | TAK |  |  |
| 2.2.8. | Dedykowany tryb obrazowania poprawiający wizualizację igły oraz/lub cewnika | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 2.3. | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań echokardiograficznych pediatrycznych | TAK, podać model |  |  |
| 2.3.1. | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 ÷ 8,0 MHz | TAK, Podać |  |  |
| 2.3.2. | Liczba elementów akustycznych min. 96 | TAK, Podać | < 128 elementów – 0 pkt., ≥ 128 elementów – 1 pkt |  |
| 2.3.3. | Kąt obrazowania min. 120 stopni | TAK, podać |  |  |
| 2.3.4. | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |  |
| 2.3.5. | Głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 2.4. | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań echokardiograficznych pediatrycznych wcześniaków | TAK Podać model |  |  |
| 2.4.1. | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 ÷ 10,0 MHz | TAK | ≤ 4,0 ÷ 11,0 MHz – 0 pkt., > 4,0 ÷ 11,0 MHz – 2 pkt., |  |
| 2.4.2. | Liczba elementów akustycznych: 96 | TAK |  |  |
| 2.4.3. | Kąt obrazowania 90 stopni | TAK |  |  |
| 2.4.4. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 2.4.5. | Szerokość płaszczyzny skanowania < 10 mm | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
| 3.1. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT , MR, PET tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. | TAK |  |  |
| 3.2. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | TAK |  |  |
| 3.3. | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |  |
| 3.4. | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, kodowanej kolorem wraz z mapą wiarygodności pomiaru. Funkcja dostępna na zaoferowanej głowicy liniowej | TAK |  |  |
| 3.5. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną o średnicy czoła głowicy maks. 6 mm | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 3.6. | Hokejowa głowica liniowa w do badań powierzchniowych Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 7,0 ÷ 14,0 Ilość elementów min. 192 FOV głowicy max 28 mm Praca w trybie II harmonicznej |  |  |  |
| 3.7. | Głowica liniowa szerokopasmowa do badań naczyniowych, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 ÷ 11,0 MHz. Liczba elementów akustycznych: 256 Szerokość skanu: 38 mm +/- 5% Obrazowanie harmoniczne Tryb obrazowania ze środkiem kontrastującym oraz miroprzepływów | TAK |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 4.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.6. | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
| 5. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 5.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 5.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 5.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/