## Arkusz2
	Pakiet 1

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1	Balon	Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika ( z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu – trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, długość balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6-8,8-10,10-12,12-15,15-18, 18-20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180cm, cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm	szt	10
				2	1	Szczypce bipsyjne	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 100, 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.	szt	50
				3	1	Pętle do polipektomii	Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE).	szt	10
				4	1	Klipsy	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm lub 17 mm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, możliwość obrotu, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczegoo 2.8 mm.	szt	30
				5	1	Zestawy do opaskowania	Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 - 11.5 mm	szt	2
				6	1	Szczotki	Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanalowa w zakresie 2.0-4.2mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworow); dł kateteru 240cm, śr kateteru 1.65mm; dł szczoteczki kanałowej 13mm, średnica szczotki kanalowej 5mm; dł całkowita szczotki gniazdowej 14.5cm, śr szczotki gniazdowej 5/10mm, dł szczotki gniazdowej 35/40mm,	szt	50
				7	1	Ustniki	Ustnik jednorazowego użytku z otworem 54Fr lub 60Fr z otworami bocznymi i z gumką wstępnie złożone (gumka założona z jednej strony), pakowane po 100szt.	szt	100
				8	1	Igły	Igła do skleroterapii z regulowaną długością ostrza; średnica kateteru 1.8mm; długość kateteru 200 cm lub 240 cm; średnica igły 23 gauge lub 25 gauge; maksymalna długość ostrza 4 mm lub 6mm (5szt. w opakowaniu)	szt	10
				9	1	Narzędzie do usuwania	Narzędzie do usuwania polipów i ciał obcych 1 op./5szt.	szt	5
				10	1	Szczypce	Szczypce chwytające typu”ząb szczura”. Rozwarcie szczypiec7mm, średnica zewnętrzna 2,4mm, długość robocza 230mm, pediatryczne rozwarcie szczypiec4,5mm, średnica zewnętrzna 1,8mm, długość robocza 180 cm, 1 op. – 5szt	szt	5
				11	1	Strzykawki ciśnieniowe	Strzykawka 60ml z manometrem jednorazowego użytku – op.-5szt	szt	10

				Zamawiający oczekuje utworzenia depozytów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Pakiet 2

	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2	Igły do ostrzykiwania	Igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7 mm, długość ostrza 5mm, narzędzia długości 230mm, osłonka średnicy 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona automatycznym metalowym kołnierzem	szt	10
				2	2	Chwytak do polipów	Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, długość 230 cm, średnica2,3mm, średnica pętli z siatką 30x60mm	szt	10
				3	2	Zawór	Zawór ssący do endoskopów giętkich Pentax EG-2990i oraz ED-3490TK	szt	5
				4	2	Zawór	Zawór woda/powietrze do endoskopów giętkich Pentax EG-2990i oraz ED-3490TK	szt	5

				Zamawiający oczekuje utworzenia depozytów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Pakiet 3

	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	3	Szczypce	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o powiększonej objętości z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 230cm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, sterylizowane poprzez napromienianie promieniami gamma	szt	20
				2	3	Pętle elektrochirurgiczne	Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa jednorazowego użytku do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego, kształt heksagonalny, szerokość pętli 10, 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm, zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 230cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, 10 sztuk w opakowaniu w pojedynczych oddzielnych pakietach	szt	10
				3	3	Narzędzie do hemostazy	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowywania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów, narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia230 cm, średnica pętli 30mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. W opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi.	szt	5
				4	3	Chwytak do ciał obcych	Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny, rozpiętość ramion 20mm, długość narzędzia230cm, minimalna średnica kanału roboczego2,8mm, 5 sztuk w opakowaniu	szt	10

				Zamawiający oczekuje utworzenia depozytów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy.
	Pakiet 4

	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	Proteza	Samorozprężalna proteza nitinolowa skracająca się po uwolnieniu, niepokrywana/pokrywana częściowo lub i w całości. Markery rtg widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 8-10Fr i 20-24Fr,giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową umożliwiając wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Kształt protez dwukielichowy-poszerzony na obu końcach. Średnice protez 11mm, 25mm, 27mm, 30mm w miejscu fiksacji oraz 10mm, 20mm, 22mm, 25mm w miejscu zwężenia. Długość protez 4, 6, 8, 9, 10, 12-12.5, 15cm.	szt	10
				2	4	Prowadnica	Prowadniki do protezowań dróg żółciowych / trzustkowych/ przełyku / jelit. hydrofilne końcówki proste lub zagięte. Średnice 0,021/0,035 cala, prowadniki , o minimalnej długości 460cm(+/20cm	szt	10
				3	4	Cewnik	Cewnik dwukanałowy, do rozpylania środków kontrastujących i wprowadzania prowadnika układzie pokarmowym. Koszulka teflonowa średnicy 6 Fr i długości 200cm.	szt	10
				4	4	Balon	Ciśnieniowe balony do poszerzeń zwężeń w obrębie ukł. pokarmowego średnica cewnika 7 lub 8 Fr, dł. cewnika 180 lub 240 cm dł. balonu 5,5 lub 8cm. Balony rozprężające się płynnie w trzech średnicach 8-9-10 mm, 10-11-12 mm,12-13,5-15mm,15-16,5-18mm, 18-19-20 mm do wyboru przez zamawiającego regulowanych strzykawką ciśnieniową, balony wypełniane na obu końcach dzięki czemu nie ma efektu wypychania sprzętu ze zwężenia. Balon zakończony giętkim 2-3 cm nitinolowy rdzeniem izolowanym silikonem lub kanałem z załadowanym fabrycznie prowadnikiem.	szt	10
				5	4	Pompa	Pompa cisnieniowa do wypełniania balonów	szt	10
				6	4	Zestawy do opaskowania żylaków	Multikołowe lateksowe zestawy do obliteracji hemoroidalnych żylaków odbytu, mechanizm spustowy działający za pomocą lnianego cięgna liczba gumek minimum 4 szt. w zestawie.	szt	5

				Zamawiający oczekuje utworzenia depozytów na czas trwania umowy w ilościach niezbędnych, ustalonych z kierownikiem bloku po podpisaniu umowy
	Pakiet 5

	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	5	Klipsy do leczenia perforacji	Klipsy okrągłe do leczenia perforacji 11/6 a,t / Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długośc robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm	szt	1
				2	5	Klipsy do leczenia perforacji	Klipsy okrągłe do leczenia perforacji 12/6 a,t,G,C / Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długośc robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm	szt	1
				3	5	Klipsy do leczenia perforacji	Klipsy okrągłe do leczenia perforacji 14/6 a,t / Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm	szt	1
				4	5	Akcesoria pomocnicze do klipsów	Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach.	szt	1
				5	5	Akcesoria pomocnicze do klipsów	Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji.	szt	1