ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny licznik do liczenia leukocytów resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi metodą mikroskopii fluoroscencyjnej |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022 lub 2023. - Urządzenie wyposażone w skaner oraz oprogramowanie. - Liniowość w zakresie od 1 do 100 komórek/µl - Czas wykonania badania poniżej 1 minuty - Licznik liczy leukocyty w składnikach krwi w ilości od 0 do 100 WBC/µl - Pomiar odbywa się w oparciu o jednorazowe slajdy dostarczone wraz z odczynnikami w komplecie - Urządzenie przenośne - Komputer i oprogramowanie umożliwiające zapisywanie i archiwizację wyników w postaci plików EXCELL - Zapisy wyników powinny zawierać dane dotyczące urządzenia, numery identyfikujące badane próbki, dane identyfikujące operatora, dane określające rodzaj próbki, wartości wyniku standardu i wartość wyniku badanej próbki - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Warszawa Zespół Medyczny | ul. Szaserów 128 04 – 349 Warszawa | 261-816-186 | 1 |