Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

METALOWE, WIELORAZOWE, ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE TYPU MACINTOSH ZAKRZYWIONE ROZMIAR NR 3 (KOMPATYBILNE Z POSIADANYM  LARYNGOSKOPEM TIMESCO)

- sztywna, metalowa, konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej;

- trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenia łyżki z rękojeścią;

- szklany, wymienny, jednoelementowy, światłowód o średnicy 4 mm, bez elementów plastikowych;

- światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania, zatrzask kulkowy zapewniający mocowanie światłowodu w łyżce;

- światłowód z trwałym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien   być zamontowany oraz numeru katalogowego;

- kompatybilna z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja” oraz kolorystycznym oznaczeniem zgodności

- trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru i numeru katalogowego (nr 3);

Zamówienie -  20 szt.

W/w wyroby medyczne powinny spełniać wszelkie normy i dyrektywy UE. Powinny być oznakowane znakiem  CE i powinny posiadać wszelkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP.

WYMAGANIA OGÓLNE

- Zamawiający wymaga aby łyżki  były produktem fabrycznie nowym, nie poddanym żadnym procesom regeneracji.

- Zamawiający wymaga  aby łyżki światłowodowe  spełniały normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem.

- Zamawiający wymaga aby łyżki  podlegały procesowi:

- mycia (mechaniczne w środkach myjąco-dezynfekujących i neutralizujących     dopuszczonych przez PZH)

- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH

- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 stopni Celsjusza (20min), 134 (7min) stopni  Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być zwięzłym dokumentem.

- Gwarancja  - min 24 miesięcy gwarancji

- Zamawiający wymaga aby  oferowane łyżki spełniały  normę EN ISO 7153-1 potwierdzone certyfikatem

- Dla potwierdzenia wymaganych parametrów i wymagań Zamawiający wymaga dostarczenia następujących certyfikatów:

- certyfikatu ISO 9001 : 2009 dla potwierdzenia jakości warunków procesu produkcyjnego oferowanych łyżek.

- certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego.
- instrukcji użytkowania wraz z opisem reprocesowania oferowanych łyżek oraz dokumentu producenta  potwierdzający krotność sterylizacji dla oferowanych łyżek .

- Załączone dokumenty muszą być w języku polskim i jednoznacznie potwierdzać wymagania zawarte w SIWZ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

I. DEZYNFEKCJA:

1.TERMICZNA

- MYCIE – 60°C – 45min

- DEZYNFEKCJA –  93° - 10min

- SUSZENIE - 60°C – 15min

CAŁY PROCES TRWA 1h 10 min

2. CHEMICZNA

- MYCIE – 40°C – 50min

- DEZYNFEKCJA – 60° (środek chemiczny) – 10min

- SUSZENIE – 50°C – 20min

CAŁY PROCES TRWA 1h 20 min

II.  STERYLIZACJA PAROWA

1. SMS

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 20 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 20 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

2.GETINGE

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

III. STERYLIZACJA NISKOTEMPERATUROWA – PLAZMA

1. STERRAD 100S

- sterylizacja nadtlenkiem wodoru – czas 51-72 min (proces krótki – długi), temp. 40-44C