Ujednolicony z dnia 20.10.2025 r. Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia  - ZADANIE NR  4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU 

Mikrotom - 4 szt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu: 
	1
	Nazwa urządzenia
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	2
	Typ urządzenia
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	3
	Producent
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	4
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Urządzenie/a fabrycznie nowe.
	Rok produkcji:  …………………………….
Urządzenie/a fabrycznie nowe (Tak/Nie – wpisać): …………………

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	5
	Kraj pochodzenia
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	


6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ 
WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

(podać, opisać)

	1
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
	TAK
(wpisać pełne dane kontaktowe adres i  techniczne środki łączności, nr tel., e-mail.)
	 


	2
	Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 

24 miesiące (podać ilość miesięcy). 

Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji.
	TAK

 (wpisać)


	Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce.

W tym okresie Wykonawca zapewnia przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta

	
	
	
	
	Wpisać


7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.
	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane

(podać, opisać).

- Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu.

- Dopuszcza się  wpisanie  słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym.

(UWAGA: Jeżeli Wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru  według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru)

	1. 
	Automatyczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu i silnikiem krokowym.
	Tak
	

	2. 
	Mechanizmy przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami wałeczkowymi krzyżowymi.
	Tak
	

	3. 
	Możliwość pracy w trybie automatycznym, półautomatycznym i ręcznym.
	Tak
	

	4. 
	Regulowany przez Użytkownika system równoważenie siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym.
	Tak
	

	5. 
	Rączka koła zamachowego z możliwością wyśrodkowania.
	Tak
	

	6. 
	Co najmniej trzy niezależne metody blokady koła zamachowego:
- przełącznik uruchamiany kciukiem zatrzymujący koło w pozycji górnej

- dźwignia hamulca mechanicznego zatrzymująca koło w dowolnym miejscu

- hamulec bezpieczeństwa zatrzymujący koło w dowolnym miejscu uruchamiany dużym, widocznym włącznikiem w jaskrawym kolorze dostępnym z przodu urządzenia

Urządzenie musi informować Użytkownika o włączonych blokadach diodami odpowiadającymi konkretnym systemom blokowania.
	Tak
	

	7. 
	Zewnętrzny panel sterowania z możliwością położenia po dowolnej stronie mikrotomu, z regulacją kąta nachylenia.
Wymiary panelu nie większe niż:

- Szerokość : 120mm +/- 3%

- Głębokość: 195mm +/- 3%

- Wysokość:  82mm +/-3%

- Waga: 0,60 kg +/-3%

Panel zewnętrzny musi obsługiwać co najmniej następujące funkcje:

- ustawianie grubości cięcia i trymowania

- przesuw zgrubny z dwoma prędkościami w dwa kierunki

- trzycyfrowy wyświetlacz pokazujący aktualne parametry

- wybór trybu pracy automatycznej

- wybór trybu pracy pomiędzy cięciem a trymowaniem

- uruchamianie i zatrzymywanie cięcia automatycznego

- wybór pozycji MEMO

- wybór okna cięcia

- ustawianie wartości retrakcji

- włączanie i wyłączanie trybu krokowego

- zmiana kierunku obrotu koła przesuwu zgrubnego

- regulacja prędkości cięcia automatycznego – pokrętło ze skalą

- hamulec elektroniczny zatrzymujący koło zamachowe w górnej pozycji głowicy po zakończonym cięciu.
	Tak
	

	8. 
	Urządzenie musi posiadać wbudowany panel znajdujący z przodu, wyposażony w dwa wyświetlacze LED
Panel na urządzeniu musi wyświetlać co najmniej:

- grubość cięcia lub trymowania

- parametry i status retrakcji

- status hamulca bezpieczeństwa oraz blokad mechanicznych

- licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania
	Tak
	

	9. 
	Poziomy przesuw głowicy z preparatem musi  być możliwy do wykonania na dwa sposoby:
- poprzez panel sterowania, w dwóch prędkościach 300 µm/sek. lub 800µm/sek w każdym kierunku w sposób ciągły lub krokowo.

- z użyciem koła przesuwu zgrubnego, którego kierunek obrotu można regulować
	Tak
	

	10. 
	Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące przedni i tylny limit przesuwu głowicy z preparatem.
	Tak
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję retrakcji która podczas cięcia ręcznego posiada możliwość regulacji co najmniej w zakresie od 5 μm do 100 μm w skokach co najmniej co 5 μm.
Podczas cięcia silnikowego wartość retrakcji musi być automatycznie dobierana do szybkości cięcia.

Zarówno przy cięciu ręcznym jak silnikowym retrakcja może zostać w każdej chwili wyłączona przez osobę obsługującą urządzenie.
	Tak
	

	12. 
	Co najmniej dwa tryby pracy ręcznej i półautomatycznej – pełen obrót i kołysanie

Funkcja kołysania musi działać wraz z włączoną retrakcją.
	Tak
	

	13. 
	Co najmniej trzy tryby pracy automatycznej – pojedynczy obrót, praca ciągła, praca krokowa
	Tak
	

	14. 
	Zakres regulacji automatycznej prędkości cięcia co najmniej od 0-420mm/s. Regulacja musi być możliwa w czasie pracy urządzenia.
	Tak
	

	15. 
	Prędkość powrotu ok. 120 – 420 mm/s (+/- 10%).
	Tak
	

	16. 
	Możliwość ustawienia i zapamiętania grubości cięcia i trymowania niezależnie.
	Tak
	

	17. 
	Indywidualnie regulowany zakres cięcia w zależności od wielkości preparatu (okno cięcia).
	Tak
	

	18. 
	Funkcja MEMO umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy  np. po wymianie ostrza.
	Tak
	

	19. 
	Funkcja szybkiego powrotu głowicy do pozycji początkowej w czasie max. 14 sekund z prędkością min. 1800 (m/s.
	Tak
	

	20. 
	Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach:

od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm;

od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm;

od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm;

od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm
	Tak
	

	21. 
	Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach:

od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm;

od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm;

od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm;

od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm;

od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm
	Tak
	

	22. 
	Poziomy zakres ruchu głowicy: 24± 1 mm, ruch przesuwny dzięki silnikowi krokowemu.
	Tak
	

	23. 
	Zakres pionowego przesuwu głowicy: 70± 1 mm.
	Tak
	

	24. 
	Minimalny zakres cięcia:

- bez retrakcji, bez orientacji – 65 mm

- z retrakcją, z orientacją – 60 mm
	Tak
	

	25. 
	Możliwość regulacji przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osiach X i Y o 8º, z wyczuwalnymi  oraz oznaczonymi wizualnie wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º.
	Tak
	

	26. 
	Plastikowe uchwyty wszystkich dźwigni zaciskających urządzenia oraz uchwytów noża muszą być obracane do pozycji, która jest najbardziej wygodna dla danego użytkownika.
	Tak
	

	27. 
	Urządzenie wyposażone w system szybkiej wymiany uchwytów na preparaty.
	Tak
	

	28. 
	Uchwyt na kasetki histopatologiczne z możliwością ułożenia poziomego i pionowego.
	Tak
	

	29. 
	Uchwyt na nożyki mikrotomowe typu 2 w 1 (na ostrza nisko  i wysokoprofilowe), wyposażony w osłonę (kolor czerwony) zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą żyletki/nożyka posiadającą zintegrowany przyrząd do usuwania zużytych ostrzy. Możliwość przesuwu bocznego całego uchwytu w trzech pozycjach, ruch podstawowy przód-tył minimum 24mm.
	Tak
	

	30. 
	Możliwość regulacji kąta nachylenia żyletki w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 10°.
	Tak
	

	31. 
	Duża powierzchnia górna, chroniona wyjmowaną tacką, umożliwiająca umieszczenie obiektów wymagających płaskiej powierzchni, zabezpieczająca przed zsunięciem oraz chroniąca przed rozlaniem odczynników na urządzenie.
	Tak
	

	32. 
	Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny.
	Tak
	

	33. 
	Z tyłu urządzenia zamontowany magnes służący do przechowywania klucza.
	Tak
	

	34. 
	Wyposażenie

- System precyzyjnej orientacji preparatów

- System szybkiej wymiany uchwytów

- Uchwyt na kasetki

- Baza i uchwyt na żyletki tylko 2 w 1

- Taca górna

- Antystatyczna taca na odpadki

- Pędzel z magnesem
	Tak
	

	35. 
	Wyposażenie opcjonalne:

- Włącznik nożny

- Uchwyty imadełkowe o różnych rozmiarach

- Uchwyt na duże kasetki

- Uchwyty do preparatów specjalnych (folie, preparaty okrągłe itp.)

- Uchwyty i bazy do noży stalowych i wolframowych

- Szkło powiększające

- Uchwyt z aktywnym chłodzeniem preparatów

- Oświetlenie i podświetlenie dolne
	Tak
	

	36. 
	Urządzenie posiada: Certyfikat IVD i/lub Deklaracja zgodności IVD
	Tak
	

	37. 
	Maksymalne wymiary urządzenia:

Szerokość: do 480 mm,

Głębokość: do 620 mm;

Wysokość: do 310 mm;

Waga nie większa niż 50 kg. 
	Tak
	

	38. 
	Funkcjonalność służąca do rozprostowywania skrawków parafinowych w rutynowej preparatyce parafinowej (1 szt.)
- Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego OLED.

- Oświetlenie lustra wody typu LED zapewniające najwyższą widoczność tkanek.

- Wyjmowana wanienka na wodę, ze zintegrowanym okienkiem umożliwiająca łatwą wymianę wody oraz czyszczenie.

- Wanienka prostokątna, wykonana z aluminium, pokryta czarną anodyzowaną powierzchnią odporną na zadrapania, gwarantującą doskonałe przewodzenie termiczne oraz duży kontrast i widoczność tkanek.

- Regulacja temperatury pracy w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 60°C w krokach co 0,1°C lub 1°C w zależności od potrzeb Użytkownika.

- Aktualna i nastawiana temperatura wyświetlana na trzycyfrowym wyświetlaczu.

- Wyświetlacz panelu sterowania musi wyłączać się kiedy wszystkie zaplanowane cele podgrzewania zostały osiągnięte i przez 5 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca wyświetlanie.

- Wymiary zewnętrzne - maximum 280 x 280 x 110mm
	Tak
	

	39. 
	Funkcjonalność służąca do suszenia i wstępnej deparafinizacji skrawków parafinowych (1 szt.)
- Panel sterowania łaźni wodnej musi umożliwiać kontrolę pracy suszarki

- Suszarka z możliwością wyboru ustawienia i przestawiania.

- Brak własnego zasilania – podłączenie suszarki bezpośrednio do łaźni wodnej.

- Pojemność suszarki do 30 szkiełek.

- Stojaki na szkiełka ustawione pod kątem 45° co gwarantuje szybkie ociekanie wody oraz równomierne wysychanie preparatów.

- Stojaki oraz wnętrze suszarki wykonane z aluminium, pokryte czarną anodyzowaną powierzchnią odporną na zadrapania, gwarantującą doskonałe przewodzenie termiczne oraz duży kontrast i widoczność tkanek.

- Regulacja temperatury pracy w zakresie minimum od temperatury pokojowej do 75°C w krokach co 0,1°C lub 1°C w zależności od potrzeb.

- Temperaturą pracy suszarki zawiaduje panel sterowania łaźni wodnej.

- Suszarka do szkiełek uruchamiana wraz z uruchomieniem łaźni wodnej z możliwością jej dowolnego włączania i wyłączania.

- Wymiary zewnętrzne: maximum 200 x 280 x 100mm.

	Tak
	

	
	Wymagania  dodatkowe
	
	

	1
	Szkolenie personelu  użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób).
	TAK
	

	2
	Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby.
	TAK
	


UWAGA:




Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.



 Podpis Wykonawcy:
 ..........................................

str. 3

