Załącznik nr 4a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 1 – zakup toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak, podać |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad oferowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów. | Tak Podać ilość |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu technicznego z zakresu konserwacji i obsługi zainstalowanego sprzętu | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 17 | Sterownik Kamery | Tak, podać producenta, model |  |
| 18 | Sterownik kamery z możliwością rozbudowy o funkcję obrazowania w 3D za pomocą aktualizacji oprogramowania | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Procesor wyposażony w system obrazowania wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 gniazda 12G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda 3G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak, podać |  |
| 25 | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Tak |  |
| 26 | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery | Tak |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym | Tak |  |
| 29 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  |
| 30 | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR | Tak, podać |  |
| 31 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - 1 szt. | Tak, podać producenta, model |  |
| 33 | Kompatybilne z procesorem 4K – (w zestawie przewód komunikacyjny) dające możliwość w pełni wykorzystania oferowanego procesora | Tak |  |
| 34 | MONITOR OPERACYJNY 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak, podać producenta, model |  |
| 35 | Monitor 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak |  |
| 36 | Przekątna ekranu min. 32" | Tak, podać |  |
| 37 | Stosunek boków obrazu 16:9 | Tak |  |
| 38 | GŁOWICA KAMERY 4K - 1 szt. - kompatybilna z oferowanym procesorem | Tak, podać producenta, model |  |
| 39 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K | Tak |  |
| 40 | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 42 | Głowica kamery całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 43 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA | Tak |  |
| 44 | Optyka laparoskopowa IR kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 3 szt. | Tak |  |
| 45 | Średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza w zakresie 310-320 mm, przeznaczona do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); - 2 szt. | Tak, podać producenta, model |  |
| 46 | Średnica 5,0-5,4 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza w zakresie 290-320 mm, przeznaczony do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); - 1 szt. | Tak, podać producenta, model |  |
| 47 | Kontener do sterylizacji maks. 2 oferowane optyki, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 3 szt. | Tak |  |
| 48 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm obsługujących zieleń inducyjaninową - 2 szt. | Tak, długość powyżej 290 cm – 1 pkt długość poniżej 290 cm – 0 pkt |  |
| 49 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, obsługujących zieleń inducyjaninową - 1 szt. | Tak, długość powyżej 290 cm – 1 pkt długość poniżej 290 cm – 0 pkt |  |
| 50 | Adapter do światłowodów do optyk firmy Storz, Wolf - 1 szt. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 51 | Adapter światłowodu, światłowód Storz/Wolf do źródła światła Olympus - 1 szt. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 52 | WIDEOSKOP - 4 szt | Tak |  |
| 53 | Wideoskop 10-10,5 mm, kąt patrzenia 30°; autoklawowalny; światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym; długość robocza 320-330 mm, - 4 szt | Tak, podać producenta, model |  |
| 57 | Funkcja Focus Free - brak konieczności ręcznej regulacji ostrości | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 58 | Kosz do sterylizacji oferowanych wideotorakoskopów, z pokrywą - 4 szt | Tak |  |
| 59 | WÓZEK APARATUROWY - 1 szt. | Tak |  |
| 60 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak, podać |  |
| 61 | Wyposażony w 3 półki, min. oraz gniazda do podłączenia oferowanych urządzeń oraz transformator 220-240 V | Tak |  |
| 62 | Ramę na oferowany monitor | Tak |  |
| 63 | Uchwyt na butlę CO2 | Tak |  |
| 64 | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 65 | INSUFLATOR CO2 Z PODGRZEWANIEM I ODDYMIANIEM - 1 szt. | Tak, podać producenta, model |  |
| 66 | Urządzenie wykorzystujące technologię inteligentnego systemu insuflacji, w którym insuflator analizuje maksymalną objętość jamy ciała, płynnie dostosowując przepływ i ciśnienie gazu, gwarantując wysoki wskaźnik insuflacji, przy niskiej fluktuacji (wahaniach przypadkowych) oraz niskim poziomie hałasu. | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 67 | Funkcja oddymiania pola operacyjnego | Tak |  |
| 68 | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min | Tak |  |
| 69 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg | Tak |  |
| 70 | Dedykowany tryb bariatryczny do 30mmHg i neonatologiczny do 15mmHg. | Tak |  |
| 71 | Zintegrowany system podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 72 | 2 tryby insuflacji np: niskiego i pełnego przepływu. | Tak |  |
| 73 | Możliwość podłączenia butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2. | Tak |  |
| 74 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z CO2 | Tak |  |
| 75 | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 1 szt. lub dren jednorazowy z podgrzewaniem w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 76 | Dren do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 1 szt. lub dren jednorazowy w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 77 | Zestaw drenów do oddymiania, jednorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - min. 10 szt. | Tak |  |
| 78 | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny - min. 10 szt. | Tak |  |
| 79 | Włącznik nożny kompatybilny z oferowanym insuflatorem, umożliwiający włączenie funkcji oddymiania na żądanie - 1 szt. | Tak |  |
| 80 | MONITOR ASYSTUJĄCY 4K Z SYSTEMEM BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI OBRAZU | Tak |  |
| 81 | Monitor 4K - 1 szt | Tak |  |
| 82 | Przekątna ekranu min. 43" | Tak, podać |  |
| 83 | Przewód 12G-SDI, długość 8,5 m | Tak |  |
| 84 | Wózek jezdny do monitora - 1 szt. | Tak |  |
| 85 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 szt. | Tak |  |
| 86 | SYSTEM NAGRYWANIA | Tak, podać producenta, model |  |
| 87 | Jednokanałowe nagrywanie dokumentujące wykonywane procedury chirurgiczne z możliwością wykorzystania nagranych materiałów w sesjach konsultacyjnych oraz szkoleniowych | Tak |  |
| 88 | Nagrywanie z podłączonego zestawu endoskopowego | Tak |  |
| 89 | Zapis sekwencji wideo oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB i przesyłanie obrazów do dedykowanego serwera zarządzania obrazami | Tak |  |
| 90 | SYSTEM TRANSMISJI AUDIO-WIDEO | Tak, podać producenta, model |  |
| 91 | Centralny system archiwizacji dostępny z każdego komputera w szpitalu | Tak |  |
| 92 | System zarządzania treścią medyczną przeznaczony do bezpiecznej archiwizacji i udostępniania obrazów oraz nagrań wideo wraz z danymi pacjentów i procedur | Tak |  |
| 93 | Udostępnianie sekwencji wideo i obrazów uprawnionym użytkownikom | Tak |  |
| 94 | Wyszukiwanie procedur w bibliotece na podstawie daty wykonania, danych pacjenta, danych procedury lub słów kluczowych | Tak |  |
| 95 | Eksport wybranych procedur na nośnik USB typu pendrive ze wsparciem procesu ich anonimizacji | Tak |  |
| 96 | Transmisja audio-wideo: sali operacyjna – sala konferencyjna, gabinety lekarzy na terenie szpitala | Tak |  |
| 97 | System transmisji-audio-wideo umożliwiający zdalną konsultację na terenie szpitala. Transmisja przy wykorzystaniu lokalnej sieci komputerowej LAN do dowolnego komputera w sieci. System zapewnia dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy salą zabiegową a użytkownikiem | Tak |  |
| 98 | Transmisja audio-wideo sala operacyjna – dowolne miejsce poza szpitalem | Tak |  |
| 99 | System zainstalowany na wózku endoskopowym umożliwiający transmisję z Sali operacyjnej (wymagana sieć LAN) do dowolnego miejsca poza szpital (granicę Polski). | Tak |  |
| 100 | Rysowanie, zaznaczanie na ekranie przez uczestników spotkania | Tak |  |
| 101 | Transmisja obrazów przechowywanych w centralnym systemie archiwizacji, możliwość zdalnej konsultacji nagranych materiałów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.