OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu do laryngonawigacji dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zestawów | Cena brutto oferty (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa zestawu do laryngonawigacji dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu | 1 |  |

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie, plik] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | System do laryngonawigacji chirurgicznej w obrębie struktur głowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Moduł nawigacji elektromagnetycznej |  |  |  |  |
|  | System zapewnia automatyczną rejestrację pacjenta Zamawiający dopuszcza zestaw realizujący rejestrację pacjenta w alternatywny sposób - przez zebranie punktów anatomicznych przy pomocy dedykowanego, wielorazowego pointer’a | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System zapewnia automatyczną fotograficzną, bezdotykową rejestrację pacjenta do zabiegów laryngologicznych oraz operacji przysadki mózgowej z dostępu przeznosowego Zamawiający dopuszcza zestaw realizujący rejestrację pacjenta w alternatywny sposób - przez zebranie punktów anatomicznych przy pomocy dedykowanego, wielorazowego pointer’a | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System umożliwiający pracę z monitorami medycznymi wielu producentów w oparciu o złącza DVI-D, z możliwością późniejszej rozbudowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System zapewniający integrację z kamerą endoskopową do zabiegów małoinwazyjnych poprzez wyświetlanie danych z nawigacji oraz endoskopu na jednym ekranie | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Czujnik nawigacji zintegrowany z zagłówkiem stołu operacyjnego | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | System zapewniający narzędzia o średnicy zewnętrznej min. od 0,8 mm do 4 mm | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | System umożliwiający nawigowanie balonów do balonoplastyki zatok za pomocą giętkiego przewodu o średnicy 0,8 mm (+/-10%), umożliwiającego dotarcie do giętej końcówki balonu | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System umożliwiający integrację z mikroskopem operacyjnym poprzez wstrzykiwanie obrazów z nawigacji do obrazu obserwowanego w mikroskopie oraz nawigowanie narzędzi w trakcie zabiegów mikroskopowych | TAK |  |  | - - - |
|  | System umożliwiający podłączenie co najmniej dwóch nawigowanych narzędzi jednocześnie bezpośrednio do systemu i nawigowanie jednego dowolnego z nich w polu operacyjnym | TAK, podać |  |  | podłączenie co najmniej dwóch – 0 pkt.; podłączenie co najmniej trzech i więcej – 4 pkt.; |
|  | System zapewniający kompensację zakłóceń pola elektromagnetycznego w polu operacyjnym w sposób umożliwiający przeprowadzenie zabiegów endoskopowych z użyciem standardowych kamer i optyk przy zachowaniu stabilności wskazań nawigacji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dane ogólne |  |  |  |  |
|  | System nawigacji wykorzystujący do lokalizacji w polu operacyjnym pole elektromagnetyczne | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sensor nawigacji na końcu instrumentów nawigacyjnych (możliwość ręcznej zmiany kształtu bez konieczności użycia dodatkowego osprzętu i bez konieczności dodatkowej kalibracji i/lub potwierdzania kształtu) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Częstotliwość pola elektromagnetycznego 40 Hz. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System w pełni zintegrowany z istniejącym wyposażeniem sali operacyjnej posiadanym przez Zamawiającego, stół operacyjny (producent: Trumpf), wieża endoskopowa (producent: Karl Storz) i mikroskop (producent: Leica). | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System mogący korzystać z monitora systemu endoskopii, mikroskopii oraz z innych zainstalowanych monitorów poprzez standardowe złącza wejścia/wyjścia obrazu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obraz z kamery endoskopowej lub mikroskopu automatycznie wyświetlany w trybie „full screen” jeżeli nawigowane narzędzie nie jest w polu operacyjnym. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System obsługuje źródła wideo High Definition | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System zapewnia interfejs dla min.: DVI, VGA, S-Video (Y / C), RJ45, sieć, co najmniej 2x USB, CD / DVD | TAK, podać |  |  | 2x USB – 0 pkt.; >2xUSB – 3 pkt. |
|  | Obsługa standardowych monitorów i ekranów medycznych poprzez złącze HDMI lub DVI-D, system kompatybilny z ekranami medycznymi wielu producentów (co najmniej 3) | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | System automatycznie rozpoznający narzędzia podłączane do nawigacji bez konieczności definiowania ich kształtu lub ich zatwierdzania. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System pozwala na integrację z systemem Shaver dowolnego producenta | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System pozwala na nawigację ostrzy Shavera dowolnego producenta | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System zapewniający precyzję nawigacji w przypadku ruchów stołu operacyjnego lub głowy pacjenta podczas zabiegu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System umożliwia dokumentację fotograficzną i filmową przeprowadzanych zabiegów i umożliwia eksport wykonanych zapisów na nośniki przenośne jak np. pamięć zewnętrzna USB | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System posiada zagłówek do stołu operacyjnego z zintegrowanym generatorem pola elektromagnetycznego na potrzeby zabiegów w obrębie głowy bez jej usztywnienia | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obraz |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 możliwość odczytu oryginalnych danych bezpośrednio z następujących źródeł min.: Tomografia komputerowa (CT) Tomografia cyfrowa (DVT) Rezonans magnetyczny (MRI) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wykorzystuje następujące interfejsy dla importu obrazów DICOM min.: CD/DVD USB Sieć | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wykorzystuje DICOM Q/R, PACS (PACS server) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Odczyt oryginalnych danych obrazu DICOM, bez konieczności przekształcania | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Moduły zabiegowe |  |  |  |  |
|  | System zawierający moduł umożliwiający przeprowadzenie nawigowanej operacji zatok | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System zawierający moduł umożliwiający przeprowadzenie nawigowanej operacji uszu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Narzędzia |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium narzędzi nawigowanych, gotowych do współpracy z dostarczonym systemem, zakres minimalny. Dostarczyć cztery z pięciu niżej opisanych narzędzi, zgodnie z wyborem zamawiającego (wymiary narzędzi +/-10%): Wskaźnik chirurgiczny, sterylizowalny, 10 razowy, dostępny w średnicach 2.8 mm i 1.5 mm, pozwalający na śródoperacyjne wyginanie dla uzyskania potrzebnego kształtu bez konieczności kalibracji. Wskaźnik prekalibrowany, nie wymagający kalibracji kształtu Ssak chirurgiczny, sterylizowalny, 10 razowy, dostępny w średnicach 4 mm, 3 mm pozwalający na śródoperacyjne wyginanie dla uzyskania potrzebnego kształtu bez konieczności kalibracji. Wskaźnik prekalibrowany, nie wymagający kalibracji kształtu Adapter umożliwiający nawigowanie innych narzędzi (np. shaver) sterylizowalny, 10 razowy. Dostępna średnica 3, 4 lub 5 mm Adapter umożliwiający nawigowanie innych narzędzi (np. shaver) sterylizowalny, 10 razowy. Uniwersalny, obsługujący narzędzia o średnicach od 3 do 5 mm Nawigowana skrobaczka do zatok, sterylizowalna, 10 razowa, dostępna w kształcie zoptymalizowanym dla dostępu do zatoki czołowej oraz sitowej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dostarczyć jeden z trzech opisanych poniżej lokalizatorów do nawigacji, gotowy do współpracy z dostarczonym systemem, zgodnie z wyborem zamawiającego: Lokalizator pacjenta instalowany na dedykowanej opasce, niesterylny, bez limitu użyć Lokalizator pacjenta przyklejany bezpośrednio do powierzchni skóry pacjenta, niesterylny, bez limitu użyć Lokalizator pacjenta przykręcany do kości pacjenta, sterylizowalny, bez limitu użyć | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dostarczyć jeden wskaźnik rejestracyjny, gotowy do współpracy z dostarczonym systemem, niesterylny, bez limitu użyć, pozwalający na dotykową rejestrację pacjenta | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | ASPEKTY SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE, INNOWACYJNYJNE |  |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia, które będą częścią szkoleń opisanych w pkt. 61 i 62 | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK/NIE, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] (w dni robocze) | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |