Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 400/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 1.

| Przedmiot zamówienia: Analizator do oznaczania pierwiastków CHNS z możliwością oznaczania O w biopaliwach stałych. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Analizator do oznaczania pierwiastków CHNS z możliwością oznaczania O w biopaliwach stałych: - Możliwość oznaczania węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu w biopaliwach stałych i materiałach organicznych; - Rodzaj zastosowanego detektora: detektor przewodności cieplnej do określania zawartości wszystkich pierwiastków bez konieczności stosowania gazu odniesienia - Analizator nie wymagający stosowania agresywnych chemikaliów (kwasy, zasady) ani czasochłonnych etapów analizy; - Wymagana obsługa z poziomu komputera; - Piec zintegrowany w analizatorze dający możliwość spalania prób w tempertturze 1030°C i pirolizy dla tlenu w 1060°C; - Płynne przełączanie z trybu CHNS do trybu O bez potrzeby stosowania modułów zewnętrznych; - Czas analizy jednej próbki CHNS nie dłuższy niż 20 minut; - Hel jako główny gaz nośny; lub jako alternatywa Argon do oznaczania CHN; - Wymagana możliwość przełączania gazu nośnego bez konieczności rozbudowy opcjonalnych modułów sprzętowych lub aktualizacji przyrządu/analizatora; - Precyzyjne oznaczanie od kilku ppm do 100% dla próbek stałych, past i cieczy w zakresie wartości nie mniejszych niż: - dla azotu 0,001 – 20 mg z Helem i 0,01 - 20 mg z Argonem jako gazem nośnym, - dla siarki 0,01 – 6 mg z Helem, - dla węgla 0,001 – 20 mg z Helem i 0,01 -20 mg z Argonem, - dla tlenu 0,005 – 6 mg z Helem, - dla wodoru 0,001 – 5 mg z Helem i 0,01 – 5 mg z Argonem, - Wymagana precyzja ≤ 0,2 % w deklarowanym zakresie; - Waga stosowanej próbki nie większa niż do 100 mg; - Podajnik próbek o możliwości załadowania minimum 80 próbek jednocześnie; - Wymagany podajnik zarówno dla próbek stałych, jak i ciekłych, pionowe ładowanie próbki; - Wymagana regulowana redukcja przepływu gazu po zakończeniu analizy oraz automatyczne testowanie przepływu gazów po załączeniu aparatu, funkcja autotestu nieszczelności i funkcja uśpienia zmniejszająca przepływ gazów; - Połączenie z komputerem przez Wi-Fi lub LAN; - Eksport danych w formacie .xls, .txt i .csv do komputera lub LIMS; - Możliwość przeprowadzenia krótkiej analizy statystycznej z poziomu oprogramowania analizatora: tabela wyników wyświetlająca średnią, SD i RSD analizy; - Łączność z platformą w chmurze w celu szybkiej diagnozy i zdalnego wsparcia autoryzowanego serwisu; - Możliwość pracy ciągłej w systemie 24/7. - W zestawie: - oryginalna instrukcja obsługi wraz z tłumaczeniem w j. polskim, - kolumna chromatograficzna do oznaczania CHNS, - zestaw niezbędnych akcesoriów i odczynników do przeprowadzenia co najmniej 1000 analiz CHNS, - przyrząd do formowania próbek, - Zasilanie AC 230V; - Moc nie więcej niż 1000W; - w cenie uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi. Okres gwarancji minimum 24 miesiące | 1 sztuka | Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ………………………….……. |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2.

| Przedmiot zamówienia: Koncentrator tlenu i akcesoria stosowane w znieczuleniu. – 1 szt |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Koncentrator tlenu i akcesoria stosowane w znieczuleniu. • Wysoki poziom bezpieczeństwa pacjenta dzięki alarmom wizualnym i dźwiękowym • Poziom dźwięku: 40 dbA (50 Hz) • Natężenie przepływu regulowane w sposób ciągły od 0,5 – 5 l/min • Stężenie tlenu: 93 % ± 3 % • Pobór energii: około 290 watt na 2 l/min i około 312 watt na 5 l/min • W zestawie wąż O2 (2,1 m) • Wymiary (w cm): dł. 34 x szer. 30 x wys. 62 • Waga: do 16,3 kg Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ………………………….…….… |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |