**Przegląd dygestoriów zgodnie z aktualna normą EN 14175**

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd obejmuje 4 dygestoria zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na Oczyszczalni Ścieków „Łyna „ ul. Leśna 9 oraz 1 zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

w Olsztynie ul. Oficerska 16a

* Dygestorium Köttermann Rok produkcji 1998, objętość 1,21 m3 .Dygestorium posiada wentylowana szafkę do przechowywania kwasów i zasad.
* Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 0,98 m3 .
* Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 1,08 m3 .
* Dygestorium Köttermann Rok produkcji 2016, objętość 1,21 m3
* Dygestorium Polon Poznań Rok produkcji 2019, 1,64 m3

Przegląd powinien obejmować sprawdzenie

* Zawieszenia okna przesuwnego i ogranicznika otwarcia okna
* Sprawdzenie poprawności funkcjonowania zespołów mechaniczno-elektrycznych
* Badania natężenia przepływu powietrza odciąganego
* Określenie ilości wymian powietrza w jednostce czasu
* Pomiar natężenia oświetlenia
* Badanie instalacji alarmowej ( w przypadku 3 dygestoriów)
* Świadectwo sprawdzenia powinno zawierać dane o spójności pomiarowej, warunkach i metodzie przeprowadzenia sprawdzenia,