## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach z dnia 30.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.19.1.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 76 890 badań immunohistochemicznych, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa dwóch identycznych analizatorów wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym, UPS, drukarką kodów do barwień immunohistochemicznych, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) przeszkolić co najmniej trzy osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, 2) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz trzy przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy, 3) wykonać inne zobowiązania w zakresie dzierżawy urządzeń wynikające z zapisów § 8 umowy (załącznik nr 7 do SWZ), 4) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego Nordic Immuno QC Breast Cancer Module, Nordic Immuno QC HER2-ISH module, Nordic Immunohistochemical QC General Module. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwe zgłoszenia telefonicznego pod numerem ………… lub drogą elektroniczną poprzez e-mail …………………………... 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności przeciwciał powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego, okres ważności szkiełek kontrolnych HER-2 minimum 2 miesiące 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
3) w
Tabela nr 1 – Przeciwciała
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto za test | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Wielkość opakowania handlowego / cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PAB | test | 900
2 | P16 | test | 1050
3 | P53 | test | 600
4 | ALK-1 | test | 150
5 | CD15 | test | 1050
6 | CD20 | test | 1350
7 | CD23 | test | 300
8 | CD3 | test | 600
9 | CD34 | test | 1050
10 | CD4 | test | 150
11 | CD5 | test | 1200
12 | CD68 | test | 450
13 | CD79a | test | 300
14 | CD8 | test | 150
15 | CD99 | test | 150
16 | Karletynina | test | 600
17 | Cytokeratyna 20 | test | 1350
18 | Cytokeratyna 7 | test | 1650
19 | Desmina | test | 150
20 | EMA | test | 300
21 | Estrogen | test | 3000
22 | Kappa | test | 750
23 | Keratyna | test | 600
24 | Ki-67 | test | 7500
25 | Lambda | test | 750
26 | MART-1/Melan A | test | 450
27 | HMB45 | test | 300
28 | PAX5 | test | 300
29 | Progesteron | test | 1950
30 | PSA | test | 300
31 | S100 | test | 900
32 | Tyrozynaza | test | 150
33 | Vimentyna | test | 450
34 | BCL-2 | test | 150
35 | CD56 | test | 900
36 | Inhibina alfa | test | 150
37 | MLH1 | test | 450
38 | MSH2 | test | 450
39 | MUM1 | test | 300
40 | HER2 | test | 150
41 | PMS2 | test | 150
42 | PD-L1 (SP263) | test | 600
43 | ROS1 | test | 300
44 | ALK | test | 300
45 | DC10 | test | 450
46 | DC43 | test | 150
47 | DC44 | test | 450
48 | CEA | test | 300
49 | Chromogranina A | test | 300
50 | Cyklina D1 | test | 300
51 | Cytokeratyna | test | 150
52 | Cytokeratyna 5&6 | test | 1350
53 | P63 | test | 3750
54 | Pan Keratyna | test | 7500
55 | BCL-2 | test | 450
56 | c-Myc | test | 150
57 | Katenina p120 | test | 150
58 | ACTH | test | 150
59 | ASM | test | 750
60 | Androgen | test | 300
61 | BOB-1 | test | 150
62 | CA 125 | test | 150
63 | CA 19-9 | test | 150
64 | CD138 | test | 450
65 | CD1a | test | 150
66 | CD2 | test | 150
67 | CD21 | test | 150
68 | CD30 | test | 300
69 | CD31 | test | 450
70 | CD33 | test | 300
71 | CD38 | test | 150
72 | CD45 | test | 1200
73 | CD61 | test | 450
74 | CD7 | test | 150
75 | CD71 | test | 150
76 | CDX-2 | test | 900
77 | Kalcytonina | test | 150
78 | Kaldesmon | test | 150
79 | Kalponina-1 | test | 450
80 | Cytokeratyna 19 | test | 750
81 | Cytokeratyna 8&18 | test | 450
82 | DOG-1 | test | 300
83 | E-kadheryna | test | 2550
84 | EBV | test | 150
85 | Factor VIII | test | 1050
86 | GATA3 | test | 1800
87 | GCDFP-15 | test | 150
88 | GFAP | test | 300
89 | Glipikan-3 | test | 150
90 | HSA | test | 300
91 | Ludzka Gonadotropina | test | 150
92 | MUC-2 | test | 150
93 | Mammoglobina | test | 150
94 | HBME-1 | test | 300
95 | Mieloperoksydaza | test | 1050
96 | Napsyna A | test | 300
97 | Neurofilament | test | 150
98 | NSE | test | 150
99 | PAX8 | test | 450
100 | PAP | test | 150
101 | RCC | test | 150
102 | SOX-10 | test | 150
103 | SOX-11 | test | 150
104 | SOX-2 | test | 150
105 | Synaptofizyna | test | 750
106 | TTF-1 | test | 1800
107 | TDT | test | 150
108 | Tyroglobulina | test | 300
109 | WT1 | test | 750
110 | AFP | test | 150
111 | BCL-6 | test | 450
112 | Katenina beta | test | 150
113 | P40 | test | 1650
114 | P504s | test | 600
115 | MSH6 | test | 450
116 | sonda HER2 ISH | test | 540
|  |  | 450 | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto:
Tabela nr 2 – Pozostałe niezbędne akcesoria i odczynniki (w tym system detekcyjny, materiały zużywalne, materiały kontrolne, szkiełka podstawowe itp.) do automatycznego wykonania 76 890 wyżej wymienionych oznaczeń na zaoferowanych analizatorach do barwień - Podaje WYKONAWCA
Lp. | Przedmiot zamówienia- Wypełnia Wykonawca | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Wielkość opakowania handlowego / cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
3
4
| Razem |  | 450 | Netto: |  |  | brutto:
Tabela nr 3 – Cena dzierżawy dwóch aparatów wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym, UPS, drukarką kodów do barwień immunohistochemicznych
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT % | Cena brutto za 1 m-c dzierżawy 7=4x6 | Wartość brutto 8=3x7 | Producent/ Nazwa handlowa, typ, model, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Analizatory do diagnostyki IN VITRO - sztuk 2 | 36
|  | Razem | netto: |  |  | brutto:
Tabela nr 4 – Parametry wymagane dotyczące analizatorów, przeciwciał i odczynników.
APARATY DO BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH
1. Automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu.
2. Możliwość wykonywania barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH).
3. Preparaty umiejscowione są w osobnych szufladach. Każda szuflada to niezależna komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu. Przestrzenne oddzielenie barwionych szkiełek zapobiega kontaminacji oraz zapewnia najbardziej optymalne i precyzyjnie monitorowane środowisko dla procesu barwienia, a także umożliwia swobodny dostęp, tzw. „random access”.
4. Identyfikują preparaty za pomocą kodów kreskowych.
5. Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych.
6. Zabezpieczają tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka
7. Posiadają opcję zaprogramowania barwienia „na noc”
8. Wyposażenie dodatkowe, w skład którego wchodzą: - zasilacz UPS, - drukarka kodów kreskowych, - zestaw komputerowy wraz z oprogramowianiem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia.
9. Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu.
10. Powierzchnia podłogi zajmowana przez jeden aparat nie może przekraczać 1 m²
11. Żaden wymiar aparatu tj. głębokość i szerokość nie może przekroczyć 1,20 m
PRZECIWCIAŁA I ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
1. Posiadają znak CE IVD do diagnostyki in vitro
2. Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia
3. Mono- i poliklonalne, mysie i królicze
4. Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach
5. Oznakowane kodem kreskowym
6. Na każdym opakowaniu podana jest data ważności
ZESTAW DETEKCYJNY
1. Posiada znak CE IVD do diagnostyki in vitro
Tabela nr 5 – Obliczenie ceny oferty
Lp. | Zestawienie |  | Wartość netto |  | Stawka VAT % | Wartość brutto |  | Uwagi
1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem
2 | Wartość z tabeli nr 2 – poz. Razem
3 | Wartość z tabeli nr 3 – poz. Razem
RAZEM CENA OFERTY:

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach z dnia 30.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.19.2.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 5 745 badań diagnostyki medycznej in vitro, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa aparatu do diagnostyki medycznej in vitro wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, UPS, drukarką kodów kreskowych E-Bar, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) przeszkolić co najmniej trzy osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, 2) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz trzy przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy, 3) wykonać inne zobowiązania w zakresie dzierżawy urządzeń wynikające z zapisów § …. umowy (załącznik nr …. do SIWZ), 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem ………….….. lub drogą elektroniczną poprzez e-mail …………………………... 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności odzcynników do barwień powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer:……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
Tabela nr 1 - Odczynniki do barwień
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ziehl-Neelsen | test | 450
2 | Czerwień Congo | test | 120
3 | Diastaza | test | 225
4 | Elastyna | test | 450
5 | Van Gieson | test | 450
6 | GMS (Groccot) | test | 225
7 | Giemza | test | 900
8 | Żelazo | test | 225
9 | Light Green for PAS | test | 225
10 | Mucykarmin | test | 450
11 | Pas | test | 1125
12 | Siatka | test | 900
|  |  | 450 | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto:
Tabela nr 2 – Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych do przeprowadzenia w/w 5 745 ilości badań:
Lp. | Wypełnia Wykonawca | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Wielkość opakowania handlowego / cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Razem |  | 450 | Netto: |  |  | brutto:
Tabela nr 3 – Cena aparatu do diagnostyki medycznej in vitro wraz z kompatybilnym zestawem komputerowym z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, UPS, drukarką kodów kreskowych E-Bar
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT % | Cena brutto za 1 m-c dzierżawy 7=4x6 | Wartość brutto 8=3x7 | Producent/ Nazwa handlowa, typ, model, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Aparat do diagnostyki medycznej in-vitro | 36
| Razem |  | netto: |  |  | brutto:
APARAT DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ IN VITRO
1. Automatyczny proces barwienia – suszenie, deparafinizacja i barwienie na pokładzie jednego aparatu
2. Posiada 20 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji
3. Równoległe barwienie w celu zwiększania przepustowości- jednorazowo można wykonywać do 8 różnych barwień
4. Możliwość wybarwienia 40 preparatów w ciągu dnia pracy
5. Posiada 25-pozycyjny rotor na odczynniki
6. Aparat bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki
7. Stosuje bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów
8. Dozowanie jednolitej ilości odczynnika dla każdego oznaczenia w danym rodzaju barwienia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca
9. Barwienie każdego preparatu indywidualnie eliminuje krzyżową kontaminacje preparatów
10. Identyfikuje preparaty za pomocą kodów kreskowych
11. Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych
12. Zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka
13. Zapewnia możliwość wpięcia do systemu monitoringu próbki w laboratorium poprzez protokół HL7
14. Posiada opcję zaprogramowania „opóźnionego startu”
15. Możliwość zdalnej pomocy serwisowej, gdy aparat wpięty jest do sieci
16. Generowanie odpadów płynnych, które podlegają dużemu rozcieńczeniu – średnio dla jednego preparatu to ok 150 ml (ilość generowanych odpadów zależy od protokołu barwienia).
17. Moduł odpadów płynnych – 20 litrowy, wyposażony w czujnik poziomu płynu
18. Moduł płynów aparatu zawiera pięć butelek z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia, w których poziom płynów kontrolowany jest za pomocą czujników
29. Wyposażenie dodatkowe, w skład którego wchodzą: - zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia - drukarka kodów kreskowych E-Bar - UPS podtrzymujący pracę aparatu, w razie awarii prądu.
20. Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu.
21. Powierzchnia podłogi zajmowana przez jeden aparat nie może przekraczać 0,4 m²
22. Szerokość aparatu nie może przekroczyć 60 cm.
23. Aparat stojący na podłodze, bez konieczności wstawiania osobnego blatu lub stołu na którym stoi aparat
ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ IN VITRO
1. Posiadają znak CE IVD do diagnostyki in vitro
2. Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia
4. Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach
5. Oznakowane kodem kreskowym
6. Na każdym opakowaniu podana jest data ważności
Tabela nr 5 – Obliczenie ceny oferty
Lp. | Zestawienie |  | Wartość netto |  | Stawka VAT % | Wartość brutto |  | Uwagi
1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem
2 | Wartość z tabeli nr 2 – poz. Razem
3 | Wartość z tabeli nr 3 – poz. Razem
RAZEM CENA OFERTY:

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ - po zmianach z dnia 30.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.19.3.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych Bluing Buffor, Medium do zaklejania preparatów oraz szkiełek nakrywkowych do posiadanej przez zamawiającego automatycznej naklejarko-barwiarki Dako Coverstainer producenta Dako, zwanych dalej wyrobami 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2015, poz. 876 ), zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ....… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………… Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia - | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bluing Buffor - gotowy do użycia, alkaliczny odczynnik różnicujący do 3000 testów, przeznaczone do użytku z barwiarko-naklejarką Dako Coverstainer. opakowanie a’1 L | szt | 36
2 | Medium gotowe do użycia, o niskiej lepkości , szybko schnące, kompatybilne z ksylenowymi (aromatycznymi) i wolnymi od ksylenu (alifatycznymi) środkami czyszczącymi, do użytku z barwiarko-naklejarką Dako CoverStainer. op. a’ 473 ml** | szt | 36
RAZEM:
** Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 składanie ofert na asortyment o innej pojemności opakowania. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 2 i 4. Z zastrzeżeniem iż, pojemność opakowania nie może być większa niż 500ml.

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ - po zmianach z dnia 30.08.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.19.4.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy parafiny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt w ramach niniejszego zadania posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktu zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek. 3. Wykonawca oferuje się, że poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 4. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Parafina stała Bez domieszki DMSO. Granulowana(granulki o średnicy ok. 5 mm). Parafina przeznaczona do histopatologii. Pięciokrotnie filtrowana. Temperatura topnienia 56 - 58°C. Op.2,5 kg ** | op. | 100**
2 | Parafina histopatologiczna, stanowiąca mieszankę parafiny, wysoko rafinowanych polimerów parafinowych i zwiększający infiltrację DMSO. Parafina do przepajania materiału i zatapiania ( metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających ). Temperatura topnienia 55 do 58°C. Skład: Parafina stała >99%, Poliizobutylen <1%, Butylohydroksytoluen <0,5%, Dimetylosulfotlenek <1%. Parafina w formie płaskich łusek. Opakowanie: łatwy w otwieraniu plastikowy worek 1 kg** | kg | 60**
RAZEM:
** Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2 składanie ofert na asortyment o innej wielkości opakowania. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 2 i 4. Z zastrzeżeniem iż, wielkość opakowania nie może być większa niż 10 kg.